ZP-2200-49/18
Załącznik nr 3.1
# Opis przedmiotu zamówienia: Ssak elektryczny operacyjny – poz. 1
	Informacje podstawowe
Ssak elektryczny operacyjny – 5 szt
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji (2018 )
Urządzenie fabrycznie nowe

Lp.	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
1	Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej / z czterema kołach w tym dwa przednie z blokadą	TAK
2	Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz	TAK
3	Pobór mocy max. 120 VA	TAK
4	Wydajność ssaka min. 44 litrów/min	TAK
5	Podciśnienie min. 0-93 kPa z dokładnością ± 5%	TAK
6	Poziom hałasu poniżej 40 dB	TAK
7	Wymiary urządzenia (szer.x wys.x głęb.) 480x900x460 mm. +/- 10 mm	TAK
8	Waga ssaka nie więcej niż 13 kg (z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg)	TAK
9	Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału.	TAK
10	Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej.	TAK
11	Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych /podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany/	TAK
12	Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami: mmHg, cmH2O, bar, kPa	TAK
13	Min. dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzelewowe	TAK
14	Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O	TAK
15	Włącznik nożny on/off na kablu – zasada działania podciśnieniowa	TAK
16	Wyposażenie podstawowe dla każdego ssaka: / - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L / - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym szt. 1 / - 2 litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący / (z poliwęglanu) z możliwością zastosowania pokrywy zakręcanej lub wciskanej, z zabezpieczeniem przed przelaniem szt. 2 / - uchwyt zbiornika z uchwytem na przewód ssący szt. 2 / - przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m szt. 1 / - stojak jezdny ssaka szt. 1 / - kabel zasilający min. 2m szt. 1	TAK
17	Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l.	TAK
18	Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik	TAK
19	Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu	TAK
20	Możliwość rozbudowy ssaka / o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie podstawy jezdnej	TAK
21	Wyposażenie dodatkowe: / - 2 litrowy zbiornik z poliwęglanu, wielorazowy z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem (pokrywa wciskana) – 2 szt. / - filtr bakteryjny do ssaka typu MSF – 40 szt. / - jednorazowe worki na wydzielinę z filtrem hydrofobowym przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik – 50 szt.	TAK

# Opis przedmiotu zamówienia: Aparat do znieczulania – poz. 2
	Informacje podstawowe
Aparat do znieczulania – 1 szt
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji
Urządzenie fabrycznie nowe

Lp.	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
1	Aparat na podstawie jezdnej, hamulce na co najmniej 2 kołach	TAK
2	Minimum jedna szuflada na akcesoria / Możliwe ustawienie w szufladzie butelki z anestetykiem w pozycji pionowej	TAK
3	Uchwyty fabryczne do 10L butli O2 i N2O	TAK
4	Zasilanie gazowe (O2, POWIETRZE, N2O) z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5.0 m	TAK
5	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut (akumulator/bateria wbudowane, nie dopuszcza się zewnętrznych źródeł zasilania)	TAK
6	Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane, wyposażone w przyłącza do aparatu	TAK
7	Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej, z regulacją siły ssania, dwa zbiorniki, objętość każdego zbiornika max 1000 ml, ssak zintegrowany z aparatem, przyłącze zasilające ssak w aparacie	TAK
8	W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę - 25 szt., jednorazowe dreny do odsysania - 25 szt.	TAK
9	Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie, typu szyna .	TAK
10	Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza	TAK
11	Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów	TAK
12	System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie 25% lub wyższym, podać	TAK
13	Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki minimalny przepływ i niski przepływ	TAK
14	Przepływ świeżego gazu od 200 ml/min lub mniejszy	TAK
15	Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL)	TAK
16	Funkcja ułatwiająca optymalny dobór przepływu świeżych gazów, tzw. ekonometr znieczulania (kalkulacja zużycia gazów anestetycznych).	TAK
17	System oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków	TAK
18	Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)	TAK
19	W komplecie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) -25 szt.	TAK
20	Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m zakończony wtykiem.	TAK
21	Dren do podłączenia O2, N2O i powietrza o dł. min. 5 m, wtyk typu AGA.	TAK
22	Absorber CO2 wielorazowego użytku o poj. min. 1,3 l – 1 szt.	TAK
23	Absorber CO2 jednorazowego użytku - 5 szt.	TAK
24	Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora niezużywający gazów medycznych (elektryczny) lub pneumatyczny zużywający gazy medyczne napędzany tlenem lub powietrzem. Ekran respiratora o przekątnej min 10 cali (powyżej 10 cali parametr dodatkowo oceniany)	TAK/Podać / 10 cali – / 0pkt / powyżej 10 cali -10pkt
25	Tryb wentylacji ręcznej	TAK
26	Oddech spontaniczny	TAK
27	Wentylacja kontrolowana objętościowo	TAK
28	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym (SIMV)	TAK
29	Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym	TAK
30	Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo	TAK
31	Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i objętościowym)	TAK
32	Tryb PSV (Pressure Support Ventilation)	TAK
33	Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM	TAK
34	Awaryjny tryb wentylacji - możliwa wentylacja ręczna oraz podaż anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora, opisać	TAK
35	Regulacja stosunku wdechu do wydechu	TAK
36	Regulacja częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min	TAK
37	Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 20 do 1400 ml	TAK
38	Regulacja PEEP minimum od 4 do 20 cmH2O (hPa),	TAK
39	Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 65 hPa (cmH2O)	TAK
40	Regulacja Plateau w zakresie minimum do 30 %	TAK
41	Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min	TAK
42	Podgrzewany układ oddechowy (nie dopuszcza się zewnętrznych kabli zasilających)	TAK
43	Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej	TAK
44	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	TAK
45	Alarm braku zasilania w energię elektryczną	TAK
46	Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze	TAK
47	Alarm Apnea ciśnienie, przepływ, CO2	TAK
48	Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych	TAK
49	Paramagnetyczny pomiar stężenia tlenu , nie dopuszcza się czujników zużywalnych, galwanicznych	TAK
50	Objętości oddechu Vt	TAK
51	Objętości minutowej MV	TAK
52	Częstotliwości oddechowej f	TAK
53	Ciśnienia szczytowego	TAK
54	Ciśnienia średniego	TAK
55	Ciśnienia Plateau	TAK
56	Ciśnienia PEEP	TAK
57	Częstości oddychania	TAK
58	Liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta	TAK
59	Wdechowego i wydechowego stężenia anestetyku wziewnego, co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu, automatyczna identyfikacja podawanego środka	TAK
60	Pomiar stężenia CO2 i N2O	TAK
61	Jednoczesna prezentacja trzech krzywych w funkcji czasu. Obowiązkowo ciśnienie i stężenie CO2, podać	TAK
62	Prezentacja pętli oddechowych, co najmniej pętle ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, podać	TAK
63	Pętla referencyjna	TAK
64	Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta	TAK
65	Komunikacja z aparatem w języku polskim	TAK
66	Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury	TAK
67	Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania gazem w aparacie	TAK
68	Moduł gazowy zasilany z wbudowanej baterii/akumulatora po zaniku napięcia sieciowego	TAK
69	Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj)	TAK
	Akcesoria dodatkowe: 10 linii próbkujących, 10 pułapek wodnych do modułu gazowego	TAK
70	Pojedynczy monitor pacjenta, stacjonarno-transportowy, umożliwia monitorowanie parametrów życiowych oraz ich wyświetlanie przy łóżku pacjenta oraz w trakcie transportu, zgodnie z opisem w dalszej części specyfikacji.	TAK
71	Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu.	TAK
72	Moduły pomiarowe jedno i/lub wieloparametrowe, przenoszone pomiędzy stanowiskami. Podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru i zmianę konfiguracji ekranu.	TAK
73	Monitor posiada tryb prywatności umożliwiający nieprzerwane monitorowanie parametrów życiowych pacjenta i funkcjonowanie alarmów, bez wyświetlania ich na ekranie monitora stacjonarnego i modułu transportowego	TAK
74	Monitor umożliwia pełną konfigurację jego opcji/funkcji w trakcie pracy, bez konieczności przerywania monitorowania pacjenta	TAK
75	Monitor pacjenta mocowany na stacji dokującej na ramieniu przy aparacie, w sposób zapewniający błyskawicznie rozpoczęcie transportu pacjenta, bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych	TAK
76	Monitor pacjenta wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej 12” (dostępny w czasie monitorowania stacjonarnego i w czasie transportu), zapewnia jednoczesne wyświetlanie przynajmniej 6 krzywych dynamicznych na ekranie (bez wykorzystania ekranu 12-odprowadzeń EKG)	TAK
77	Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania	TAK
78	Monitor pacjenta umożliwia nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, ST, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały, NMT,	TAK
79	Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych i zapisywanych ręcznie, zawierających 20-sekundowe odcinki przynajmniej 2 krzywych dynamicznych oraz wartości wszystkich monitorowanych parametrów	TAK
80	Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7- i 12- odprowadzeń w zależności od zastosowanego przewodu EKG	TAK
81	W ofercie do każdego monitora ujęte wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 i 5 elektrod, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na pojedynczym przewodzie, po 2 szt.	TAK
82	Monitor wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr elektrochirurgiczny	TAK
83	Monitorowanie ST w 3 odprowadzeniach, w zakresie przynajmniej od -15 do +15 mm, z możliwością ustawiania granic alarmowych osobno dla każdego z odprowadzeń, z możliwością ręcznego ustawiania poziomu izoelektrycznego oraz ST, zapisania referencyjnego zespołu QRS i porównywania z kolejnymi	TAK
84	Podstawowe monitorowanie arytmii w zakresie tzw. arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowane monitorowanie arytmii wg przynajmniej 10 definicji.	TAK
85	Moduł pomiarowy zapewniający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem masimo	TAK
86	Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna	TAK
87	W ofercie do każdego monitora ujęty kabel przejściowy oraz wielorazowy czujnik saturacji na palec (typu klips) dla dorosłych - 2szt. Oryginalne czujniki dostawcy algorytmu pomiarowego.	TAK
88	Monitorowanie temperatury w 2 kanałach: pomiar dwóch wartości temperatury oraz ich różnicy	TAK
89	Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 10-50ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC	TAK
90	W ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej	TAK
91	Pomiar w zakresie przynajmniej: od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250mmHg dla ciśnienia skurczowego	TAK
92	Szeroki zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów – przynajmniej 1 minuta – 1 godzina	TAK
93	W komplecie do każdego monitora ujęty wężyk oraz 3 sztuki wielorazowych mankietów dla dorosłych (umożliwiających monitorowanie NIBP u pacjentów o obwodzie ramienia przynajmniej od 17 do 53cm)	TAK
94	Monitorowanie 2 ciśnień metodą inwazyjną z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów ciśnienia	TAK
95	Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali, koloru i sposobu wyświetlania parametru	TAK
96	W komplecie do każdego monitora ujęte akcesoria niezbędne do podłączenia przetworników ciśnienia do każdego kanału typu Argon	TAK
97	Pomiar za pośrednictwem modułu NMT obsługiwanego w pełnym zakresie funkcji z poziomu oferowanego kardiomonitora.	TAK
98	Dostępne tryby stymulacji: - pojedynczy impuls, - seria poczwórna, - liczba potężcowa.	TAK
99	Pomiar z wykorzystaniem akcelerometru mocowanego do kciuka	TAK
100	W ofercie do każdego monitora ujęty akcelerometr oraz 50 szt. jednorazowych uchwytów do montażu na kciuk	TAK
101	Alarmy o przynajmniej 3 poziomach ważności, rozróżniane dźwiękowo i kolorystycznie	TAK
102	Sprzętowy wskaźnik alarmów widoczny z każdej strony urządzenia, również z tyłu	TAK
103	Możliwość wyciszenia, wstrzymania i całkowitego wyłączenia alarmów	TAK
104	Możliwość pauzowania alarmów przy jednoczesnym zachowaniu dalszego sygnalizowania: akustycznie i wizualnie, alarmów wyższego poziomu	TAK
105	Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne	TAK
106	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny	TAK
107	Aparat z monitorem jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).	TAK
108	Ze względów serwisowych i obsługowych aparat do znieczulenia i kardiomonitor tego samego producenta	TAK

UWAGA:
Dotyczy poz. 24 - Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Katalogów, ulotek, opisów lub innych dokumentów zawierających informacje o wymaganych   parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów, które podlegają ocenie jakościowej.
Brak w ofercie wskazanych wyżej dokumentów nie będzie podlegał uzupełnieniom, a w kryterium jakość zostanie przyznana najniższa ilość punktów określona w załączniku 3.1 za dany parametr.

# Opis przedmiotu zamówienia: Pompy infuzyjne – poz. 3
	Informacje podstawowe
Pompy infuzyjne – 6 szt
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji
Urządzenie fabrycznie nowe

Lp.	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
1	Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz	TAK
2	Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22	TAK
3	Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego	TAK
4	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8 godzin.	TAK
5	Masa pompy wraz z zaciskiem umożliwiającym mocowanie na stojaku maksymalnie 2,5 kg	TAK
6	Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub odłączalnego.	TAK
7	Mocowanie strzykawki od przodu pompy	TAK
8	System mocowania strzykawki obsługiwany ręcznie	TAK
9	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów	TAK
10	Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki	TAK
11	Czujniki: / prawidłowego umocowania kołnierza strzykawki; / tłoka strzykawki	TAK
12	Zakres szybkości przepływu min od 0,1 – 1000 ml/godz.	TAK
13	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu.	TAK
14	Funkcja redukcji bolusa	TAK
15	Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji	TAK
16	Dwa rodzaje bolusa	TAK
17	Dokładność mechanizmu pompy +/- 2 %.	TAK
18	Ciągły pomiar ciśnienia w linii	TAK
19	Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min 8 poziomów.	TAK
20	Funkcja KVO
21	Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz.	TAK
22	Ustawienie prędkości przepływu i wybór poszczególnych nastawień parametrów pompy przy pomocy wbudowanej w pompę tarczy obrotowej	TAK
23	Komunikaty tekstowe w języku polskim	TAK
24	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń	TAK
25	Alarm pustej strzykawki	TAK
26	Alarm przypominający / –zatrzymana infuzja	TAK
27	Alarm okluzji	TAK
28	Alarm rozładowanego akumulatora	TAK
29	Alarm dyslokacji tłoka strzykawki	TAK
30	Alarm dyslokacji strzykawki	TAK
31	Alarm przypominający o starcie pompy	TAK
32	Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki z możliwością zaprogramowania czasu przed opróżnieniem strzykawki, w którym pojawi się alarm	TAK
33	Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm	TAK
34	Alarm braku nastawienia przepływu	TAK
35	Możliwość transmisji danych / z pompy, możliwość połączenia w sieć / z komputerem centralnym	TAK
36	Możliwość łączenia pomp w moduł stacji dokującej zasilanej jednym przewodem	TAK
37	Możliwość łączenia pomp w moduły zasilane jednym przewodem	TAK

# Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 300 l - poz. 4
	Informacje podstawowe
Cieplarka – 1szt.
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji ( 2018 )
Urządzenie fabrycznie nowe

Lp.	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
Parametry ogólne Cieplarka – 1 szt.
1	Komora do ogrzewania płynów fabrycznie nowa,	TAK
2	Pojemność 300 litrów	TAK
3	Wymuszony obieg powietrza	TAK
4	Obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej	TAK
5	Wnętrze ze stali nierdzewnej	TAK
6	Zewnętrzne drzwi przeszklone	TAK
7	Zakres temperatury od + 35 0 C do + 42 0 C	TAK
8	Regulacja temperatury co 1 0 C	TAK
9	Wymiary zewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 600 x 1450 x 590 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości)	TAK
10	Wymiary wewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 496 x 1255 x 480 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości)	TAK
11	Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury o 2 0 C	TAK
12	Niezależne zabezpieczenie temperaturowe powyżej 45 0 C	TAK
13	Zabezpieczenie przed przegraniem klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880	TAK
14	Alarm otwartych drzwi ( aktywujący się po 1 minucie od otwarcia drzwi	TAK
15	3 półki druciane (możliwość zamontowania max. 7 półek)	TAK
16	Energooszczędne oświetlenie komory diodami LED	TAK
17	Hartowana szyba w drzwiach umożliwiająca widoczność wnętrza komory	TAK
18	Zamknięcie drzwi komory na kluczyk	TAK
19	Zabezpieczenie przed zmianą ustawień serwisowych przez osoby nieupoważnione	TAK

# Opis przedmiotu zamówienia: Cieplarka 150 l - poz. 5
	Informacje podstawowe
Cieplarka – 1szt.
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji (2018 )
Urządzenie fabrycznie nowe

Lp.	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
Parametry ogólne Cieplarka – 1 szt.
1	Komora do ogrzewania płynów fabrycznie nowa,	TAK
2	Pojemność 150 litrów	TAK
3	Wymuszony obieg powietrza	TAK
4	Obudowa ze stali nierdzewnej szlifowanej	TAK
5	Wnętrze ze stali nierdzewnej	TAK
6	Zewnętrzne drzwi przeszklone	TAK
7	Zakres temperatury od + 35 0 C do + 42 0 C	TAK
8	Regulacja temperatury co 1 0 C	TAK
9	Wymiary zewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 600 x 860 x 590 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości)	TAK
10	Wymiary wewnętrzne ( szerokość x wysokość x głębokość ) 496 x 655 x 480 mm ( +/- 10 mm dla każdej wartości)	TAK
11	Alarm wizualny i dźwiękowy po przekroczeniu zadanej temperatury o 2 0 C	TAK
12	Niezależne zabezpieczenie temperaturowe powyżej 45 0 C	TAK
13	Zabezpieczenie przed przegraniem klasy 3.1 zgodnie z DIN 12880	TAK
14	Alarm otwartych drzwi ( aktywujący się po 1 minucie od otwarcia drzwi	TAK
15	Dwie półki druciane	TAK
16	Energooszczędne oświetlenie komory diodami LED	TAK
17	Hartowana szyba w drzwiach umożliwiająca widoczność wnętrza komory	TAK
18	Zamknięcie drzwi komory na kluczyk	TAK
19	Zabezpieczenie przed zmianą ustawień serwisowych przez osoby nieupoważnione	TAK

# Opis przedmiotu zamówienia: Podgrzewacz płynów – poz. 6
	Informacje podstawowe
Podgrzewacz płynów – 2 szt
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji
Urządzenie fabrycznie nowe

Lp.	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
1	Stojak z podgrzewana misą	TAK
2	Całość wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N9	TAK
3	Stojak na podstawie przejezdnej pięcioramiennej	TAK
4	Koła o średnicy 50mm z blokadą	TAK
5	Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedału nożnego	TAK
6	Regulacja wysokości w zakresie 1140 – 1280 mm	TAK
7	Regulacja temperatury za pomocą zintegrowanego pokrętła – maksymalna osiągana temperatura min. 70oC	TAK
8	Zasilanie 230V	TAK
9	Minimalna moc grzałki 600W	TAK
10	Przewód zasilający zintegrowany o długości min. 3 m	TAK
11	Stojak wyposażony w dwie wymienne misy o pojemności min. 6l każda	TAK
12	Maksymalna średnica stojaka – 560 mm	TAK

# Opis przedmiotu zamówienia: Zasilacz opasek uciskowych – poz. 7
	Informacje podstawowe
Zasilacz opasek uciskowych – 1 szt
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji (2018)
Urządzenie fabrycznie nowe

Lp.	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
1	Urządzenie z pompą ciśnieniową pneumatyczny, do bezkrwawego pola i znieczulenia odcinkowego, chirurgii bilateralnej.	TAK
2	Możliwość podłączenia do czarnego drenu mankietu do infuzji ciśnieniowej.	TAK
3	Możliwość podłączenia do niezależnych gniazd podwójnego mankietu do znieczuleń odcinkowych.	TAK
4	Możliwość znieczulenia odcinkowego w górnej i dolnej kończynie.	TAK
5	Dwa osobne manometry analogowe precyzyjnie kalibrowane i dwa przyciski spustowe do gniazd mankietu dwukomorowego.	TAK
6	Aluminiowa ochrona przycisków przeciw przypadkowemu naciśnięciu.	TAK
7	Lampka kontrolna informująca kolorem o spadku lub braku sprężonego powietrza przy podłączonym drenie do aparatu.	TAK
8	Dwa zegary cyfrowe z możliwością ustawienia czasu zabiegu z sygnalizacją dźwiękową.	TAK
9	Dwa silikonowe spiralne dreny w kolorze niebieskim i czerwonym zakończone szybko-złączkami PLC do podłączenia mankietów.	TAK
10	2 wbudowane w urządzenie ręczne pompki typu gruszka do pompowania mankietów w razie awarii sprężonego powietrza.	TAK
11	System manualnego zasilania awaryjnego, automatyczna zmiana na system awaryjny po wykryciu braku dopływu sprężonego powietrza, system bezobsługowy.	TAK
12	Przycisk Flush Button do sprawdzenia ukrwienia kończyny, do przerywanego dozowania miejscowego anestetyku, po znieczuleniu odcinkowym, umożliwia deflację w trybie manualnym.	TAK
13	Zakres regulacji ciśnienia dla mankietów uciskowych 0-600mmHg, brak efektu migotania podczas regulacji ciśnienia.	TAK
14	Urządzenie w wersji mobilnej na kołowym stojaku z blokowanymi kołami z koszykiem na akcesoria.	TAK
15	W zestawie z urządzeniem dren ciśnieniowy 5m do sprężonego powietrza.	TAK
16	Mankiet podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na ramię o wymiarach 46 x 12 cm.	TAK
17	Mankiet podwójny silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na udo o wymiarach 107 x 15 cm.	TAK
18	Mankiet pojedynczy silikonowy, całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na rękę o wymiarach 35 x 6 cm.	TAK
19	Mankiet pojedynczy silikonowy, całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na rękę o wymiarach 46 x 7,5 cm.	TAK
20	Mankiet pojedynczy silikonowy, całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na udo o rozmiarze 86 x 10 cm.	TAK
21	Mankiet pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, dla dorosłych na udo o rozmiarze 107 x 10 cm.	TAK

Opis przedmiotu zamówienia: Piła do amputacji kości dużych – poz. 8
	Informacje podstawowe
Piła do amputacji kości dużych: - 1 szt
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji (2018 )
Urządzenie fabrycznie nowe

Lp	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
1	Elektryczna piła do amputacji kości dużych przeznaczona do zastosowań medycznych	TAK
2	Zasilanie akumulatorowe niskonapięciowe	TAK
3	Silnik bezszczotkowy	TAK
4	Oscylacje min 6500-15000	TAK
5	Delikatny start zapobiega wypadkom i chroni części mechaniczne i elektroniczne	TAK
6	Uruchamiana za pomocą jednego przycisku	TAK
7	Automatyczna regulacja zakresu oscylacji	TAK
8	Możliwość stosowania różnych ostrzy	TAK
9	Możliwość mocowania ostrzy bez użycia dodatkowych narzędzi	TAK
10	Piła autoklawowalna w 134 stopniach
11	Akumulatory Ni-Mh – 2 szt	TAK
12	Ładowarka akumulatorów	TAK
13	Ostrza do wyboru – 5 szt	TAK

# Opis przedmiotu zamówienia: Sprzęt urologiczny – poz. 9
	Informacje podstawowe
Sprzęt urologiczny - zestaw
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji (2018 )
Urządzenie fabrycznie nowe

Lp.	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
1	Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu	TAK
2	Rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym nie większy niż 9,5 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze nie większym niż 8 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu	TAK
3	Jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru nie większego niż 12 Fr.	TAK
4	Kąt patrzenia ureterorenoskopu 6º - 8º	TAK
5	Długość 43 cm ( +/- 3 cm )	TAK
6	Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze min. 6 Fr.	TAK
7	2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu	TAK
8	Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych	TAK
9	Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym	TAK
10	Kosz druciany do mycia, sterylizacji oraz przechowywania ureterorenosokopu wyposażony w specjalne przyłącza do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu	TAK
11	Możliwość sterylizacji ureterorenoskopu w autoklawie	TAK
12	Dodatkowy, zdejmowany port instrumentowy 2 kanałowy – 1 szt.	TAK
13	Kleszcze chwytające sztywne Perez-Castro, bransze długie do chwytania kamieni, rozmiar 5 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ), obie bransze ruchome - 1 szt.	TAK
14	Kleszcze biopsyjne, sztywne, rozmiar 5 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ),(, obie szczęki ruchome - 1 szt.	TAK
15	Kleszcze do kamieni, sztywne, rozmiar 4 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ), obie szczęki ruchome - 1 szt.	TAK
16	Koszyk do wydobywania kamieni, rozm. 5 Fr., długość 60 cm ( +/_ 5 cm ),rozbieralny, złożony z rękojeści wielorazowej z trzema obejmami na palce oraz wymiennych koszyków (3 koszyki w zestawie) - 2 komplety	TAK
17	Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość min. 230 cm - 1 szt.	TAK
18	Optyka cysto-uretroskopowa, 30°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki przez skanujące systemy wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach - 2 szt.	TAK
19	Element pracujący resektoskopu, aktywny, monopolarny, uchwyty na palce zamknięte, w zestawie 2 x pętlowe elektrody tnące 24/26 Fr., 2 x elektrody koagulacyjne 24/26 Fr., 2 x przewody HF, o długości 300 cm, 1 x tubus do sterylizacji i przechowywania elektrod - 2 komplety	TAK
20	Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 24 / 26Fr. - 2 szt.	TAK
21	Płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., przepływowy, obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe, z 2 przyłączami LUER-Lock i kranikami – 2 szt.	TAK
22	Przewód monopolarny do resektoskopu, dł. min. 300 cm – 8 szt.	TAK
23	Elektroda koagulacyjna, wałek o śr. 5 mm, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem 24/26 Fr. - 6 szt.	TAK
24	Optyka cysto-uretroskopowa, 30°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki przez skanujące systemy wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach - 3 szt.	TAK
25	Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar 22 Fr, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator, długość robocza 22 cm- 3 szt.	TAK
26	Mechanizm odginający cewniki z dźwignią, z 2 kanałami roboczymi z kranikami, regulacja odgięcia z mechanizmem zapadkowym - 3 szt.	TAK
27	Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar 17 Fr, wyposażony w 2 kraniki z przyłączami LUER-Lock, w zestawie obturator, długość robocza 22 cm- 3 szt.	TAK
28	Mostek optyki, z dwoma kanałami instrumentowymi, kanały wyposażone w uszczelki z otworem o śr. 1,2 mm oraz kraniki - 3 szt.	TAK
29	Kleszcze chwytające optyczne, obie bransze ruchome, kompatybilne z płaszczem cysto - uretroskopowym o rozmiarze 22 Fr. i 20 Fr. - 1 szt.	TAK
30	Nożyczki, giętkie, rozm. 7 Fr., jedna bransza ruchoma, długość 40 cm - 1 szt.	TAK
31	Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość min. 230 cm - 2 szt.	TAK
32	Optyka cysto-uretroskopowa, 0°, średnica 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki przez skanujące systemy wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach - 1 szt.	TAK
33	Płaszcz uretrotomu SACHSE, rozmiar 21 Fr., wyposażony w 2 przyłącza LUER-Lock z kranikami oraz kanał do wprowadzania bougies - 1 szt.	TAK
34	Obturator kompatybilny z płaszczem uretrotomu - 1 szt.	TAK
35	Nóż zimny z ostrzem okrągłym, do uretrotomu optycznego, kompatybilny z płaszczem 21 Fr. - 6 szt.	TAK
36	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 180 cm, śr. 3,5 mm - 1 szt.	TAK
37	Litotryptor pneumatyczny do kruszenia kamieni układu moczowego, złożony ze sterownika, z uchwytu roboczego, sond - 1 komplet	TAK
38	Zakres ciśnienia zasilającego 3,5 – 5 bar	TAK
39	Sterownik wyposażony w manometr na panelu czołowym informujący o ustawionym ciśnieniu sprężonego powietrza	TAK
40	Regulacja ciśnienia sprężonego powietrza poprzez pokrętło na panelu przednim sterownika	TAK
41	Praca w trybie serii uderzeń z częstotliwością 12 Hz	TAK
42	Praca w trybie pojedynczego uderzenia	TAK
43	Aktywacja pracy poprzez przełącznik nożny	TAK
44	Uchwyt roboczy całkowicie odizolowany elektrycznie od sterownika połączony ze sterownikiem poprzez dren silikonowy	TAK
45	Sonda druciana, śr. 1,6 mm, długość 48,5 cm, kompatybilna z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 4 szt.	TAK
46	Adapter zapobiegający wyginaniu sond drucianych podczas litotrypsji, autoklawowalny, kompatybilny z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 1 szt.	TAK
47	Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w urologii, cystoskopii, URS, przezskórnej nefroskopii, z możliwością rozbudowy o zastosowanie w dziedzinach : chirurgii, ginekologii, ortopedii, proktologii	TAK
48	Obsługa pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy	TAK
49	Wybór zastosowania pompy z menu z listą procedur wyświetlanego na ekranie dotykowym	TAK
50	Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania	TAK
51	Regulacja ciśnienia płukania w zakresie min. 20 - 130 mmHg w procedurach ciśnieniowo kontrolowanych	TAK
52	Wyświetlanie ciśnienia płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym	TAK
53	Wyświetlanie prędkości płukania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym	TAK
54	Wyświetlanie prędkości odsysania w formie graficznej i cyfrowej na ekranie dotykowym	TAK
55	Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dane dren	TAK
56	Animacja wyświetlana na ekranie dotykowym instruująca sposób zakładania drenu	TAK
57	Dren płuczący do procedur ciśnieniowo kontrolowanych, sterylny, jednorazowy - 10 szt.	TAK
58	Optyka nefroskopowa, kąt patrzenia 6° - 8°, szerokokątna, system soczewek wałeczkowych; z okularem równoległym, kanał instrumentowy zamykany, wyposażony w uszczelką oraz przyłącze LUER-Lock z kranikiem do płukania, autoklawowalna - 3 szt.	TAK
59	Optyka 0°, średnica 4 mm, długość 18 cm, autoklawowalna. Oznaczenie na obudowie optyki w postaci kodu QR lub DataMatrix umożliwiające szybką identyfikację optyki - 2 sz	TAK
60	Płaszcz nefroskopowy 26 Fr., wyposażony w obrotowe przyłącze LUER-Lock z kranikiem, kompatybilny z optyką nefroskopową - 3 szt.	TAK
61	Zestaw rozszerzadeł teleskopowych Alkena o rozmiarach 9, 12, 15, 18, 21, 24 Fr. oraz 2 giętkie druty prowadzące z kulką i 2 sztywne druty prowadzące z kulką w części dystalnej - 3 kpl.	TAK
62	Rozszerzadło Alkena o rozmiarze 27 Fr. - 3 szt.	TAK
63	Rozszerzadło Alkena o rozmiarze 30 Fr. - 3 szt.	TAK
64	Kleszcze do usuwania kamieni i skrzepów, wkład roboczy z branszami okienkowymi, wysuwanymi, rękojeść sprężynowa, rozmiar 11,5 Fr., dł. 38-40 cm, z możliwością wymiany wkładu roboczego - 2 szt.	TAK
65	Kleszcze do usuwania kamieni, wkład roboczy z branszami trójzębnymi, wysuwanymi, rękojeść sprężynowa, rozmiar 10,5 Fr, dł. 38-40 cm, z możliwością wymiany wkładu roboczego - 2 szt.	TAK
66	Kleszcze do usuwania kamieni, obie bransze ruchome, okienkowe, rękojeść na palce, dł. 38 - 40 cm, rozmiar 10,5 Fr - 2 szt.	TAK
67	Kleszcze biopsyjne, jedna bransza ruchoma, rękojeść na palce, dł. 38 - 40 cm, rozmiar 10,5 Fr - 1 szt.	TAK
68	Kleszcze do usuwania kamieni, bransze ząbkowane obie ruchome, rękojeść na palce, dł. 38 - 40 cm, rozmiar 10,5 Fr - 1 szt.	TAK
69	Sonda, śr. 1,6 mm, długość 31 cm, kompatybilna z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 2 szt.	TAK
70	Sonda, śr. 2 mm, długość 31 cm, kompatybilna z uchwytem roboczym litotryptora pneumatycznego - 2 szt.	TAK
71	Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 230 cm, śr. 3,5 mm - 3 szt.	TAK

# Opis przedmiotu zamówienia: Negatoskop cyfrowy – poz. 10
	Informacje podstawowe
Negatoskop cyfrowy – 2 szt
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji (2018 )
Urządzenie fabrycznie nowe

Lp.	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
1	Jednostka wykonana w wersji do zamontowania w ścianie w sposób hermetyczny za panelami zabudowy, licujący bez odstających krawędzi, co gwarantuje łatwość dezynfekcji	TAK
2	Sterowanie bezdotykowe na podstawie monitorowania swobodnego ruchu dłoni użytkownika w przestrzeni 3D i transkodowanie jej współrzędnych do wirtualnej przestrzeni 2D (sterylne, bezdotykowe sterowanie jednostką)	TAK/NIE / TAK -5 pkt / NIE- 0 pkt
3	Zintegrowana, hermetyczna, składana z silikonową tastaturą i touchpadem, łatwą do utrzymania w czystości i dezynfekcji. Pokryta warstwą antybakteryjną. Właściwości materiału bakteriobójczego muszą być potwierdzone certyfikatem z badań lub raportem opracowanym przez akredytowaną lub notyfikowaną jednostkę badawczą. Badania muszą potwierdzić aktywność antybakteryjną materiałów na szczepy bakterii co najmniej Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa	TAK
4	Panel frontowy wyposażony w min. dwa gniazda min. USB 2.0 z i przycisk załączenia / wyłączenia zasilania jednostki głównej. Nie dopuszcza się montażu gniazd poza frontem jednostki głównej	TAK
5	Nagrywarka DVD-RW zintegrowana z klawiaturą	TAK
6	Procesor Intel minimum I5 o taktowaniu minimum 3,2 GHz	TAK
7	Pamięć operacyjna Minimum 8 GB z możliwością rozbudowy	TAK
8	Dysk twardy Minimum 500GB HDD	TAK
9	System operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny	TAK
10	Przekątna matrycy Minimum 40	TAK/Podać / 40” - 0pkt / Powyżej 40” - 10 pkt
11	Kontrast Minimum 1000:1	TAK/Podać / 1000:1 – 0 pkt / Powyżej 1000:1 -10 pkt
12	Czas reakcji (gray-to-gray) Maksimum 8 ms	TAK
13	Reżim pracy 24/7	TAK
14	System wielojęzyczny z wyborem języka przed zalogowaniem użytkownika	TAK
15	Dostęp do aplikacji autoryzowany hasłem użytkownika. Podział na uprawnienia dla użytkowników i administratorów	TAK
16	Funkcja dodawania pacjentów do bazy danych systemu	TAK
17	Funkcja wideo rejestracji obrazu z zewnętrznego podłączonego do systemu źródła sygnału wideo. Możliwość wykonywania zdjęć z nagranych filmów	TAK
18	Funkcja kartoteki pacjentów umożliwiająca przegląd istniejących w bazie pacjentów i ich operacji. Możliwość wyszukiwania pacjentów w kartotece z użyciem nr PESEL lub nazwiska pacjenta jako kryterium wyszukiwania. Możliwość wyboru istniejącego już w bazie danych pacjenta umożliwiająca utworzenie jego kolejnej operacji	TAK
19	Funkcja tworzenia raportów pooperacyjnych polegająca na dowolnym ułożeniu wytworzonego w czasie zabiegu materiału zdjęciowego w postaci okienkowej siatki 1, 2 lub 4 pól dla każdej strony sporządzanego raportu. Okno siatki dodatkowo posiada edytowalne pole opisowe. Każda strona raportu zaopatrzona w nagłówek z danymi	TAK
20	Możliwość przeglądania zawartości nośników CD/DVD lub dysków przenośnych USB	TAK
21	Funkcja eksportu polegająca na zapisywaniu sporządzonego w trakcie zabiegu materiału w postaci filmów, zdjęć oraz przygotowanego raportu na nośniki CD/DVD lub dysków przenośnych USB. Funkcja eksportu z wizualizacją liczbową na ekranie jednostki centralnej objętości zapisywanego materiału.	TAK
22	System połączony z serwerem radiologicznym RIS służy jako stacja przeglądowa do obrazów radiologicznych. Zainstalowana w systemie przeglądarka radiologiczna (licencja po stronie Zamawiającego) daje możliwość wglądu do dokumentacji radiologicznej pacjenta z poziomu sali operacyjnej i wyświetlanie tych wyników na dedykowanym monitorze przeglądowym z krzywą DICOM.	TAK
23	Montaż negatoskopów w salach operacyjnych / bloku operacyjnego., w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. / Ściany ,na których należy zamontować negatoskopy zbudowane w konstrukcji karton-gips, wykończone blachą od strony sali operacyjnej, grubość całkowita ściany około 130 mm. Montaż ma być hermetyczny, bez krawędzi, umożliwiający dezynfekcję sali operacyjnej - podać wymogi dotyczące dezynfekcji	TAK

UWAGA:
Dotyczy poz. 2, 10, 11 - Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Katalogów, ulotek, opisów lub innych dokumentów zawierających informacje o wymaganych   parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów, które podlegają ocenie jakościowej.
Brak w ofercie wskazanych wyżej dokumentów nie będzie podlegał uzupełnieniom, a w kryterium jakość zostanie przyznana najniższa ilość punktów określona w załączniku 3.1 za dany parametr.
Opis przedmiotu zamówienia: Defibrylator z kardiowersją – poz. 11
	Informacje podstawowe
Defibrylator z kardiowersją -1szt
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji (2018 )
Urządzenie fabrycznie nowe

LP	Opis parametru	Wartość wymagana	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
1	Defibrylacja dwufazowa	TAK
2	Zakres wyboru energii w J min. 5 – 360 J	TAK
3	Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 23	TAK
4	Czas ładowania do energii 200 J / max. 5 sek.	TAK
5	Defibrylacja ręczna	TAK
6	Defibrylacja półautomatyczna	TAK
7	Ekran monitora – kolorowy	TAK
8	Przekątna ekranu monitora / min. 5 cali	TAK
9	Praca z zasilania akumulatorowego: / Min. 3,5 godz monitorowanie lub / Min. 140 defibrylacvji z energia 360 J	TAK
10	Możliwość wykonania kardiowersji	TAK
11	Ciężar max. 9,0 kg	TAK
12	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci	TAK
13	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim / (komunikaty na ekranie i tryb doradczy)	TAK
14	Metronom do podawania akustycznie częstości tempa uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji według min.4 procedur ( wiek pacjenta i intubacja lun brak jej)	TAK
15	Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe przekazywanie danych o stanie aparatu i badań pacjenta	TAK
16	Monitorowanie EKG / min. 3 odpr.	TAK
17	Zakres pomiaru tętna / min. 20 -300 u./min.	TAK
18	Wzmocnienie EKG w zakresie min. 0,25 – 4 cm/mV na min 7 poziomach	TAK

# Opis przedmiotu zamówienia: Respirator – poz. 12
	Informacje podstawowe
Respirator – 1 szt
Pełna nazwa urządzenia, typ lub model
Producent, podać pełną nazwę i adres
Kraj i rok produkcji (2018 )
Urządzenie fabrycznie nowe

Lp.	Parametr wymagany	Warunek graniczny	Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru, zaznaczyć go zakreślaczem, podając jego nr Lp jako parametru wymaganego. / W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość
1	Respirator wysokiej klasy przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej na oddziałach Intensywnej Terapii.	TAK
2	Respirator o wadze nie większej niż 15 kg z akumulatorem.	TAK
3	Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych dla pacjentów od 6kg, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta.	TAK
4	Respirator wyposażony w uchwyt do przenoszenia i przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub postawieniu na kolumnie.	TAK
5	Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, możliwość zasilania niskonapięciowego.	TAK
6	Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego.	TAK
7	Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez ≥ 200 minut	TAK
8	Respirator sterowany jedynie dotykowo z ekranem wysokiej rozdzielczości WXGA, o pojedynczej matrycy min. 1280x800 pikseli.	TAK
9	Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 13” z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 7 poziomów.	TAK
10	Wymiary nie przekraczające: 35x25x 35cm+/- 50 mm	TAK
11	Trendy mierzonych parametrów monitoringu - co najmniej 6 miesięcy oraz zapis krzywych full disclosure z ostatnich 10 dni.	TAK
12	Westchnienia / Respirator musi posiadać możliwość ustawiania westchnień. Możliwość ustawienia: min. amplituda, częstość i liczba westchnień.	TAK
13	S Wentylacja spontaniczna	TAK
14	S/T Wentylacja spontaniczna synchronizowana	TAK
15	T Wentylacja synchronizowana	TAK
16	Możliwość programowania dwóch zależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta.	TAK
17	Wentylacja z obowiązkową objętością minutową według wzoru Otis’a typu MMV, ASV, AVM	TAK
18	Częstość oddechów. / Respirator musi posiadać możliwość regulacji częstości oddechów w zakresie: min. 1-150 1/min.	TAK
19	Objętość pojedynczego oddechu. / Respirator musi posiadać możliwość regulacji objętości oddechowej w zakresie: min. 40-2500ml.	TAK
20	Czas wdechu. / Respirator musi posiadać możliwość regulacji czasu wdechu w zakresie: min. 0,1 – 10 sekund.	TAK
21	Czas plateau. / Respirator musi posiadać możliwość ustawienia czasu plateau pomiędzy wdechem a wydechem w zakresie: min. 0 – 70% czasu wdechu.	TAK
22	Ciśnienie wdechowe. / Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia wdechowego w zakresie: min. 2 – 100 cmH2O.	TAK
23	Ciśnienie wspomagania. / Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia wspomagania w zakresie: min. 0 – 100 cmH2O.	TAK
24	Ciśnienie PEEP/CPAP. / Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w zakresie: min. 0–50 cmH2O.	TAK
25	Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać możliwość regulacji poziomu wysokiego ciśnienia w zakresie: min. 2–60 cmH2O.	TAK
26	Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać możliwość regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego w zakresie: min. 0–50 cmH2O.	TAK
27	Czas trwania wysokiego poziomu ciśnienia. / Respirator musi posiadać możliwość regulacji czasu trwania wysokiego poziomu ciśnienie w zakresie: min. 0,1 – 59,8 s.	TAK
28	Płynnie regulowany czas narastania ciśnienia. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiającą zapewnienie lepszej synchronizacji wysiłku oddechowego pacjenta z respiratorem regulowaną w zakresie: min. 0-2000 ms manualnie oraz automatycznie	TAK
29	Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej. Respirator musi posiadać funkcję regulowanego procentowo kryterium zakończenia fazy wdechowej w zakresie: min. 5-90% manualnie oraz automatycznie	TAK
30	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min. 0,1 do 20 l/min.	TAK
31	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. / Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min. 0,1 do 15 cmH2O	TAK
32	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. / Respirator musi posiadać możliwość regulacji stężenia tlenu w zakresie: 21 do 100% co 1%.	TAK
33	Możliwość wyboru krzywej przepływu. / Respirator musi posiadać funkcję umożliwiająca dobór krzywej przepływu: min. prostokątna, opadająca 100% i opadająca 50%.	TAK
34	Manualne przedłużenie fazy wdechowej/wydechowej. / Respirator musi umożliwiać wykonanie manewru przedłużenia fazy wdechowej/wydechowej: w zakresie do max. 10 sekund.	TAK
35	Natychmiastowa podaż 100% tlenu. / Respirator musi posiadać funkcję umożliwiająca w czasie ≥ 2 minut podaż 100% tlenu	TAK
36	Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji grafiki ekranu przez użytkownika: min. krzywe i parametry cyfrowe.	TAK
37	Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – proksymalny czujnik przepływu. Możliwość używania czujnika jednorazowego oraz wielorazowego.	TAK
38	Integralny pomiar stężenia tlenu. / Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej.	TAK
39	Częstość oddechów. / Respirator musi posiadać pomiar częstości oddechów i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej.	TAK
40	Częstość oddechów spontanicznych. / Respirator musi posiadać pomiar częstości oddechów spontanicznych i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej.	TAK
41	Objętość pojedynczego oddechu. / Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości wdechowej oraz wydechowej pojedynczego oddechu i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej.	TAK
42	Objętość wentylacji minutowej. / Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową oraz wdechową w formie cyfrowej.	TAK
43	Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. / Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wdechową i wydechową w formie cyfrowej.	TAK
44	Pomiar szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego i wyświetlania w formie cyfrowej.	TAK
45	Ciśnienie szczytowe. / Respirator musi posiadać możliwość pomiaru zmierzonej wartości ciśnienia szczytowego i wyświetlania w formie cyfrowej.	TAK
46	Średnie ciśnienie. / Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wartości ciśnienia średniego i wyświetlania w formie cyfrowej.	TAK
47	Pomiar rzeczywistego stosunku I:E. / Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego rzeczywistego stosunku I:E w formie cyfrowej.	TAK
48	Ciśnienie plateau. / Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej wartości ciśnienia Plateau w formie cyfrowej.	TAK
49	Ciśnienie PEEP / CPAP. / Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej wartości ciśnienia końcowo-wydechowego w formie cyfrowej.	TAK
50	Ciśnienie AutoPEEP. / Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej.	TAK
51	Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. / Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego ciśnienia okluzji w formie cyfrowej.	TAK
52	Pomiar NIF. / Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej negatywnej siły wdechowej.	TAK
53	Podatność statyczna. / Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej.	TAK
54	Podatność dynamiczna. / Respirator musi posiadać możliwość pomiaru dynamicznej podatności oddechowej płuc wyświetlanej w formie cyfrowe	TAK
55	Opory wdechowe i wydechowe płuc pacjenta. / Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego opory wdechowe i wydechowe płuc i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej.	TAK
56	Indeks dyszenia RSB. / Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej.	TAK
57	Wysiłek pacjenta PTP. / Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wysiłku oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej.	TAK
58	Praca oddechowa pacjenta WOB. / Respirator musi posiadać możliwość pomiaru pracy oddechowej wyświetlanej w formie cyfrowej.	TAK
59	Stała czasowa wydechu. / Respirator musi posiadać możliwość pomiaru stałej czasowej wydechu wyświetlanej w formie cyfrowej.	TAK
60	Czas trwania wdechu i wydechu. / Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu oraz wydechu wyświetlanego w formie cyfrowej.	TAK
61	Czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem wyświetlanych w formie cyfrowej.	TAK
62	Stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru stosunku czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej.	TAK
63	Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia ≥ 8 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika. Możliwość ustawiania pętli referencyjnej oraz wykonywania rzutu ekranu	TAK
64	Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności	TAK
65	Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy	TAK
66	Możliwość zapamiętywania układu wyświetlania jako profile użytkownika: min. 10 profili.	TAK
67	Protokół podsumowujący poprawność ustawień wentylacji informujący operatora o jej skuteczności. Rozróżnialny w min. 3 kolorach obrazujących jakość wentylacji	TAK
68	Hierarchia alarmów w zależności od ważności. / Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej.	TAK
69	Regulacja głośności alarmów. / Respirator musi mieć możliwość regulacji głośności alarmów co najmniej 4 poziomu głośności regulowane	TAK
70	Regulacja wartości granicznych alarmu. / Respirator musi mieć możliwość regulacji granic alarmowych manualnie oraz automatycznie dopasowane w odniesieniu do stanu pacjenta.	TAK
71	Zaniku zasilania sieciowego. / Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego.	TAK
72	Zaniku zasilania bateryjnego. / Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego.	TAK
73	Niskiego ciśnienia tlenu. / Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem.	TAK
74	Wysokiego / Niskiego stężenia tlenu. / Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim stężeniu tlenu.	TAK
75	Wysokiej / Niskiej objętości minutowej. / Respirator musi informować obsługę o wysokiej oraz niskiej objętości minutowej.	TAK
76	Wysokiego / Niskiego ciśnienia. Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim ciśnieniu.	TAK
77	Wysokiej / Niskiej częstości oddechów. / Respirator musi informować obsługę o wysokiej oraz niskiej częstości oddechów.	TAK
78	Wysokiej / Niskiej objętości oddechowej. / Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej.	TAK
79	Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji	TAK
80	W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień.	TAK
81	Po włączeniu aparatu, wymagana jest możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta.	TAK
82	Możliwość wstępnego ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wzrostu oraz płci pacjenta	TAK
83	Respirator musi posiadać Autotest aparatu wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika.	TAK
84	Respirator musi posiadać test sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika.	TAK
85	Port Ethernet do połączenia z siecią LAN	TAK
86	Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu.	TAK
87	Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu).	TAK
88	Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowani: min. 2 porty	TAK
89	Port do podłączenia dodatkowego ekranu	TAK
90	Protokół HL7	TAK
91	Możliwość rozbudowy o nebulizator do podawania leków regulowany z poziomu monitora.	TAK
92	Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi z możliwością sterylizacji w autoklawie.	TAK
93	Możliwość rozbudowy o funkcję noworodkowe i tryb nCPAP	TAK
94	Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji.	TAK
95	Trzy definiowane przez użytkownika poziomy dostępu do funkcji respiratora z możliwością blokady hasłem	TAK
96	Dodatkowo graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie.	TAK
97	Wbudowany film instruktażowy dotyczący użytkowania aparatu wyświetlany na monitorze respiratora.	TAK
98	Oprogramowanie w języku polskim. Polska instrukcja obsługi załączona do aparatu. Wersja elektroniczna wbudowana w aparat.	TAK
99	Możliwość wentylacji układami jednoramiennymi oraz dwuramiennymi - zarówno jedno- jak i wielorazowymi	TAK
100	Kompletny układ oddechowy dla dorosłych wielorazowy – 2 szt.	TAK
101	Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy – 5 szt.	TAK
102	Respirator na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą.	TAK

Data:	..............................
..............................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI*
LP	Wyszczególnienie warunków / Gwarancji i Serwisu	Warunki wymagane	Oferowane przez Wykonawcę wartości / (TAK / NIE /PODAĆ oraz oferowane wartości)
1	2	3	4
	Dla sprzętu: (wpisać nazwę urządzenia)
1	Okres gwarancji	Długość okresu gwarancji dla urządzenia – minimum podane w formularzu asortymentowo-cenowym	Podać
1.1	Gwarancja liczona od	dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego
1.2	Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy / w przypadku:	stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru
		wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji
1.3	Wymiana elementu/ podzespołu na nowy / w przypadku:	braku możliwości naprawy elementu/podzespołu
		dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu
1.4	Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy	Tak jak oferowany w formularzu ofertowym, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy
1.5	Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia	Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail
1.6	Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego	max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18 / W przypadku wysłania fax/e-mail po godzinie 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym .	Podać
1.7	Miejsce wykonywania naprawy	w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym wskazanym przez Wykonawcę
1.8	Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego	max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia	Podać
1.9	Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym wskazanym przez Wykonawcę	max 14 dni od momentu zgłoszenia	Podać
1.10	Na czas naprawy przedmiotu zamówienia / w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego – tego samego typu
1.11	Przedłużenie gwarancji	o czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę
1.12	W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w serwisie wskazanym przez Wykonawcę	koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca
1.13	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych		Podać (min 8 lat)
1.14	Lokalizacja gwarancyjnego serwisu wskazanego przez Wykonawcę (adres, nr telefonu)		Podać
1.15	Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu wskazanego przez Wykonawcę (adres, nr telefonu) . Koszt usługi po stronie Zamawiającego		Podać
1.16	Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów		Podać
1.17	Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii / osoba / telefon / fax/e-mail	osoba / telefon / fax/e-mail	Podać / ................................................ / ................................................ / ................................................
1.18	Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami Wytwórcy, nie mniej niż jeden w roku. / Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. / Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany przez Wytwórcę (bez odrębnej zapłaty).	podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych.	Podać
1.19	Szkolenie z obsługi dostarczonego zestawu dla użytkownika w ustalonym terminie. / Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności – w okresie gwarancyjnym.	Tak
1.20	Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu potwierdzone certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonych sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala. Szkolenie dla trzech pracowników , jednorazowo dwie osoby. / Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym.	Tak
1.21	Założenie paszportu technicznego wraz z wpisem o sprawności i terminie kolejnego przeglądu.	Tak

Uwaga * - formularz należy wypełnić dla każdego sprzętu/urządzenia odrębnie.

Data:	..........................…	..............................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)