|  | Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej powyżej  193 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na:

„Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem. ”

Kod CPV: 33.11.50.00-9, 45.00.00.00-7

Numer sprawy: ZZP-2200-39/11

SPIS TREŚCI:

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I REALIZACJI       ZAMÓWIENIA.

III.	TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

IV.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

V.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANYCH WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

VI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

VII.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

VIII.        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

IX.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE  OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

XIII.       ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XIV.	POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA.

XV. 	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

- Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń,

- Załącznik nr 3 - Wzór umowy,

- Załącznik nr 4 -  Wykaz wykonanych robót,

- Załącznik nr 5 -  Wykaz wykonanych dostaw,

- Załącznik nr 6 -  Wykaz osób,

- Załącznik nr 7 -  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- Załącznik nr 8  - Przedmiary robót,

- Załącznik nr 9 – Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 10 – Rysunek pomieszczeń  przeznaczonych do adaptacji na pracownię tomografii komputerowej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 52 ponumerowanych stron.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Zatwierdził w dniu ……………………..

# I. Nazwa i adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1

Regon: 240837054, NIP: 644-337-38-32

Tel. (032) 41 30 111, Fax (032) 41 30 112

www.szpital.sosnowiec.pl

zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem jonizacyjnym, przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu ul. Szpitalnej 1, w tym wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SIWZ tj.: Załącznik nr 7 -  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),  Załącznik nr 8  - Przedmiary robót, Załącznik nr 9 – Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych przedmiotu zamówienia. Rysunek pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji na pracownię tomografii komputerowej określa Załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji.

3. Tomograf komputerowy, urządzenia tomografu oraz urządzenia wchodzące w skład infrastruktury związanej z funkcjonowaniem tomografu komputerowego, muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez przepisy prawa i spełniać przewidziane dla nich normy techniczne.

4. Wykonawca dokona adaptacji pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego na pracownię tomografii komputerowej oraz wyposaży ją w infrastrukturę i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania tomografu komputerowego. Osłony radiologiczne muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną projektem osłon stałych.

5. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 powinien być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, w tym tomograf komputerowy i inne wyroby medyczne powinny być oznaczone znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679), a roboty budowlane zamówienia będą realizowane w całości z zastosowaniem materiałów i urządzeń Wykonawcy, odpowiadających co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu  i stosowania w budownictwie zgodnie  z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmian.). Wykonawca ma obowiązek udokumentowania możliwości zastosowania użytych materiałów w obiektach ochrony zdrowia.

6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

7. Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego ustalania z Zamawiającym z wyprzedzeniem, godzin pracy sprzętu mechanicznego i głośnych robót, których wykonywanie może utrudniać prawidłowe funkcjonowanie oddziałów w bezpośrednim sąsiedztwie.

8. Zamówienie realizowane jest w ramach dotacji Gminy dla zadania pn: „Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem. ”

9. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie do dnia 07.06.2011r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 na wniosek Wykonawców,  po uprzednim uzgodnieniu szczegółowego  terminu z Działem Realizacji Inwestycji

tel. 032 41 30 313 lub 41 30 314.

III. Termin i warunki realizacji zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

  - w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy,

  - na własny koszt i ryzyko,

  - za wynagrodzeniem określonym w ofercie,

  - transportem Wykonawcy do siedziby Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 (miejsca wskazanego przez Zamawiającego) w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu celem uzgodnienia i akceptacji w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy szczegółowego harmonogramu realizacji zadania zawierający termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (zadania) ustala się datę dostawy Tomografu Komputerowego z oprzyrządowaniem i potwierdzenie w protokole końcowym przez upoważnionego pracownika Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego prawidłowego działania urządzenia oraz jego oprzyrządowania, kompletności dokumentów i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego, a w zakresie dostosowania pomieszczeń, potwierdzenia w tym protokole przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów.

4.     Wykonawca przekaże protokolarnie pracownię tomografii komputerowej po zrealizowaniu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi działalności pracowni tomografii komputerowej bez dodatkowych nakładów ze strony zamawiającego.

5. Miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec                         ul. Szpitalna 1.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1÷4 ustawy, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego tj.:

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w części V SIWZ.

# V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty

1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

1)  oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3)    aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

4)   aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7)   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1.  pkt 2) do pkt. 4) oraz pkt 6) — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.  ppkt  5 — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9)   Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.7), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania . Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może zadąć od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt 2÷6.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu winny być załączone przez każdego wspólnika oferty wspólnej.

1.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:

1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4)   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy  posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

- udokumentowanie wykonania (zakończenia – rozpoczęcie robót może mieć miejsce wcześniej)    w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż  75 000,00zł brutto oraz

- przedłożyć wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu umowy, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie w przedmiocie dostawy tomografu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00zł brutto

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót oraz dostaw wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

- dysponowanie osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami prawa budowlanego w specjalnościach:

- wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,

- instalacji i urządzeń elektrycznych,

- konstrukcyjno-budowlanej,

zgodnie z ustawą Prawo budowlane  i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Osoby, które będą pełnić funkcję kierowników robót muszą wykazać się co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w swoich specjalnościach.

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę dokumentu tj. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia .Wykaz musi zawierać:

– imię i nazwisko osoby,

– opis doświadczenia zawodowego osób odpowiednio dla pełnionej funkcji; musi zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia pełnienia przedmiotowej funkcji; opis doświadczenia zawodowego może zostać dołączony do oferty przetargowej jako odrębny dokument – w takim przypadku w tabeli należy wpisać nazwę załącznika i numer strony oferty, na której ten opis został załączony,

– numer uprawnień wraz z ich szczegółowym zakresem i nazwą organu, który je wydał,

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy:

- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.

- przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że  Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie winno być co najmniej na  kwotę 2 000 000,00zł.

5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy:

-  złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ;

-   przedłożyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu jeżeli Wykonawca dostarczy na każdy asortyment dokumenty dopuszczające zgodne z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896 z późn. zmianami tj. certyfikat CE lub deklaracja zgodności, a w przypadku gdy wyrób medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski również wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z art. 52 i 54 cytowanej ustawy.

-   złożyć katalog,  folder lub specyfikacje techniczne, w języku polskim  potwierdzające

wymagane parametry techniczno-użytkowe i charakterystykę oferowanego urządzenia.

Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

8.   Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza.

9. Wykonawca składa do oferty wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez  osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy załączniki:

-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ,

-  wykaz wykonanych robót i dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4, 5 do SIWZ,

-  wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

– Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych przedmiotu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5, 6, 9  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

# VI. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 82 200,00zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w punkcie 1, rozdziału X niniejszej specyfikacji. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089  z oznaczeniem: Przetarg znak: ZZP-2200-39/11 na „Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem. ”

2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:

1) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw,

2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą.

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

# VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpital.sosnowiec.pl. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku przekazania SIWZ w formie papierowej opłata za Specyfikację wynosi 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za zaliczeniem pocztowym.

- Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych i Zawierania Umów, tel: (032) 41 30 130, fax: (032) 41 30 131

e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

# Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. Specyfikacji Istotnych Warunków na całość zamówienia.

- Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie dotyczy”.

- Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

- Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem.” ZZP-2200-39/11 Nie otwierać przed: 30.06.2011r., godz. 1030”

- Wycofanie oferty lub jej zmiany:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

  - Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.

# Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium

3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy

# X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Oferty  należy złożyć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 30.06.2011r. do godz. 1000 .

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający otworzy oferty w dniu 30.06.2011r. o godz. 1030 w sali konferencyjnej Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

# XI. Opis sposobu obliczenia ceny

1.   Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ).

2.   Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wraz ze wszystkimi określonymi prawem podatkami (w tym  podatkiem VAT) tj. koszty opakowania, oznaczenia i transportu przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego wraz ze stosownym ubezpieczeniem, koszty gwarancji  i rękojmi realizowanej na zasadach ustalonych w umowie, inne koszty związane z realizacją umowy.

3.   Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

4.   Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

# XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Cena  – 70%

2. Parametry techniczne  – 30%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 70%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za parametry techniczne:

Pmax – najwyższa ilość przyznawanych punktów

Pof      - ilość punktów uzyskanych przez ocenianego Wykonawcę

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = (Pof / Pmax ) x 100 x 30%

Kryterium parametry techniczne podlega ocenie przez członków Komisji. Członkowie Komisji Przetargowej kierując się wiedzą oraz oceniając przedstawione przez Wykonawcę parametry sprzętu na podstawie dołączonych dokumentów przyznają każdej ofercie punkty wg załącznika nr 9 do SIWZ Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych przedmiotu zamówienia)

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

# XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto podanej w jego ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089.

3. Zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości zabezpieczenia.

6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Pzp do 20% zamówienia podstawowego w zakresie dostaw dodatkowego oprzyrządowania tomografu komputerowego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu ul. Szpitalnej 1.

# XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3.

XVI. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert – na warunkach określonych we wzorze umowy w/g załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 10 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.  Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU nr 48, poz. 280),

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (DzU nr 41, poz. 238).

Załącznik nr 1

ZZP-2200-39/11

……………………………………

(pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem”, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej  kwocie:

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego.

3. Termin wykonania zamówienia :

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

  - w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy,

  - na własny koszt i ryzyko,

  - za wynagrodzeniem określonym w ofercie,

  - transportem Wykonawcy do siedziby Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 (miejsca wskazanego przez Zamawiającego) w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00.

4.  Okres gwarancji  i rękojmi

a) Udzielamy ………… miesięcznej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną (minimum 36  miesięcy) od dnia odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu odbioru do użytkowania.

b) Udzielamy .............. (minimum 24 miesięcznej) miesięcznej pełnej gwarancji tomografu komputerowego liczonej od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania w pracowni tomografii komputerowej w tym okres gwarancji lampy rtg (bez limitu skanów). Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczy: .................... .

c) Udzielamy 12 miesięcznej rękojmi, licząc od dnia zakończenia przez Zamawiającego czynności  odbioru końcowego i przejęcia przedmiotu odbioru do użytkowania.

5.  Oświadczam, że następująca część zamówienia : .................................................................................................................................

będzie powierzona podwykonawcom.

6.  Oświadczam, że:

- Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.

- Zobowiązuję się  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

4.  Oferowany przedmiot zamówienia jest wprowadzony do obrotu i używania zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, w tym tomograf komputerowy i inne wyroby medyczne są oznaczone znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679), a roboty budowlane zamówienia będą realizowane w całości z zastosowaniem materiałów i urządzeń Wykonawcy, odpowiadających co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu  i stosowania w budownictwie zgodnie  z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmian.). Wykonawca ma obowiązek udokumentowania możliwości zastosowania użytych materiałów w obiektach ochrony zdrowia.

7.   W przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem  umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy, w formie .........................................................

8. Wadium w kwocie …......................... zł (złotych) zostało wniesione w formie: ................................................................................................

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto: ...................................................................................

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Miejsca wykropkowane należy wypełnić

Załącznik nr 2

ZZP-2200-39/11

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

i o niepodleganiu wykluczeniu

Przystępując do przedmiotowego postępowania

oświadczamy, że:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 3

ZZP-2200-39/11

Wzór umowy

na zakup tomografu komputerowego

zawarta w dniu 	w Sosnowcu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim w Sosnowcu, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 1, 41-911 Sosnowiec, NIP 644-33-73-832, REGON 240837054,

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Zbigniewa Swobodę	- Dyrektora

a

..........................................................................................................

z siedzibą w

..........................................................................................................

KRS : 			.

Regon: 	; NIP 	zwanym dalej

"Wykonawcą" reprezentowanym przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

Strony zgodnie oświadczają, że umowa została zawarta na zasadach ustalonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759  z  późniejszymi  zmianami),  na  podstawie  wygranego przetargu nieograniczonego z dnia

................... roku na warunkach określonych w postępowaniu. 	-

Strony zawarły umowę następującej treści:

§1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa, w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2011 roku  Tomografu Komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, zwanych dalej zestawem, wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem jonizacyjnym, przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu ul. Szpitalnej 1.

- Szczegółowy opis  przedmiotu umowy zawarty jest w określeniu przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr ZZP-2200-39/11, stanowiący załącznik numer l do niniejszej umowy. Przedmiot umowy określony w ust. 1 powinien być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, w tym tomograf komputerowy i inne wyroby medyczne powinny być oznaczone znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679), a roboty budowlane zamówienia będą realizowane w całości z zastosowaniem materiałów i urządzeń Wykonawcy, odpowiadających co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu  i stosowania w budownictwie zgodnie  z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623, z późn. zmian.). Wykonawca ma obowiązek udokumentowania możliwości zastosowania użytych materiałów w obiektach ochrony zdrowia.

§2

Warunki realizacji umowy

- Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca każdorazowo z wyprzedzeniem będzie ustalał z Zamawiającym godziny wykonywania robót i pracy sprzętu mechanicznego, których wykonywanie może przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu oddziałów w bezpośrednim sąsiedztwie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1:

a) w ciągu  60 dni od daty zawarcia umowy, czyli do dnia …………………

b) na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) za wynagrodzeniem określonym w ofercie,

d) transportem Wykonawcy do siedziby Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 (miejsca wskazanego przez Zamawiającego) w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu celem uzgodnienia                 i akceptacji w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy szczegółowego harmonogramu realizacji zadania zawierającego termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy            z uwzględnieniem zapisów ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (zadania) ustala się datę dostawy Tomografu Komputerowego z oprzyrządowaniem i potwierdzenie w protokole końcowym przez upoważnionego pracownika Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego prawidłowego działania urządzenia oraz jego oprzyrządowania, kompletności dokumentów i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego, a w zakresie dostosowania pomieszczeń, potwierdzenia w tym protokole przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów.

Wg wyżej ustalonej daty będą naliczane ewentualne kary umowne zgodnie z § 9 niniejszej umowy.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania projektu osłon przed promieniowaniem jonizacyjnym pozytywnie zaopiniowanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla pomieszczenia, w którym posadowiony zostanie tomograf komputerowy,

- demontażu aktualnie działającego w budynku przy ul. Szpitalnej tomografu komputerowego w sposób umożliwiający jego ponowne uruchomienie oraz jego transport do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w budynku przy ul. Zegadłowicza 3 oraz zabezpieczenie na czas składowania,

- przystosowania pomieszczenia dla dostarczonego tomografu komputerowego w zakresie wynikającym z projektu osłon przed promieniowaniem jonizacyjnym oraz wymiana wykładziny, renowacja, a w wypadku konieczności wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia, a także malowanie ścian  i sufitu,

- przystosowanie pomieszczenia dla dostarczonego tomografu komputerowego w zakresie wynikającym z projektu osłon przed promieniowaniem jonizacyjnym i wymiany wykładziny, drzwi wejściowych do Pracowni oraz malowanie ścian i sufitu,

- wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie pomieszczeń pomocniczych wskazanych przez Zamawiającego umożliwiających prawidłową realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu tomografii komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1,

- dostarczenie tomografu komputerowego posiadającego wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty do siedziby Zamawiającego,

- montażu tomografu komputerowego (całego zestawu) we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,

- uruchomienia tomografu komputerowego i przekazania go do eksploatacji  wraz z wynikami pomiarów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, potwierdzającymi prawidłowy poziom promieniowania X,

- przeprowadzenie szkoleń personelu w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji zgodnie z SIWZ,

- stosownego oznakowania przedmiotu umowy, zgodnie z SIWZ, oraz wystawienia i dostarczenia wraz z przedmiotem umowy wszystkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy w języku polskim,     w tym instrukcji obsługi. W przypadku dostarczenia oryginalnych dokumentów producenta zagranicznego, muszą one posiadać tłumaczenia na język polski tłumacza przysięgłego,

- serwisu gwarancyjnego tomografu komputerowego w zakresie określonym             w załączniku nr 1 do umowy.

- Unieruchomienie aktualnie działającego tomografu komputerowego i jego demontaż,            o którym mowa w ust. 5 lit. b nastąpi nie wcześniej niż na cztery tygodnie przed  terminem zakończenia zadania. Niewywiązanie z się tego terminu skutkować będzie naliczaniem kar umownych, zgodnie z § 9 ust. 2 lit. a.

- Zamawiający może odstąpić od realizacji ust. 5 lit. b umowy, informując o tym Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż na 40 dni przed terminem określonym w ust. 2 lit. a. oraz obniżając wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 1 o 15 000 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy) brutto.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot Umowy będzie:

- fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku, dobrej jakości, zgodny z wymogami stawianymi przez Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach,

- posiadać na sprzęt objęty ofertą stosowne certyfikaty i dokumenty w tym potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu na terytorium UE, RP lub inny tożsamy dokument (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty, UE, itp.).

- posiadać sporządzony przez Wykonawcę "PASZPORT TECHNICZNY" dostarczony do Zamawiającego wraz z przedmiotem umowy.

- Wykonawca odpowiada z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy (w tym              w czasie trwania transportu) aż do chwili potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy rozumianego przez podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

- Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego są  ………………………………………………    nr tel………………………………….

…………………………………………………… nr tel………………………………….

…………………………………………………… nr tel………………………………….

§3

Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy i zobowiązuje się wydać odpowiednie dokumenty na jej potwierdzenie, najpóźniej w chwili podpisywania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Przedmiotowe dokumenty będą zawierały postanowienia, które nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia § 3 umowy.

- Okres gwarancji tomografu komputerowego wynosi ………. miesięcy i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, a Wykonawca zapewnia sprawną pracę przedmiotu umowy w czasie wskazanym gwarancją.

- Okres gwarancji oprzyrządowania, jest zgodny z załącznikiem do umowy (Zestawienie parametrów przedmiotu zamówienia) i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia sprawną pracę przedmiotu umowy w czasie wskazanym gwarancją.

- Okres gwarancji na wykonaną robotę budowlaną wynosi ………. miesięcy i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres gwarancji tomografu komputerowego rozumiany jest jako okres bezpłatnej pełnej obsługi serwisowej systemu obejmującej wymianę lub naprawę wszelkich uszkodzonych podzespołów, w tym lampy rtg bez limitu skanów, dojazdy i robociznę.

- Gwarancją nie są objęte :

- mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez użytkownika,

- uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania przedmiotu umowy niezgodnie z instrukcją obsługi,

- naprawy podjęte przez użytkownika we własnym zakresie.

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za awarie             i wady przedmiotu umowy i zobowiązuje się do:

  - nieodpłatnej naprawy lub nieodpłatnej wymiany wadliwych części przedmiotu umowy,

  - wykonania  przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie          z warunkami wynikającymi z dokumentacji technicznej oraz obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa, jednak nie mniej niż jeden w roku

- Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi określona zostaje na:

a) okres 1 roku na tomograf komputerowy z oprzyrządowaniem,

b) okres 3 lat na roboty budowlane,

a bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z datą odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się:

    - przystąpić do naprawy zdalnej tomografu komputerowego w nieprzekraczalnym terminie 20 godzin w dni robocze lub naprawy przedmiotu zamówienia lub jego części w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od zgłoszenia reklamacji telefonicznie, potwierdzonego (faksem),

    - przystąpić do naprawy oprzyrządowania, zgodnie z SIWZ,

    - naprawić tomograf komputerowy lub jego część niezwłocznie nie później niż                       w terminie 5 dni od zgłoszenia reklamacji telefonicznie, potwierdzonego (faksem).

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny jeżeli wykonawca nie usunie wad niezwłocznie lub nie wymieni przedmiotu umowy na wolny od wad zgodnie z ust. 8.

- Zamawiający może żądać wymiany części przedmiotu umowy na nową na koszt Wykonawcy jeżeli w okresie gwarancji wykonano dwukrotnie jej naprawy, a przedmiot umowy nie działa sprawnie.

- Zgłoszenia z tytułu gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie dokonywał niezwłocznie po ich ujawnieniu telefonicznie i potwierdzał faksem na numery kontaktowe Wykonawcy:……………………………………………………………………………… Istnienie wady jak również jej usunięcie zostanie stwierdzone przez Strony protokolarnie. Jeżeli usunięcie wady odbywało się w ramach rękojmi, rękojmia zostaje przedłużona               o okres pomiędzy powiadomieniem o wystąpieniu wad, a ich usunięciem.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem wszelkich roszczeń o naprawie szkody.

- Koszty załatwienia reklamacji i rękojmi  ponosi Wykonawca.

- Od dnia sprzedaży Wykonawca zagwarantuje min. 2 letni okres bezpłatnej aktualizacji oprogramowania

- Od dnia sprzedaży Wykonawca zagwarantuje ……. letni okres dostępności części zamiennych.

§4

Wynagrodzenie i zasady płatności

1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie tj:

- netto - 		zł

. (słownie zł: 			/100).

- V A T  ze stawką …… %- 		zł

(słownie zł: 			/100).

- V A T  ze stawką …… %- 		zł

(słownie zł: 			/100).

- brutto - 		zł

(słownie zł: 	 		/100).

- Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 zawiera:

wartość przedmiotu umowy wraz z wszystkimi określonymi prawem podatkami (w tym  podatkiem VAT)

- koszty opakowania, oznaczenia i transportu przedmiotu umowy do miejsca   wskazanego przez  Zamawiającego wraz ze stosownym ubezpieczeniem.

- koszty gwarancji  i rękojmi realizowanej na zasadach ustalonych w umowie,

- inne koszty związane z realizacją przedmiotowej umowy, między innymi: koszty zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy, koszty związane ze spełnieniem wymagań BHP i ppoż., koszty zawarcia ubezpieczeń oraz wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności: koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej, dokumentacji odbiorowej, rozruchu, szkoleń, oddania do użytkowania i inne niezbędne, w tym  wymienione w § 2,

- Za rozliczanie robót budowlanych pod względem merytorycznym i jakościowym odpowiedzialny jest inspektor nadzoru, powołany ze strony Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Termin zapłaty winien być wpisany na fakturze VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, podpisany przez obie strony.

§ 5

Rozliczanie

- Przedmiot umowy będzie rozliczony na podstawie faktury prawidłowo wystawionej po zakończeniu wszystkich prac objętych umową i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru.

- Wykonawca uiści na rzecz Zamawiającego ryczałtową opłatę za media, w tym woda, energia elektryczna, ścieki, w wysokości 500,00 zł.

- Wykonawca ureguluje należność za media określone w ust. 3 na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury, w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi                             w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności bez zgody Zamawiającego wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również bez pisemnej zgody Zamawiającego zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kc).

§ 6

Obowiązki zamawiającego

- Wyznaczenie i przekazanie miejsca pod zaplecze Wykonawcy.

- Zapewnienie poboru wody i energii elektrycznej (230 V i 400 V ) poprzez wskazanie punktu przyłączenia wody i ścieków.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Powołanie inspektora nadzoru w osobie: ………………..

§ 7

Obowiązki wykonawcy

- Realizacja robót zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu wiedzy technicznej przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i norm.

- Wykonawca będzie na bieżąco zabezpieczał wszelkie niebezpieczne miejsca.

- Zabezpieczenia będą wykonane zgodnie z wymaganiami BHP. Zakres zabezpieczeń obejmuje wszystkie miejsca, w których mogą się znajdować lub przechodzić pracownicy jak i osoby trzecie.

- Zaakceptowanie wyznaczonego przez Zamawiającego koordynatora ds. BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy pracach budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r, Nr 109, poz.719) - ze szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych pożarowo.

- Zastosowanie urządzeń i materiałów spełniających wszelkie wymogi prawne.

- Dostarczenie Zamawiającemu certyfikatów na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonywanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności przez Zamawiającego w sposób jak najmniej ograniczający pracę oddziałów, a czas robót powodujący zakłócenia w hospitalizacji pacjentów każdorazowo uzgadniany                             z Zamawiającym.

- Zapewnienie kierownika budowy …………………. i kadry z wymaganymi prawem uprawnieniami.

- Zatrudnienie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza z zakresu przepisów o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu społecznym.

- Składowanie materiałów i urządzeń nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwanie wszelkich odpadów oraz śmieci powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie utylizacji odpadów.

- Zorganizowanie na własny koszt zaplecza socjalno – technicznego na okres                               i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Utrzymanie terenu robót i zaplecza w należytym porządku w trakcie realizacji robót oraz uporządkowanie go po zakończeniu prac w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty zakończenia prac.

- Przygotowanie odpowiednich dokumentów do dokonywania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Dostarczenie Zamawiającemu wraz z fakturami stosownych dokumentów dotyczących zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji prac.

- Wykonanie dostosowania pomieszczenia przygotowawczego przed unieruchomieniem            i demontażem aktualnie działającego w Szpitalu tomografu komputerowego.

§ 8

Odbiory

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów przedmiotu zamówienia:

1) odbiór końcowy,

2) odbiór po okresie rękojmi.

- Rozpoczęcie odbiorów końcowego i po okresie rękojmi powinno nastąpić do 3 dni od dnia zgłoszenia.

- Zgłoszenie do odbioru po okresie rękojmi powinno mieć formę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę na adres jego siedziby.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie protokołu spisywanego przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Protokół zawiera decyzję Zamawiającego co do przyjęcia, przyjęcia warunkowego lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy oraz podpisy uczestniczących w odbiorze.

- Przed zgłoszeniem odbioru, Wykonawca ma obowiązek skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz dołączenia niezbędnych atestów, opinii i certyfikatów.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, niewłaściwego jego wykonania, zastosowania niezgodnego z umową urządzenia lub materiału albo nie przeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, a także braku wymaganej dokumentacji, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru i ustalić nowy termin przystąpienia do odbioru.

- Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:

- nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

- nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia,

- nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie przedmiotu zamówienia – Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania lub może odstąpić od umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tj………………………………. zł (słownie zł: ………………………………………../ 100).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu zawierania umowy.

- Zabezpieczenie zostało wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu na konto Zamawiającego, nr konta: 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827.

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych  przez  podmioty,  o  których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4.   Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………….

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Zgoda wykonawcy winna być wówczas wyrażona na piśmie.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,               z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady, pod warunkiem podpisania protokołu odbioru po okresie rękojmi.

- Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, część konieczna do pozostawienia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi musi zostać uaktualniona. Pozostałe sposoby zabezpieczenia wygasają automatycznie wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności lub z upływem                 z góry określonego terminu.

- W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

§ 9

Kary Umowne

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za nieprzekazanie przedmiotu zamówienia w terminie 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2.

- za nie usunięcie w terminie wad lub awarii powstałych w okresie rękojmi i gwarancji 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt.1  za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub awarii.

- za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                    z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt.1.

Zapłata kar umownych w przypadkach określonych w pkt. 2 lit. a i b nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności, którymi obciążył go Wykonawca zgodnie z umową, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- W przypadku, jeżeli zachodzą łącznie przesłanki naliczenia przez Zamawiającego kary umownej za zwłokę oraz kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, kary te nalicza się niezależnie od siebie, z tym, że karę umowną za zwłokę nalicza się do dnia odstąpienia od umowy.

- Kary umowne naliczone zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej. Zamawiający ma prawo potrącić należne kary umowne z należności wobec Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.

- W przypadku, jeżeli kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone kwoty kar umownych na zasadach ogólnych.

- Za naruszenie zobowiązania określonego w § 5 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości przeniesionej wierzytelności.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z § 2 i obowiązującymi przepisami,

  - Wystąpią okoliczności przewidziane w § 3 ust. 10,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przedłożył harmonogramu w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 lub nie rozpoczął robót w wyznaczonym w harmonogramie terminie i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego przez okres 5 dni roboczych od daty dodatkowego wezwania.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu odstąpić od umowy, w przypadku większego niż 30 dni opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności uruchomieniu tomografu  i przekazaniu go do eksploatacji, zgodnie  z § 2 umowy.

- Odstąpienie od umowy musi następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji zadania w trybie natychmiastowym. Wykonawca na swój koszt zdemontuje i wywiezie wszystkie elementy dostarczonego tomografu komputerowego oraz przywróci pomieszczenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej do stanu sprzed zawarcia umowy.

§ 11

Roboty dodatkowe, rozwiązania zamienne

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie wykraczają poza zawarte w SIWZ określenie przedmiotu zamówienia i nie były ujęte w zestawieniu planowanych prac, można dokonać zmiany umowy w zakresie wynikającym ze sporządzonego przez obie strony protokołu zawierającego zakres rzeczowy i składniki cenotwórcze koniecznych robót dodatkowych.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie korzystnych dla Zamawiającego zmian technologii, materiałów lub sposobu wykonania elementów robót. Zmiany takie mogą być dokonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku złożonego przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca przedłoży projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o planowanym rozwiązaniu zastępczym na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem robót, których to rozwiązanie dotyczy.

- Zastosowanie rozwiązań zamiennych nie może wpłynąć na jakość wykonywanych prac i terminy zakończenia umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów i technologii, jak również nie spełniających wymogów Polskich Norm, obowiązujących przepisów lub niezgodnych z niniejszą umową.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania zamówienia osobom trzecim.

- Wykonanie prac przez Podwykonawcę, może odbywać się za zgodą Zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 647' Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity DZ.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów z Podwykonawcą zgodnie z art. 647’ Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie:

- przepisy ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - DZ.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

- przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),

- przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami).

- Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w ogłoszeniu    o zamówieniu oraz w SIWZ.

- Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć umówionego terminu wykonania zamówienia:

  - z powodu wystąpienia dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,

  - działania siły wyższej,

  - innych okoliczności, których nie można było przewidzieć.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie.

- Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach:

    - wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w §11,

    - odstąpienia Zamawiającego od demontażu i przeniesienia tomografu komputerowego, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. a,

    - ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie budowy od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej Umowy będzie kierowana na adres siedziby każdej z niżej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia pod warunkiem, że była przesłana lub doręczona za dowodem doręczenia.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wykonawca 								Zamawiający

Załącznik nr 4

ZZP-2200-39/11

………………………………………

(pieczęć firmowa )

# WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT  W OKRESIE OSTATNICH  5 LAT

# (przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale V pkt 3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia

| Nazwa i adres obiektu oraz nazwa i adres wykonawcy przedmiotowych robót budowlanych | Opis wykonanych robót wraz z ich zakresem | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Termin realizacji ( podać miesiąc i rok ) | Nazwa i adres zamawiającego na rzecz którego zostało wykonane zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Uwaga:

przedstawić wykaz wykonanych robót przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  odpowiadające swoim rodzajem i  wartością przedmiotowi zamówienia – co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 75 000,00zł brutto.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż zamówienia (wszystkie) zostały wykonane należycie (brak takiego dokumentu spowoduje, iż zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane), potwierdzone np. referencjami.

Załącznik nr 5

ZZP-2200-39/11

WYKAZ DOSTAW

..............................................

pieczęć Wykonawcy

wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu umowy, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość zamówienia brutto (PLN) | Termin realizacji ( podać miesiąc i rok ) | Nazwa i adres zamawiającego na rzecz którego zostało wykonane zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZZP-2200-39/11

………………………………………

(pieczęć firmowa )

WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (KADRA KIEROWNICZA)

Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca spełniających wymagania określone w rozdziale V pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

| Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje wraz z informacją czy osoba jest pracownikiem wykonawcy* | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności | Numer uprawnień, data ich wydania, zakres uprawnień, nazwa organu, który je wydał |
| --- | --- | --- | --- |

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Załącznik nr 9

ZZP-2200-39/11

………………………………………

(pieczęć firmowa )

Zestawienie parametrów do opisu i oceny jakościowej przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:      Tomograf komputerowy szesnastowarstwowy

Producent:                      ………………………………………………………

Typ aparatu:                   ……………………………………………………….

Rok produkcji:   	            2011

| Lp. | Parametry graniczne i oceniane | Warunek | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Skala oceny punktowej za parametry poddane ocenie | *, ** - wskazać stronę i nazwę dokumentu potwierdzającego oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |
| 1 | Aparat wyprodukowany w 2011 roku, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 2 | Wszystkie pozostałe elementy zestawu fabrycznie nowe, rok produkcji 2011. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 3 | Aparat umożliwiający jednoczesne (w trakcie jednego obrotu układu lampa-detektor) uzyskiwanie min. 16 przylegających (nie nakładających się) warstw akwizycyjnych | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 4 | Certyfikaty CE i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu - certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną - zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu tomografu albo kopie powiadomienia Prezesa URPL,WM i PB o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na terytorium, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.. | Tak, załączyć do oferty |  | Nie podlega ocenie |  |
| 5 | Certyfikaty CE i świadectwa dla konsoli lekarskiej obejmujące dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnymi wymaganiami. | Tak, załączyć do oferty |  | Nie podlega ocenie |  |
| 6 | Certyfikaty i świadectwa dla pozostałych oferowanych produktów zgodnie z aktualnymi wymaganiami. | Tak, załączyć do oferty |  | Nie podlega ocenie |  |
| 7 | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu 1 kpl. wraz z dostawą w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 8 | Przeszkolenie personelu medycznego (lekarzy i techników rtg) w zakresie obsługi tomografu komputerowego trwającej, co najmniej 8 dni roboczych (po 5 godzin dziennie) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 9 | Wykonanie testów akceptacyjnych dla oferowanego urządzenia. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 10 | Wymagana moc podłączeniowa [kVA] | Podać |  | Nie podlega ocenie | * |
| 11 | Zakres temperatur pracy systemu | Podać |  | Nie podlega ocenie | * |
| 12 | Zainstalowanie tablicy rozdzielczej | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| B. Gantry i stół pacjenta |
| 1 | Minimalny czas pełnego obrotu | ≤ 0,5s |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Średnica otworu gantry | ≥ 70 cm |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Pochylenie gantry | ≥ ± 30º |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Możliwość sterowania pochyleniem gantry: - z konsoli w sterowni - automatycznie z programu badania - z obu stron gantry (lewa / prawa) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5 | Detektory typu stałego | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 6 | Liczba elementów lub kanałów pomiarowych detektora (dla pojedynczej warstwy/obrazu) aktywnych w trakcie gromadzenia danych dla pojedynczego rzędu detektora | ≥ 1400 |  | 0-20pkt 0 – wartość graniczna 20 – Wartość największa, pozostałe proporcjonalnie | * |
| 7 | Liczba rzeczywistych aktywnych rzędów detektorów submilimetrowych (o wymiarze detektora w osi Z <1mm) biorących udział w akwizycji danych | ≥ 16, podać |  | 0-20pkt 0 – wartość graniczna 20 – Wartość największa, pozostałe proporcjonalnie | * |
| 8 | Rzeczywista liczba zainstalowanych rzędów detektorów całego systemu detekcyjnego | ≥ 16, podać |  | 0-20pkt 0 – wartość graniczna 20 – Wartość największa, pozostałe proporcjonalnie | * |
| 9 | Długość skanu topograficznego | ≥ 150 [cm] |  | Nie podlega ocenie | * |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie blatu stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ±0,25mm ≥ 200 kg | ≥200kg |  | 0-20pkt 0 – wartość graniczna 20 – Wartość największa, pozostałe proporcjonalnie | * |
| 11 | Najniższa wysokość stołu cm | Podać |  | Nie podlega ocenie | * |
| 12 | Wyposażenie stołu pacjenta (min.): materace, podgłówki bez elementów metalowych, pasy stabilizacyjne, zestaw do pozycjonowania | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| C. Układ rentgenowski |
| 1 | Maksymalna moc generatora rtg rozumiana jako iloczyn napięcia [kV] i prądu anody lampy [A] możliwych do jednoczesnego zaprogramowania w protokole klinicznym przez użytkownika. | ≥50kW |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Maksymalne napięcie używane w protokołach klinicznych | ≥135kV |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Minimalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych | ≤ 90 [kV] |  | 0-20pkt 0-wartość graniczna 20-wartość najmniejsza, Pozostałe proporcjonalnie | * |
| 4 | Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym | ≥ 400 [mA] |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5 | Pojemność cieplna lampy lub jej równoważnik w przypadku lampy o bezpośrednim chłodzeniu | ≥ 6 [MHU] |  | 0-20pkt 0-wartość graniczna 20-wartość największa, Pozostałe proporcjonalnie | * |
| 6 | Automatyczny wybór ogniska | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 7 | Ilość ognisk | ≥ 2 |  | Nie podlega ocenie | * |
| 8 | Odległość ognisko lampy – detektor (FSD) [cm] | ≤ 108 cm |  | 0-20pkt 0-wartość graniczna 20-wartość najmniejsza, Pozostałe proporcjonalnie | * |
| D. Parametry badania |
| 1 | Ilość submilimetrowych, nienakładających się oferowanych warstw zbieranych jednocześnie w czasie najkrótszego oferowanego pełnego skanu (360º) (w skanie osiowym i spiralnym) | ≥ 16 |  | 0-20pkt 0-wartość graniczna 20-wartość największa, Pozostałe proporcjonalnie | * |
| 2 | Czas najkrótszego skanu dla minimum 16 warstw wykonywanych jednocześnie w trybie spiralnym dla rozdzielczości standardowej oraz wysokiej ≤ 0,6 [s] | ≤ 0,6 [s] |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Maksymalny czas ciągłej akwizycji spiralnej | ≥ 100 [s] |  | 0-20pkt 0-wartość graniczna 20-wartość największa, pozostałe proporcjonalnie | * |
| 4 | Grubość najcieńszej warstwy (dla jednoczesnej akwizycji min. 16 warstw) | ≤ 0,70 [mm] |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5 | Największe dostępne pole obrazowe (FOV) | ≥ 50 [cm] |  | Nie podlega ocenie | * |
| 6 | Maksymalna długość badania spiralnego (heliakalnego) bez elementów metalowych w stole i bez konieczności przekładania pacjenta ≥ 150 [cm] | ≥ 150 [cm] |  | Nie podlega ocenie | * |
| 7 | Liczba pozycji projekcji skanu topograficznego (min AP i LAT) | Min. 3 |  | 0-20pkt 0-wartość graniczna 20-wartość największa, pozostałe proporcjonalnie | * |
| 8 | Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 9 | Zakres zmienności diagnostycznego współczynnika pitch (tzn. z uwzględnieniem korekcji stożka) | ≥ 0,625 – 1,5 |  | 0 -20 pkt 0-wartość graniczna 20-wartość największa, pozostałe proporcjonalnie | * |
| 10 | Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy zgodna z wielkością pola skanowania. | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 11 | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym jednocześnie w osiach x,y,z | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 12 | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej DLP lub CTDIvol, jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 13 | Wyświetlanie dawki DLP przed badaniem jaka zostanie pochłonięta przez badanego pacjenta w czasie badania wraz ze zmianami powodowanymi przez modyfikację protokołu badania oraz zastosowanymi metodami redukcji dawki, dla każdej warstwy przed rozpoczęciem akwizycji. | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| E. Parametry jakości obrazu |
| 1 | Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 2% krzywej MTF w płaszczyźnie x,y | ≥ 15 pl/cm |  | 0-20pkt 0-wartość graniczna 20-wartość największa, pozostałe proporcjonalnie | * |
| 2 | Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna przy różnicy gęstości 3 HU określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm dla napięcia ≥ 110 kV dla warstwy 10mm | ≤ 5 mm |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Zastosowanie algorytmów filtrujących surowe dane w celu zmniejszenia poziomu szumów | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Zastosowanie algorytmów zmniejszające artefakty związane z występowaniem tkanek o różnych gęstościach. | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5 | Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazów/sekundę] | ≥ 16 |  | Nie podlega ocenie | * |
| 6 | Matryca rekonstrukcji obrazu [pikseli] | ≥ 512x512 |  | Nie podlega ocenie | * |
| 7 | Matryca prezentacyjna obrazu [pikseli] | ≥ 1024x1024 |  | Nie podlega ocenie | * |
| F. Konsola operatorska |
| 1 | Konsola operatorska dwumonitorowa umożliwiająca jednoczesną pracę technika operatora i lekarza diagnosty (w zakresie jednoczesnego wykonywania badań lub innych serii bieżącego badania | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | ≥ 18” |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Pojemność dysku twardego dla obrazów TK 512x512 bez kompresji wyrażona liczbą obrazów | ≥ 240000 |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/Retrieve - Storage Commitment - Worklist | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5 | Dwukierunkowy intercom do komunikacji głosowej z pacjentem | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 6 | Wskaźnik zatrzymania oddechu i system automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| G. Oprogramowanie zainstalowane na konsoli operatorskiej |
| 1 | Wielozadaniowy system operacyjny do sterowania tomografem umożliwiający współbieżne skanowanie, rekonstrukcje, wyświetlanie obrazu, przesyłanie danych do konsoli diagnostycznej, archiwizację oraz przeglądanie badania zapisanego na dysku | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Pomiary geometryczne(długości, kątów, powierzchni i objętości) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Pomiary analityczne (pomiar poziomu,gęstości, profile gęstości, histogramy analiza skanu dynamicznego, inne) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i substrakcja obrazów, inne) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5 | MIP | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 6 | SSD | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 7 | VRT | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 8 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe MPR, rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 9 | Oprogramowanie do perfuzji mózgu, oceny mózgowego przepływu krwi (CBF), średniego czasu przepływu MTT), objętości przepływającej krwi (CBV) itp. oraz do automatycznego generowania barwnych map parametrycznych | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 10 | Sprzężenie strzykawki kontrastu z tomografem kablem komunikacyjnym | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 11 | Sterowanie strzykawką kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów strzykawki kontrastu bezpośrednio w protokole badania TK na konsoli operatorskiej. | Tak / Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt | * |
| 12 | Automatyczny raport dotyczący dawki jaką otrzymał pacjent w czasie badania dołączony w postaci dodatkowej serii z możliwością jego zapamiętania i wydruku | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 13 | Oprogramowanie do automatycznej synchronizacji startu badania spiralnego po dotarciu kontrastu w badaną okolicę. Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 14 | Archiwizacja badań pacjentów na CD i DVD w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| H. Konsola lekarska |
| 1 | Dwumonitorowa konsola lekarska niezależna od konsoli operatorskiej (o rozdzielnej bazie danych obrazowych, umożliwiająca pracę lekarza diagnosty przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu) połączona z tomografem poprzez sieć komputerową i otrzymującą obrazy z tomografu w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Monitory LCD spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. przekątna kolorowych monitorów ≥19” | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Dwumonitorowa konsola lekarska umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie co najmniej 4 obrazów w rozdzielczości 512x512 | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Pamięć operacyjna konsoli postprocesingowej min. 8 GB z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK konsoli lekarskiej. | Tak, podać |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5 | Możliwość rozbudowy pamięci operacyjnej konsoli postprocesingowej do min. 10GB z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK konsoli lekarskiej (np. możliwość budowy modeli 3D z 5000 obrazów CT załadowanych do pamięci operacyjnej) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 6 | Identyczna obsługa konsoli operatorskiej i konsoli lekarskiej w zakresie wspólnych funkcji postprocesingowych (oprogramowanie od jednego producenta) | Tak / Nie | Tak | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |  |
| I. Oprogramowanie zainstalowane na konsoli lekarskiej |
| 1 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/Retrieve - Storage Commitment | Tak |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 2 | Archiwizacja badań pacjentów na CD i DVD w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 3 | Oprogramowanie do badań naczyniowych Angio CT z automatyczną rekonstrukcją obrazowanego naczynia (względem osi obrazowanego naczynia) i automatycznymi pomiarami stenozy | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 4 | Rekonstrukcje SSD | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 5 | Edycja 3D | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 6 | Reformatowanie wielopłaszczyznowe MPR, rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe i promieniste) lub krzywej | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 7 | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie za pomocą wskazania jednego lub dwóch punktów odniesienia wskazanych w naczyniu | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 8 | Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 9 | Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modeli MIP i/lub VRT (przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień) | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 10 | Pomiary geometryczne (długości/kątów/powierzchni/objętości) | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 11 | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego, inne) | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 12 | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów i inne) | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 13 | Oprogramowanie do perfuzji mózgu, oceny mózgowego przepływu krwi (CBF), średniego czasu przepływu MTT), objętości przepływającej krwi (CBV) itp. oraz do automatycznego generowania barwnych map parametrycznych | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 14 | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych wątroby i innych narządów umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz MTT (średni czas przejścia) lub TTP (czas do szczytu) | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 15 | Oprogramowanie do szczegółowej oceny zmian ogniskowych w obrębie wątroby i węzłów chłonnych innych zmian ogniskowych, automatyczna segmentacja zmian (automatyczny pomiar objętości, maksymalnej średnicy itp oraz możliwość automatycznego porównania zmiany z poprzednim badaniem ) | Tak |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 16 | Oprogramowanie do oceny perfuzji narządów miąższowych, kości i mózgowia | Tak |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 17 | Oprogramowanie umożliwiające segmentację tkanek mózgu (istoty białej i szarej) na podstawie map przepływu i objętości | Tak/Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt | ** |
| 18 | Oprogramowanie do kolonografii i kolonoskopii TK, umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| 19 | Oprogramowanie do automatycznej detekcji polipów w obrębie jelita grubego, automatyczne zaznaczaniem kolorem resztek kałowych tzw stool taging . | Tak / Nie |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt | ** |
| 20 | Oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie całej wewnętrznej ściany jelita grubego na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi (bez kawałkowania obrazu wewnętrznej ściany jelita) tzw. wirtualna dysekcja jelita | Tak, podać nazwę oprogramowania |  | Nie podlega ocenie | ** |
| J. Wyposażenie dodatkowe |
| 1 | Automatyczna specjalizowana do badań CT dwugłowicowa strzykawka kontrastu sprzężona z tomografem komputerowym z pakietem startowym wkładów (1500 szt.) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 2 | Zestaw fantomów służących do prawidłowego wykonywania testów podstawowych wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. a w szczególności: - zestaw fantomów do kalibracji tomografu - zestaw fantomów do kontroli jakości tomografu komputerowego umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości wysoko i niskokontrastowej oraz grubości warstwy itp. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 3 | Brak dodatkowego systemu chłodzenia tomografu komputerowego, oprócz podstawowej klimatyzacji w pracowni | Tak/Nie |  | Nie-20pkt Tak -0pkt |  |
| 4 | Stacja diagnostyczna do opisów badań CT: Zainstalowany jeden procesor dwurdzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2.50GHz lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta, pamięć RAM: ≥ 4GB DDR2 lub DDR3, dysk twardy: ≥ 500GB SAS lub SATA, gigabitowa karta sieciowa, nagrywarka DVD, system operacyjny, monitor kolorowy min 2MP 21’’, monitor opisowy min 19’’. Oprogramowanie w języku polskim Osirix lub równoważne (kontynuacja wdrożonego rozwiązania) o minimalnych wymaganiach: Zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny w klasie min IIa. Równoważność będzie polegała na zaoferowaniu przez Wykonawcę oprogramowania o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż wymagane. Odczyt i wyświetlanie wszystkich plików DICOM, Odczyt i zapis DICOM CD/DVD(wsparcie dla DICOMDIR), Store User (STORE-SCU, DICOM Send),Store Provider (STORE-SCP, DICOM Listener), C-FIND SCU/SCP, C-GET SCU/SCP, C-MOVE SCU/SCP: Zrzuty Ekranowe (SC) badań z/do stacji roboczej PACS Rekonstrukcje 2D: 2D MPR po krzywej, 2D MPR ortogonalny Rekonstrukcje 3D: Rekonstrukcje 3D MinIP, MIP, MeanIP, 3D volume rendering, 3D surface rendering do 2 warstw, Endoskopię wirtualną Narzędzia pomiarowe: pomiar objętości, frakcje wyrzutowe, normalizacja, wizualizacja i segmentacja naczyń wieńcowych, calcium scoring, statystyczne pomiary gęstości w rejonach zainteresowania | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 5 | Mobilne stanowisko diagnostyczne w postaci laptopa 13” z oprogramowaniem w języku polskim np. Oparte na rozwiązaniu firmy APPLE z oprogramowaniem OSIRIX lub innym równoważnym (kontynuacja wdrożonego rozwiania). Dodatkowy monitor: kalibrowany zgodnie z DICOM part 14; przekątna ≥ 19’’, rozdzielczość zalecana ≥ 1280x1024 piksele, złącze DVI-D; Równoważność będzie polegała na zaoferowaniu przez Wykonawcę oprogramowania o parametrach i funkcjonalności nie gorszych niż wymagane. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| K. Teleserwis |
| 1 | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe | Tak, opisać procedurę |  | Nie podlega ocenie |  |
| 2 | Możliwość zgłoszenia uszkodzenia lub artefaktów obrazowych bezpośrednio z konsoli operatorskiej tomografu (używając funkcji oprogramowania użytkowego konsoli) przez modem, router lub połączenie sieciowe | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 3 | Zdalna diagnostyka serwisowa generatora wysokiego napięcia (w tym możliwość zdalnego wykonywania testów serwisowych) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 4 | Zdalna diagnostyka serwisowa modułów konsoli operatorskiej (testy uruchamiane zdalnie: komputera głównego, dysków twardych, rekonstruktora TK) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 5 | Zdalna diagnostyka lampy rtg (testy uruchamiane zdalnie układu żarzenia, układu wirowania anody oraz pomiary wartości napięć i prądów pracy) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 6 | Zdalna możliwość naprawy uszkodzeń oprogramowania | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 7 | Zdalna możliwość oceny stanu technicznego (stopnia zużycia) podstawowych modułów aparatu (np. lampy rtg, dysków, itp.) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 8 | Zdalna możliwość wykonywania technicznych testów jakości obrazów | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| L. Serwis i gwarancja ,inne |
| 1 | Okres pełnej gwarancji tomografu komputerowego liczony od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania w pracowni tomografii komputerowej w tym okres gwarancji lampy rtg (bez limitu skanów) ≥ 24 [miesięcy] | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 2 | Ilość bezpłatnych przeglądów aparatu TK w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta ( nie mniej niż dwa na rok) i ostatni na zakończenie gwarancji | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 3 | Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 4 | Czas przystąpienia serwisu do naprawy zdalnej, w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatu TK ≤ 20 godzin, a w przypadku konieczności dojazdu ≤ 48 godzin w dni robocze | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 5 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego wydłuża się okres gwarancji o czas przestoju max. 7 [dni roboczych] | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 6 | Czas przystąpienia serwisu do naprawy zdalnej w okresie pogwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatu TK ≤ 20 godzin, a w przypadku konieczności dojazdu ≤ 48 [godzin] z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 7 | Dostępność części zamiennych w określonym przez producenta czasie użytkowania, min. 10 [lat] | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 8 | Dokumentacja techniczna potwierdzająca wymagane i oceniane parametry techniczne, dołączona do oferty | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 9 | Wykonanie projektu osłon stałych dla oferowanego tomografu wraz z jego zatwierdzeniem przez Sanepid | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 10 | W ramach ceny oferty- szkolenie w siedzibie przyszłego użytkownika dla 12 lekarzy radiologów i 18 techników RTG w zakresie obsługi urządzenia (min.5 godzin dziennie przez 8 dni roboczych) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 11 | W ramach ceny oferty -drugie szkolenie, po około 2 miesiącach od uruchomienia tomografu, w siedzibie przyszłego użytkownika dla 12 lekarzy radiologów i 18 techników RTG (min.5 godzin dziennie przez 4 dni robocze) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 12 | Wózek do transportu pacjenta umożliwiający bezpieczny wjazd z do pracowni Tomografu Komputerowego i Rezonansu Magnetycznego. Wytrzymałość min 200 kg Rolki do transportu pacjenta szt 4 Mata ślizgowa duża szt 4 | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 13 | Stanowisko do zakładania wkłuć dożylnych szt 1 | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 14 | Demontaż istniejącego tomografu w sposób umożliwiający jego powtórny montaż oraz jego przewiezienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 15 | Wykonanie niezbędnych prac podłączenia tomografu (tablica zasilająca, kanały, itp) wynikających z zaoferowanego urządzenia. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 16 | Wymiana (renowacja) drzwi wjazdowych (szerokość140 cm) do pracowni zgodnie projektem osłon stałych | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 17 | Wymiana wykładziny pomieszczenia ok. 65m2 (antyelektrostatyczna, atest potwierdzający możliwość zastosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, klasa ścieralności min IV, odporność na środki dezynfekcyjne) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 18 | -Budowa sieci strukturalnej standard okablowania firmy FIBRAIN DATA – kontynuacja istniejącego rozwiązania u Zamawiającego. Producent ponadto musi zapewnić, co najmniej 25 letnią gwarancję na oferowane produkty oraz na całą zbudowaną z nich sieć. -Połączenie pracowni TK z Punktem Dystrybucyjnym pierwsze piętro. 8 punktów RJ45, odległość 60m. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 19 | Malowanie pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej 225m2 (farba zmywalna , odporna na promienie UV). | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |

Uwaga

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnach „Parametry graniczne oceniane” oraz „Warunek” określane jako „Tak” oraz parametry liczbowe oznaczone „≥” lub „≤” lub w inny sposób stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumna „Parametry oferowane przez Wykonawcę” musi być w całości wypełniona. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie „Parametry graniczne i oceniane”. Inne jednostki nie będą przeliczane i zostaną uznane jako niespełnienie parametrów, co spowoduje odrzucenie oferty. Każdy z parametrów oznaczony „*” musi być potwierdzony w oryginalnych danych producenta, danych technicznych lub instrukcjach obsługi. Każdy z parametrów oznaczony „**” musi być potwierdzony poprzez załączenie fragmentu instrukcji obsługi w języku polskim, potwierdzającej daną funkcjonalność.

## ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

#### Przedmiot zamówienia:   	System /PACS

Producent:		    __________________________________

| I | Wymagania ogólne | Parametr wymagany/oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podłączenie do centralnego archiwum systemu PACS trzech urządzeń w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Wdrożenie systemu | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |
|  | Serwis w okresie gwarancyjnym 24 h na dobę, 365 dni w roku z czasem reakcji na zgłoszenie max. 4 godz. | TAK/Podać |  |
| II. | System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS/WEB |
|  | System działa w oparciu o przeglądarkę internetową lub z wykorzystaniem aplikacji klienckiej | TAK |  |
|  | Dystrybucja na oddziały działa w oparciu o przeglądarkę internetową lub z wykorzystaniem aplikacji klienckiej dla 35 licencji równolegle | TAK |  |
|  | System posiada panel pomocy w języku polskim. | TAK |  |
|  | Dostęp do systemu ze stacji roboczych za pomocą aplikacji webowej lub aplikacji instalowanej z mechanizmem zapewniającym automatyczna aktualizację oprogramowania klienckiego bez udziału administratora systemu. | TAK |  |
|  | System spełniający wymagania minimum klasy I w klasyfikacji wyrobów medycznych. Dołączyć certyfikat lub deklarację zgodności | TAK |  |
|  | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Możliwość przyjmowania i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych syntax transfer (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite) | TAK |  |
|  | System obsługuje następujące formaty transfer syntax: - JPEG LossLess - JPEG LS - JPEG Lossy | TAK |  |
|  | System posiada funkcję Encapsulated PDF | TAK |  |
|  | System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless) oraz nie skompresowanej | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi prywatnych DICOMowych klas SOP: - PrivateGE3DModelStorage - PrivateGEPETRawDataStorage - PrivateSiemensCSANonImageStorage | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania archiwów obrazowych | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM | TAK |  |
|  | System zdarzeń umożliwiających wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło) | TAK |  |
|  | Automatyczne zmiana zawartości tagów w przychodzących plikach obrazowych | TAK |  |
|  | Możliwość przyjmowania key images | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi storage commitment | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi MPPS | TAK |  |
|  | System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od zdefiniowanych reguł | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania reguł autoroutingu opartych o warunki czasowe oraz dane zawarte w DICOM z graficznego panelu administracyjnego | TAK |  |
|  | System posiada funkcję prefechingu | TAK |  |
|  | Backup obrazów na taśmach jednokrotnego zapisu o pojemności 1600GB | TAK |  |
|  | Możliwość przeniesienia badań na inny napęd dyskowy lub usunięcie badań już zbackupowanych + HDD 6TB | TAK |  |
|  | Backup obrazów na nośnikach DVD | TAK |  |
|  | Możliwość nagrania selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. | TAK |  |
|  | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK |  |
|  | System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów, wirtualnymi archiwami, i ich konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany danych w plikach obrazowych za pomocą narzędzi w graficznym panelu administratora | TAK |  |
|  | Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 5 kryteriów m. in. nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania wraz z możliwością otwarcia badania w przeglądarce DICOM | TAK |  |
|  | Funkcje przeglądarki wypalanej na płycie z badaniem dla pacjentów: Wyświetlanie miniaturek obrazów Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu Widoki obrazów: dowolny layout Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie Możliwość otwarcia kilku serii badań Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach Negatyw Odbicie obrazu w pionie i poziomie Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Przewijanie Przesuwanie Odtwarzanie serii Podgląd wartości tagów DICOM Tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania | TAK |  |
| III. | Inne |
| 1 | System monitorowania przez www pracy serwera, bazy danych, wykonywania backupów, działania procesów na serwerze | TAK | System monitorowania dostępny przy użyciu zdalnego łącza serwisowego zapewniający nadzór nad pracą serwera, bazy danych wykonywaniem backupów, działaniem procesów na serwerze. |
| 2 | System powiadamia administratora o wystąpieniu błędu krytycznego za pomocą smsa | TAK |  |
| 3 | System informuje administratora o konieczności wymiany nośnika kopii zapasowych za pomocą emaila. | TAK |  |
| 4 | Zamawiający może wymagać prezentacji zaoferowanych funkcjonalności PACS na serwerze demonstracyjnym oraz innym wymaganym sprzęcie (zapewnionym przez Wykonawcę) w terminie do 5 dni po otwarciu ofert. Funkcjonalności, których zaprezentowanie nie jest możliwe ze względów technicznych (np. podłączenie do urządzeń akwizycyjnych), mają być potwierdzone dokumentami, które dają wiarygodne świadectwo dla Zamawiającego, że Wykonawca w dniu składania i otwarcia ofert posiada zaoferowane funkcjonalności. Dopuszcza się prezentację funkcjonalności w ośrodku referencyjnym. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z prezentacją. | TAK |  |
|  | Dostawa i uruchomienie bazy przypadków radiologicznych np: produkt firmy AMIRSYS lub inny równoważny. Licencja obowiązująca w okresie gwarancji. | TAK |  |

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych producenta. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

W przypadku braku potwierdzenia wartości/cechy oferowanej danego parametru podlegającego ocenie, zamawiający nie przyzna punktów za ten parametr.

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

## ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

#### Przedmiot zamówienia:   	Sprzęt komputerowy

1. Szafa serwerowa stojąca z wyposażeniem – 2 szt.

Parametry techniczne

Minimalne wymagania szafy serwerowej

Wysokość wewnętrzna: 45 U Szerokość: 800 mm Głębokość: 1000 mm Drzwi: Drzwi przednie z możliwością montażu prawo i lewostronnego z blachy grubości minimum 1,5mm z wklejaną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi 180° Gwarancja: 60 miesięcy Stopień ochrony: IP20

Minimalne wymagania wyposażenia

Podstawa szafy serwerowej 800x1000 z filtrowanym panelem wentylacyjnym i wszelkimi elementami niezbędnymi do montażu Panel wentylacyjny dachowo-podłogowy z termostatem 6 wentylatorów – 2 szt. na 1 szafę Listwa zasilająca min. 7gniazd, 1U, montaż w szafie – 2szt na 1 szafę Ściana tylna z blachy stalowej gr. min. 1mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych Ściany boczne z blachy stalowej gr. min. 1mm, zdejmowane, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych Cztery pionowe profile montażowe 19” z blachy ocynkowanej (numerowane co 1 U) montowane do kątowników w dachu i podłodze szafy tworzą dwie płaszczyzny montażowe. Każdy profil posiada oznaczenie wysokości numerowane co jeden U ułatwiające montaż urządzeń.

| 2. SERWER |
| --- |
| Ilość: 2 szt. |
| Parametry techniczne |
| Parametr | Minimalne wymagania |
| Obudowa | Maksymalnie 5U do instalacji w standardowej szafie RACK 19” (łącznie ze wszystkimi potrzebnymi elementami do zainstalowania serwera w szafie RACK 19”) |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero i sześciordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.40GHz, częstotliwość szyny systemowej 1333MHz lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. |
| Pamięć podręczna L3 | 12 MB |
| Liczba procesorów | 1 |
| Pamięć operacyjna | 12 GB DDR3 1333MHz |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Mirror |
| Dysk twardy | 2 x dysk min. 300 GB, 15k SAS 3.5” hot-plug 6 x dysk min. 2 TB, 7.2k NL SAS 3.5” hot-plug |
| Konfiguracja RAID | RAID 1 / RAID 6 |
| Gniazda PCI | Minimum 6 gniazd PCI drugiej generacji w tym min 2PCI x8 |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 x 10/100/1000 |
| Napęd optyczny | DVD-ROM wewnętrzny |
| Kontroler RAID | Zintegrowany. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |
| Elementy Redundantne | Wentylatory ,Zasilacze |
| Elementy HotPlug | dyski twarde, wentylatory, zasilacze |
| Zasilacze | Redundantne o mocy minimum 1100 W każdy |
| Porty | Minimum 9 x USB z czego: 2 na przednim panelu obudowy, 6 z tyłu i jeden wewnętrzny, minimum 2 x RJ-45 |
| Warunki gwarancji dla serwera | Minimum 3 lata gwarancji na miejscu u Zamawiającego, licząc od dnia akceptacji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego. W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2 |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001. ISO-14001. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Deklaracja CE Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 x86 i Windows Server 2008 x64. Oferowany model serwera musi znajdować się na liście RedHat Certified Hardware i posiadać status Certified (Supported) dla systemu RHEL 5-QU1 |
| Dodatkowe wymagania | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim. Dokumentacja w języku innym winna być przetłumaczona na język polski . Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Wszystkie kable niezbędne do prawidłowej instalacji i pracy urządzeń |
| System operacyjny | Zgodnie z wymaganiami systemu PACS |

| 3. Zasilacz UPS |
| --- |
| Ilość: 1 szt. |
| Parametry techniczne |
| Parametr | Minimalne wymagania |
| Obudowa | Maksymalnie 5U do instalacji w standardowej szafie RACK 19” (łącznie ze wszystkimi potrzebnymi elementami do zainstalowania zasilacza UPS w szafie 19”) |
| Moc wyjściowa | 4000W / 5000 VA |
| Gniazda wyjściowe | 8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 C19 |
| Typ akumulatora | Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe |
| Typowy czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | Nie mniej niż 26.7 minuty |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | Nie mniej niż 9.4 minuty |
| Port komunikacyjny | DB-9 RS-232, Gniazdo typu SmartSlot, USB |
| Oprogramowanie do obsługi UPS | Klasy: PowerChute Business Edition Basic wraz z nośnikiem CD/DVD lub równoważne |

| 4. Urządzenie umożliwiające automatyczne wypalanie płyt CD/DVD z wynikiem badania dla pacjenta |
| --- |
| Ilość: 1 szt. |
| Parametry techniczne |
| Parametr | Minimalne wymagania |
| Pojemność zasobnika na płyty czyste / wypalone | ≥ 100 / 100 |
| Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania | TAK |
| Wbudowana nagrywarka płyt DVD | Klasa szybkości zapisu CD-R40x, Klasa szybkości zapisu DVD-R16x |
| Możliwość druku w kolorze, oraz wydruków graficznych | TAK |
| Jakość wydruku | min 1200 dpi, |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, Wake on LAN lub dostęp przez komputer sterujący |
| Warunki gwarancji | Minimum 3 lata gwarancji na miejscu u Zamawiającego, licząc od dnia akceptacji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii. |
| Pakiet startowy | (pakiet startowy płyt 3000 + tusze odpowiednio) |

| 5. Komputer PC z monitorem – 6 szt. |
| --- |
| Parametry techniczne |
| Parametr | Minimalne wymagania |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor dwurdzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2.60GHz, częstotliwość szyny systemowej 800MHz lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. |
| Pamięć RAM | Minimum 4 GB DDR2-800MHz z możliwością rozbudowy do 8GB |
| Dysk twardy | Minimum 250 GB, 16MB (min. SATA II; prędkość obrotowa min. 7200 obr/min., z mechanizmem diagnozowania SMART) |
| Napęd optyczny | W jednym -Tak, w pięciu -NIE |
| Napęd FDD | NIE |
| Płyta główna | Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, wspierający pamięci DDR2 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora Typ podstawki: dedykowany dla procesora zintegrowany kontroler 4 x SATA; 2 x PCI standard 2.3 1 x PCI Express x 16 1 x PCI Express x 1 Wbudowany system kontroli szybkości wentylatorów procesora i obudowy zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów Płyta musi posiadać zintegrowany w płycie głównej układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v1.1 lub 1.2) Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, spełniająca następujące wymogi: monitorowanie stanu komponentów komputera CPU, HDD, wersji BIOS zdalna konfiguracja BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD-ROM lub obrazu ISO w serwerze zarządzającym wbudowana pamięć nieulotna pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji zainstalowanego oprogramowani i zdalny odczyt tych informacji wbudowana technologia zdalnego dostępu, zarządzania elementami sprzętowymi i zainstalowanym oprogramowaniem musi działać niezależnie od stanu i obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera. |
| Karda dźwiękowa | Zintegrowana |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, Wake on LAN |
| Karta graficzna | Zintegrowana |
| Porty I/O | Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 na przednim panelu), min. 1x RS-232, 1xLPT, VGA, Audio (na przednim i tylnym panelu) |
| System operacyjny | Windows 7 Professional PL (płytka ze sterownikami i systemem operacyjnym, z możliwością downgrade) Wymagana jest poprawna instalacja wraz ze wszystkimi sterownikami. |
| Obudowa | Minitower w standardzie µATX lub µBTX, zasilacz o mocy dostosowanej do wydajności komputera, z funkcją PFC, zapewnia spełnienie przez oferowany komputer wymagań normy Energy Star 4.0, obudowa musi posiadać zamknięcie na zamek lub kłódkę |
| BIOS | W pamięci FlashROM, PnP umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD-ROM, DVD-ROM lub FDD) pamięć CMOS musi umożliwiać zapis numeru inwentarzowego komputera |
| Inne | Klawiatura standardowa 101 klawiszy PS/2 w układzie polski programisty Mysz optyczna PS/2 ze scrollock z podkładką. Mysz oraz klawiatura z tym samym logo Kabel sieciowy RJ45 1.8m |
| Dodatkowe wymagania | Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) lub nowsze Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows Vista – x86 b) Windows Vista – x64 c) Windows XP – x86 d) Windows XP – x64 e) Windows 7 – x86 f) Windows 7 – x64 deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 4.0, wymagane potwierdzenie obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star |
| Monitor | kolorowy LCD 20” lub większy Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli Czas reakcji matrycy 5 ms Jasność 300 cd/m2 Kontrast 70000:1 30 dni gwarancji na uszkodzony piksel lub subpiksel |

| 6. Drukarka laserowa – 2 szt. |
| --- |
| Parametry techniczne |
| Parametr | Minimalne wymagania |
| Maksymalna szybkość druku (mono) | 35 str./min. |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
| Wydajność | 80000 str./mies. |
| Gramatura papieru | 60-163 g/m2 |
| Pojemność podajnika papieru | kasetowy na 250szt., wielofunkcyjny na 50szt. |
| Pojemność tacy odbiorczej | 150 szt. |
| Maks. pojemność podajników | 300 szt. |
| Zainstalowana pamięć | 128 MB |
| Maksymalna wielkość pamięci | 384 MB |
| Złącza zewnętrzne | USB 2.0; karta Ethernet 10/100/1000 BaseTX |
| Kabel RJ45 | Tak; dł. min. 3.0 m |
| Obsługiwane języki drukarek (jeden z wymienionych) | PCL6; IBM Pro Printer; EPSON; SPL |
| Emulacje | PostScript Level 3 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2000; Microsoft Windows XP; Microsoft Windows Vista; Microsoft Windows 2003 Server; Mac OS 8.6 lub nowszy; Mac OS 10.1 lub nowszy; Linux |
| Dodatkowe opcje | Automatyczny dupleks Możliwość zastosowania tonera o wydajności 10 000 stron zgodnie z ISO / IEC 19752 Bęben światłoczuły zintegrowany z tonerem do drukarki. Toner startowy BLACK na 2000 stron |

|  | 7. Dysk twardy do macierzy Dell MD3000i – 6 szt. |
| --- | --- |
|  | Parametry techniczne |
|  | Parametr | Minimalne wymagania |
|  | Pojemność | 1000 GB |
|  | Prędkość obrotowa | 7200rpm |
|  | Interfejs | SATA II o przepustowości 3,0 Gb/s |
|  | Pamięć cache | 32 MB |
|  | Format | 3,5 cala |
|  | Dodatkowe opcje | Wszelkie niezbędne elementy do montażu dysków w macierzy. Typ dysku: hot-plug |

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych producenta. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

(pieczęć i podpis Wykonawcy)