Załącznik nr 4 

ZP-2200-3/16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

	Nr
Poz.
	Sprzęt
	Jedn. 
Miary
szt. /zestaw
	Ilość
jedn. 
	Cena jednostk.
netto 
	Wartość netto
(kol. 4x kol.5)
	Stawka 
VAT 
w %
	Wartość 
brutto
(kol. 6 + VAT)
	Podać
Oferowany okres gwarancji/
wymanane min. M-ce - PUNKTOWANIE
	Wytwórca/ 
Nazwa handlowa / 
kod lub nr katalogowy

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Aparat RTG typu telekomando
	Szt 
	1
	
	
	
	
	............../min. 24
	

	2
	Aparat do znieczulania pacjenta 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	............../min. 24
	

	3
	Laparoskop z histeroskopem i narzędziami
	Szt.
	1
	
	
	
	
	............../min. 24
	

	4
	Aparat USG I 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	............../min. 24
	

	5
	Aparat USG II
	Szt.
	1
	
	
	
	
	............../min. 24
	

	6
	Skaner wieloslotowy 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	.............../min. 24
	

	7
	Skaner jednoslotowy 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	.............../min. 24
	

	8
	Stacja opisowa lekarska I 
	Szt.
	3
	
	
	
	
	.............../min. 36
	

	9
	Stacja opisowa II
	Szt.
	1
	
	
	
	
	.............../min. 36
	

	10
	Monitory diagnostyczne 
	Szt 
	4
	
	
	
	
	.............../min. 36
	

	11
	Negatoskop cyfrowy 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	.............../min. 24
	

	12
	Nagrywarka płyt 
	Szt
	2
	
	
	
	
	.............../min. 36
	

	13
	Przygotowanie pomieszczeń do montażu urządzeń i wykonanie sieci połączeń internetowych 
	Zestaw
	1
	
	
	
	
	.............../min. 36
	

	14
	Licencje systemu PACS/RIS Alteris
	Szt 
	6
	
	
	
	
	czas nieokreślony
	

	15
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe
	Szt.
	1
	
	
	
	
	.............../min. 36
	

	16
	Drukarka laserowa
	Szt.
	2
	
	
	
	
	.............../min. 36
	

	OGÓŁEM WARTOŚĆ
	
	xxxx
	
	xxxxx
	


Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 5÷10.

W kolumnie nr 10 należy podać wszystkie trzy wymagane elementy (Wytwórca, nazwa handlowa i kod lub nr katalogowy).

Podane dane muszą pozwalać na identyfikację przedmiotu zamówienia, kod lub nr katalogowy muszą być zgodne z podanymi w katalogu, deklaracji zgodności i CE.

W przypadku różnych stawek VAT dla danej pozycji, istnieje możliwość wydzielenia/wyodrębnienia składników z danej pozycji ze wskazaniem, które składniki i z jaką stawką VAT zostały zaoferowane.

W kolumnie nr 9 należy wpisać proponowany okres gwarancji, który nie może być krótszy niż wskazany przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach i nie może być dłuższy niż 60 m-cy.

Data:
   ..............................















.............................................................. 

                                     






  (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 

                                






 do reprezentowania Wykonawcy) 

Załącznik nr 5.1 
ZP-2200-3/16
FORMULARZ WARUNKÓW GWARANCJI

dot. poz.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 formularza asortymentowo – cenowego.
	LP
	Wyszczególnienie warunków 

Gwarancji i Serwisu
	Warunki wymagane
	Oferowane przez Wykonawcę wartości

(TAK / NIE /PODAĆ
oraz oferowane wartości)

	1
	2
	3
	4

	1
	Okres gwarancji
	Długość okresu gwarancji – min. 24 miesiące
	Podać 

	1.1
	Gwarancja liczona od
	dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego
	

	1.2
	Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy 

w przypadku:
	stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru
	

	
	
	wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji
	

	1.3
	Wymiana elementu/ podzespołu na nowy 

w przypadku:
	braku możliwości naprawy elementu/podzespołu
	

	
	
	dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu
	

	1.4
	Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy 
	Tak jak oferowany w formularzu ofertowym, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy
	

	1.6
	Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia
	Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail
	

	1.7
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego


	max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18
	Podać

	1.8 
	Miejsce wykonywania naprawy 
	w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy
	

	1.9
	Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego 
	max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia
	Podać 

	1.10
	Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy
	max 14 dni od momentu zgłoszenia
	Podać

	1.11
	Naprawa w autoryzowanym serwisie Wykonawcy 
Na czas naprawy przedmiotu zamówienia 
	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego – tego samego typu
	

	1.12
	Przedłużenie gwarancji 
	o czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy
	

	1.13
	W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy
	koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca 
	

	1.14
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych
	
	Podać (min 8 lat)

	1.15
	Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) 
	
	Podać

	1.16
	Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) 
	
	Podać

	1.17
	Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów 
	
	Podać

	1.18
	Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii

osoba

telefon

fax/e-mail
	osoba

telefon

fax/e-mail
	Podać

................................................

................................................

................................................

	1.19
	Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami Wytwórcy, nie mniej niż jeden w roku. 

Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji.

Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany przez Wytwórcę (bez odrębnej zapłaty).
	podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych.
	Podać

	1.20
	Wszystkie zgłoszenia do wskazanego serwisu w okresie gwarancji będą realizowane bezpłatnie, tzn. wszystkie ekspertyzy techniczne wraz z kosztami dojazdów w obie strony będą realizowane w ramach bezpłatnej gwarancji.
	Tak
	

	1.21
	Szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu dla użytkownika w ustalonym terminie.

Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności – w okresie gwarancyjnym.
	Tak
	

	1.22
	Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu potwierdzone certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonych sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla czterech specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala.
Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym (2 x 2 osoby).
	Tak
	

	1.23
	Założenie paszportu technicznego dla poz.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
Instrukcja obsługi w wersji papierowej (dodatkowa) i cyfrowej dla Aparatury Medycznej Szpitala.
	
	


Uwaga: 

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „warunki wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Data: ..............................

.............................................................. 

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.1 

ZP-2200-3/16

dot. poz.: 8, 9, 10, 12, 15, 16 formularza asortymentowo – cenowego
	LP
	Wyszczególnienie warunków 

Gwarancji i Serwisu
	Warunki wymagane
	Oferowane przez Wykonawcę wartości

(TAK / NIE /PODAĆ
oraz oferowane wartości)

	1
	2
	3
	4

	1
	Okres gwarancji
	Długość okresu gwarancji – min. 36 miesiące
	Podać 

	1.1
	Gwarancja liczona od
	dnia protokolarnego odbioru przedmiotu przez Zamawiającego
	

	1.2
	Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy 

w przypadku:
	stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru
	

	
	
	wystąpienia max 5 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji
	

	1.3
	Wymiana elementu/ podzespołu na nowy 

w przypadku:
	braku możliwości naprawy elementu/podzespołu
	

	
	
	dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu
	

	1.4
	Okres gwarancji w przypadku wymiany przedmiotu zamówienia na nowy 
	Tak jak oferowany w formularzu ofertowym, liczony od momentu wymiany przedmiotu na nowy
	

	1.6
	Sposób zgłoszenia awarii przedmiotu zamówienia
	Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa (punkt 1.18) potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail
	

	1.7
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego


	max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Data i godzina wysłania zgłoszenia fax/e-mail do osoby kontaktowej/serwisanta wskazanego w punkcie 1.18
	Podać

	1.8 
	Miejsce wykonywania naprawy 
	w pierwszej kolejności u Zamawiającego, jeżeli nie jest to możliwe w serwisie autoryzowanym Wykonawcy
	

	1.9
	Termin zakończenia naprawy wykonywanej w siedzibie Zamawiającego 
	max 96h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia
	Podać 

	1.10
	Termin zakończenia naprawy wykonywanej w serwisie autoryzowanym Wykonawcy
	max 14 dni od momentu zgłoszenia
	Podać

	1.11
	Na czas naprawy przedmiotu zamówienia 

w autoryzowanym serwisie Wykonawcy
	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego – tego samego typu
	

	1.12
	Przedłużenie gwarancji 
	o czas napraw wykonywanych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy
	

	1.13
	W okresie gwarancji, w przypadku konieczności naprawy w autoryzowanym serwisie Wykonawcy
	koszt transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca 
	

	1.14
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych
	
	Podać (min 8 lat)

	1.15
	Lokalizacja gwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) 
	
	Podać

	1.16
	Lokalizacja pogwarancyjnego serwisu Wykonawcy (adres, nr telefonu) 
	
	Podać

	1.17
	Ilość serwisów na terenie Polski, ilość serwisantów 
	
	Podać

	1.18
	Dane serwisanta/osoby kontaktowej uprawnionego do odebrania i przyjęcia do realizacji ewentualnych zgłoszeń awarii

osoba

telefon

fax/e-mail
	osoba

telefon

fax/e-mail
	Podać

................................................

................................................

................................................

	1.19
	Przeglądy techniczne bezpłatne w okresie gwarancji – ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami Wytwórcy, nie mniej niż jeden w roku. 

Przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji.

Podczas przeglądów technicznych zostaną wymienione wszystkie części i materiały zalecane do wymiany przez Wytwórcę (bez odrębnej zapłaty).
	podać ilość przeglądów zgodnie z oferowanym okresem gwarancji z uwzględnieniem części i materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądów technicznych.
	Podać

	1.20
	Wszystkie zgłoszenia do wskazanego serwisu w okresie gwarancji będą realizowane bezpłatnie, tzn. wszystkie ekspertyzy techniczne wraz z kosztami dojazdów w obie strony będą realizowane w ramach bezpłatnej gwarancji.
	Tak
	

	1.21
	Szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu dla użytkownika w ustalonym terminie.

Możliwość drugiego szkolenia w przypadku wystąpienia takiej konieczności – w okresie gwarancyjnym.
	Tak
	

	1.22
	Szkolenie z obsługi serwisowej dostarczonego sprzętu potwierdzone certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela upoważniające do serwisowania dostarczonych sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym dla czterech specjalistów Aparatury Medycznej Szpitala.
Szkolenie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku szkolenia u Wykonawcy koszty transportu po stronie Wykonawcy, dwa terminy szkoleń do ustalenia z Zamawiającym (2 x 2 osoby).
	Tak
	


Uwaga: 

Parametry, których wartość określona jest w rubryce „warunki wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Data: ..............................

.............................................................. 

(podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

UWAGA! 
Dla poz. 1 formularza asortymentowo – cenowego warunki gwarancji i serwisu zostały opisane w tabeli z parametrami. 
Dla poz. 13 formularza asortymentowo – cenowego warunki gwarancji i serwisu dot. wykonanych prac remontowych i adaptacyjnych koniecznych do  przygotowania pomieszczeń do montażu urządzeń i wykonanie sieci połączeń internetowych. Wymiana przedmiotu zamówienia (w szczególności w zakresie wentylacji, klimatyzacji) na nowy w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zamówienia w trakcie odbioru oraz w przypadku wystąpienia max 3 awarii przedmiotu w ciągu pierwszych 36 miesięcy eksploatacji. Zamawiający zgłasza awarię telefonicznie do serwisu wskazanego przez Wykonawcę – osoba kontaktowa potwierdzając zgłoszenie fax/e-mail. Czas reakcji na zgłoszenie awarii = przyjazd serwisanta do Zamawiającego max 2 dni robocze od momentu zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia do wskazanego serwisu w okresie gwarancji będą realizowane bezpłatnie, tzn. wszystkie ekspertyzy techniczne wraz z kosztami dojazdów w obie strony będą realizowane w ramach bezpłatnej gwarancji.

Zakres prac instalacyjno, adaptacyjno, budowlanych - Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej. 
Data:
   ..............................















.............................................................. 

                                     






  (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 

                                






 do reprezentowania Wykonawcy) 

Załącznik nr 6 

ZP-2200-3/16
FORMULARZ WYMAGANYCH I OFEROWANYCH PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp
	Parametr 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 
Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych)

	Poz. 1 Aparat RTG – 1 szt.

	1
	Typ, model, producent
	Podać
	

	2
	Rok produkcji 2016
	TAK
	

	A. Ścianka do prześwietleń i zdjęć celowanych

	1
	Sterowanie aparatem z konsoli w sterowni oraz z konsoli przy urządzeniu
	TAK
	

	2
	Możliwość wykonywania konwencjonalnych zdjęć na kasetach (szuflada na kasety zintegrowana w stole)
	TAK
	

	3
	Możliwość wykonywania tzw. zdjęcia celowanego
	TAK
	



	 TAK/Podać
	



	 TAK/Podać
	



	 TAK/Podać
	

	7
	Automatyczny najazd do pozycji parkingowej (położenie „0”)
	TAK
	



	 TAK/Podać
	

	9
	Stosowany przesuw wzdłużny:
stół oraz układ wzmacniacz obrazu lampa
Zakres SID min.115-150 cm
	TAK/Podać
	



	 TAK/Podać
	



	 TAK/Podać
	

	12
	Odległość wzmacniacz obrazu – płyta pacjenta [cm] 12 +/- 2 cm
	TAK/Podać
	



	 TAK/Podać
	



	 TAK
	

	15
	Możliwość wykonywania zdjęcia pacjenta na łóżku transportowym
	TAK
	

	16
	Możliwość uzyskania projekcji skośnych +/- 40 º
	TAK
	

	17
	Zdalnie sterowany tubus uciskowy z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
	TAK
	

	18
	Możliwość odłączenia tubusa w przypadku braku zasilania elektrycznego
	TAK
	

	19
	Przesłony prostokątne
	TAK
	


	20
	Możliwość ręcznej kolimacji
	TAK
	

	21
	Możliwość silnikowej kolimacji przy pomocy zdalnego sterowania
	TAK
	

	22
	Zintegrowany z aparatem system pomiaru dawki promieniowania RTG
	TAK, podać nazwę systemu
	

	23
	Oświetlenie pola wiązki w technologii LED z wyłącznikiem czasowym
	TAK
	

	24
	Formaty kaset [cm x cm] Od 18x24 do 35x43
	TAK/Podać
	

	25
	Automatyczne wprowadzanie kasety
	TAK
	

	26
	Automatyczne centrowanie wraz z rozpoznawaniem formatu kasety
	TAK
	

	27
	Możliwość załadowania kasety jedną ręką 
	TAK
	

	28
	Podział kasety na 1,2,3,4 pola
	TAK
	



	 TAK/Podać
	

	30
	Zabezpieczenie przed możliwością ponownego naświetlenia kasety
	TAK
	

	31
	Możliwość stosowania kaset CR
	TAK
	

	32
	Funkcja DICOM
- Worklist / MPPS
	TAK
	



	 TAK/Podać
	

	34
	Możliwość silnikowego wstawiania i usuwania kratki przeciwrozproszeniowej np. przy zdjęciach pediatrycznych
	TAK
	

	35
	Możliwość stosowania zarówno dla skopii jak i grafii min. po 3 filtry różnej grubości
	TAK
	

	36
	Zabezpieczenia antykolizyjne
	TAK
	

	37
	Wytrzymałość stołu na obciążenie min 180 kg bez ograniczeń
	TAK/Podać
	

	38
	Pełny dostęp do pacjenta ze wszystkich stron stołu
	TAK
	

	39
	Funkcja umożliwiająca zapis i wyświetlanie dynamicznych sekwencji fluoroskopowych.
	TAK
	

	B. Generator i lampa RTG



	 TAK/Podać
	

	2
	Generator wysokiej częstotliwości 
	TAK
	


Zakres napięć dla skopii [kV] 


	 TAK/Podać
	



	 TAK/Podać
	

	5
	Możliwość wykonywania zdjęć z automatyką naświetlania (AEC)
	TAK, podać nazwę systemu
	



	 TAK/Podać
	

	7
	Możliwość wykonywania zdjęć w technice 3,2,1
	TAK
	

	8
	Wskaźnik obciążenia lampy wraz z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem
	TAK
	



	 TAK/Podać
	



	 TAK
	



	 podać wymiar
	



	 podać wymiar
	



	 TAK/Podać
	



	 TAK/Podać
	

	15
	Pojemność cieplna anody [kHu] min 750
	TAK/Podać
	



	 TAK/Podać
	



	TAK/Podać
	

	C. Tor wizyjny



	TAK/Podać
	



	TAK/Podać
	

	3
	Kamera CCD lub CMOS
	TAK
	

	4
	Matryca kamery min 1024 x 1024
	TAK/Podać
	

	5
	Funkcja LIH
	TAK
	

	6
	Monitor „flat” w sali badań o przekątnej min 19 cali
	TAK/Podać
	



	 TAK/Podać
	

	8
	Wózek do monitorów w sali badań
	TAK
	

	9
	Monitor obrazowy w sterowni typu „flat”
	TAK
	

	10
	Przekątna ekranu monitora w sterowni min 19 cali
	TAK/Podać
	

	11
	Rozdzielczość monitora w sterowni [pixel x pixel] min 1280x1024
	TAK/Podać
	

	D. Statyw do zdjęć odległościowych

	1
	Minimalna odległość środka kasety od podłogi ≤ 40 cm
	TAK/Podać
	

	2
	Maksymalna odległość środka kasety od podłogi ≥ 180 cm
	TAK/Podać
	

	3
	Układ AEC w statywie
	TAK
	

	4
	Kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 10:1, ≥ 50 linii/cm umożliwiająca wykonanie zdjęcia klatki piersiowej.
	TAK/Podać
	

	6
	Pochłanialność płyty statywu ≤ 0,6 mm ekwiwalent Al.
	TAK/Podać 
	

	7
	Odległość płyta statywu – powierzchnia kasety ≤ 50 mm
	TAK/Podać
	

	8
	Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych
	TAK
	

	9
	Możliwość używania w statywie kaset w formatach zgodnie z normami IEC oraz ANSI od 18 cm x 24 cm do 35 cm x 43 cm
	TAK
	

	E. Pozostałe wymagania

	1
	Wyłącznik nożny do skopii i grafii przy aparacie
	TAK
	

	2
	Interkom do komunikacji z pacjentem
	TAK
	

	3
	Wszystkie elementy zestawu RTG wytworzone przez jednego producenta
(generator, lampa ,tor wizyjny, ścianka RTG,)
	TAK
	

	4
	Wykonanie testów akceptacyjnych aparatu RTG po jego zainstalowaniu
	TAK
	

	5
	Materiały informacyjne (foldery z danymi technicznymi) producenta w języku polskim
	TAK- Załączyć
	

	6
	Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie
	TAK
	

	7
	Deklaracja zgodności CE na kompletny oferowany aparat RTG (nie dla części składowych).
	TAK - Załączyć
	

	8
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	TAK/podać dane teleadresowe i osobę do kontaktu w okresie gwarancyjnym
	

	9
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max. 24 godz. (w dni robocze)
	TAK
	

	10
	Wszystkie zgłoszenia do wskazanego serwisu w okresie gwarancji będą realizowane bezpłatnie, tzn. wszystkie ekspertyzy techniczne wraz z kosztami dojazdów w obie strony będą realizowane w ramach bezpłatnej gwarancji.
	TAK
	

	13
	Czas naprawy od chwili zgłoszenie max. 5 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy max. 7 dni roboczych.
	TAK
	

	14
	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniem producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

	TAK/ Należy przedstawić harmonogram wykonywanych przeglądów na cały rok kalendarzowy wraz z dostawą (podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego)
	

	15
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty zakończenia produkcji min. 7 lat
	TAK
	

	16
	Wykonanie projektu osłon stałych dla oferowanego aparatu RTG wraz z jego zatwierdzeniem przez Sanepid
	TAK
	

	17
	Wykonanie niezbędnych prac podłączenia aparatu RTG ( tablica zasilająca, kanały, itp)
	TAK
	

	18
	Wymiana (renowacja) drzwi wjazdowych (szerokość 120 cm) do pracowni zgodnie projektem osłon stałych
	TAK
	

	19
	Połączenie pracowni RTG z Punktem Dystrybucyjnym- pierwsze piętro. odległość ~ 60m.
	TAK
	

	20
	Remont pracowni RTG zgodnie z projektem osłon (płytki, malowanie, wykładzina, inne). Płytki klasa ścieralności min.IV, wykładzina podłogowa: homogeniczna, antystatyczna, grubość warstwy ścieralnej min. 1,5 milimetra, klasa ścieralności T. Farba lateksowa odporna na szorowanie środkami dezynfekcyjnymi z atestem PZH.     
	TAK
	

	21
	Integracja z istniejącym systemem PACS
	TAK
	

	22
	Integracja z istniejącym systemem RIS
	TAK
	

	23
	Wymiana kabla zasilającego aparat RTG długość ~60 m do rozdzielni
	TAK
	

	24
	Wymiana wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu RTG zgodnie z wymaganiami określonymi dla pracowni RTG i dla zainstalowanego aparatu RTG
	TAK
	

	25
	Pomiary sanepidu radiologicznego ( po montażu aparatu RTG )
	TAK
	

	26
	Założenie Paszportu Technicznego
	TAK
	


Uwaga: urządzenie winno zawierać zapis:

dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu. 
	Lp.
	Parametry 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

(Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 
Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych)) 

	Poz. 2 Aparat do znieczulania – 1 szt.

	1
	Model, typ, producent
	Podać
	

	I. PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Aparat na podstawie jezdnej z co najmniej dwoma kołami z hamulcami.
	Tak/Podać
	

	2
	Rok produkcji 2015/2016
	Tak
	

	3
	Wymiary zewnętrzne (wys.x szer.x gł.) [mm]
	Podać
	

	4
	Masa [kg] 
	Podać
	

	5
	Zasilanie AC 230 V 50 Hz (+/- 10 %)
	Tak
	

	6
	Podać pobór mocy ( VA)
	Podać
	

	7
	Podświetlany blat do pisania
	Tak
	

	8
	Centralne zasilanie w O2,N2O i powietrze
	Tak
	

	9
	Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na przynajmniej 30 minut w typowych warunkach
	Tak/Podać
	

	10
	Awaryjne zasilanie w gazy medyczne – tlen i podtlenek azotu.
	Tak
	

	11
	Reduktory do O2 i N2O z manometrami 
	Tak
	

	12
	Uchwyt na dwie butle awaryjne (O2 i N2O)
	Tak
	

	13
	Trzy szuflady z czego przynajmniej jedna zamykana na kluczyk.
	Tak/Podać
	

	14
	Ssak injektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności minimum 0,7 litra z zapasowym wymiennym zbiornikiem
	Tak/Podać
	

	15
	Uchwyt na dwa parowniki mocowane jednocześnie. Mocowanie kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego parownikami typu draeger.
	Tak
	

	II. SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW

	1
	Elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O i powietrza dostosowane do znieczulenia z niskimi i minimalnymi przepływami gazów poniżej 300ml/min
	Tak
	

	2
	System automatycznego utrzymywania stężenia O2 w mieszaninie oddechowej powyżej minimum 23%
	Tak
	

	III. UKŁAD ODDECHOWY

	1
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny o niskiej podatności do wentylacji dorosłych i dzieci (powyżej 5 kg)
	Tak
	

	2
	Możliwość prowadzenia wentylacji dzieci i dorosłych bez wymiany innego niż dreny układu pacjenta oprzyrządowania
	Tak
	

	3
	Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji
	Tak
	

	4
	Obejście tlenowe (BYPASS)
	Tak
	

	5
	Możliwość stosowania układów półotwartych
	Tak
	

	6
	Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa
	Tak
	

	7
	Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej z pojemnikiem z wapnem sodowanym 
	Tak
	

	8
	Możliwość stosowania jednorazowych pochłaniaczy dwutlenku węgla
	Tak
	

	9
	Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną
	Tak
	

	IV. TRYBY WENTYLACJI RESPIRATORA ANESTETYCZNEGO

	1
	Respirator anestetyczny pracujący w układzie zamkniętym, półzamkniętym i otwartym o napędzie elektrycznymi sterowaniu elektronicznym
	Tak
	

	2
	Tryb ręczny 
	Tak
	

	3
	Oddech spontaniczny
	Tak
	

	4
	Wentylacja ciśnieniowo zmienna PCV
	Tak
	

	5
	Wentylacja objętościowo zmienna IPPV
	Tak
	

	6
	Nastawy ciśnienia PEEP w zakresie minimalnym od 4 do 20 cmH2O 
	Tak/Podać
	

	7
	Zastawka nadciśnieniowa (podać zakres nastaw)
	Tak
	

	V. USTAWIENIA PARAMETRÓW

	1
	Nastawy stosunku wdechu do wydechu min. 2:1-1:4 
	Tak/
podać zakres nastaw
	

	2
	Nastawy częstości oddechu min. 4-60 1/min
	Tak/podać zakres nastaw
	

	3
	Nastawy objętości oddechowej min. 50-1400 ml
	Tak/podać zakres nastaw
	

	4
	Nastawy plateau wdechu: min. 10-50% czasu wdechu
	Tak/podać zakres nastaw
	

	5
	Nastawy ciśnienia wdechu min. 10-60 hPa 
	Tak/podać zakres nastaw
	

	VI. ALARMY

	1.
	Niskiej minutowej objętości oddechowej
	Tak
	

	2.
	Minimalnego i maksymalnego ciśnienia w drogach oddechowych
	Tak
	

	3.
	Niskiej i wysokiej częstości oddechów
	Tak
	

	4.
	Braku zasilania w energię elektryczna
	Tak
	

	5.
	Braku zasilania lub niskiego ciśnienia gazów oddechowych
	Tak
	

	6.
	Bezdechu
	Tak
	

	VII. PARAMETRY MIERZONE I OBRAZOWANE

	1
	Stężenie tlenu w gazach oddechowych przy pomocy czujnika paramagnetycznego (nie dopuszcza się czujnika galwanicznego)
	Tak
	

	2
	Pomiar objętości wdechowej
	Tak
	

	3
	Pomiar objętości minutowej
	Tak
	

	4
	Pomiar ciśnienia szczytowego
	Tak
	

	5
	Pomiar ciśnienia plateau
	Tak
	

	6
	Pomiar ciśnienia średniego
	Tak
	

	7
	Pomiar ciśnienia PEEP
	Tak
	

	8
	Pomiar częstości oddychania
	Tak
	

	9
	Pomiar zawartości dwutlenku węgla w strumieniu wdechowym i wydechowym. Obrazowanie kapnogramu i wartości EtCO2. Zakres pomiarowy EtCO2 minimum 0-9,9 kPa. 
Komplety jednorazowych linii pomiarowych – min. 10 szt.
	Tak/Podać
	

	10
	Pomiar stężenia środków anestetycznych w mieszaninie wdechowej i wydechowej dla: N2O, izofluranu, sevofluranu i desfluranu. Obrazowanie krzywej stężenia anestetyku wziewnego i wartości cyfrowej koncentracji. Oprogramowanie zawierające kalkulator parametrów MAC
	Tak
	

	11
	Prezentacja mierzonych parametrów gazów oddechowych (O2, CO2) i stężeń anestetyków wziewnych możliwa na ekranie monitora aparatu do znieczulenia lub ekranie monitora podstawowych funkcji życiowych.
	Tak
	

	VIII. MONITOR PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH

	PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Monitor modułowy – pomiar parametrów realizowany za pomocą modułów
	Tak
	

	2
	Pojedynczy płaski medyczny ekran kolorowy LCD TFT o przekątnej min. 10" z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej sześciu krzywych 
	Tak/Podać
	

	3
	Obsługa monitora przez pokrętło i przyciski lub ekran dotykowy
	Tak
	

	4
	Zasilanie AC 230V 50 Hz (+/-10 %)
	Tak
	

	5
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe
	Tak
	

	6
	Element montażowy zapewniający wygodną i bezpieczną eksploatację monitora na aparacie bez konieczności podłączania przewodów zasilających.
	Tak
	

	7
	Monitor spełnia wymogi obowiązujących norm bezpieczeństwa
	Tak
	

	8
	Możliwość ręcznej zmiany poszczególnych parametrów pracy i granic alarmowych
	Tak
	

	9
	Układy alarmowe o różnych stopniach ważności. Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne lub automatyczne. Pamięć alarmów
	Tak
	

	10
	Pamięć zdarzeń krytycznych 
	Tak
	

	11
	Możliwość wyświetlania trendów wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tablic i graficznie (minimum 24 godziny)
	Tak/Podać
	

	12
	Oprogramowanie zawierające arkusze obliczeń hemodynamicznych, wentylacyjnych, tlenowych, kalkulator infuzji 
	Tak/podać kalkulowane parametry oraz podać ilość leków możliwą do przeliczania
	

	13
	Oprogramowanie, menu na ekranie, komunikaty w języku polskim
	Tak
	

	14
	Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych
	Tak
	

	15
	Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie monitora informacji z sieci Internet/Intranet
	Tak
	

	IX. MONITOROWANIE PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH 

	1
	Akcesoria kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami typu Infinity Delta
	Tak
	

	2
	EKG, możliwość monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod, przewód EKG w komplecie. Zakres pomiarowy akcji serca min. 30-250 1/min
	Tak/Podać
	

	3
	Reakcja monitora na brak prawidłowego kontaktu elektroda-skóra
	Tak
	

	4
	Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń 
	Tak
	

	5
	Monitorowanie odchylenia segmentu ST we wszystkich odprowadzeniach. Zakres pomiarowy minimum +/- 1,2 mV
	Tak/Podać
	

	6
	Monitorowanie podstawowych arytmii z co najmniej dwóch odprowadzeń
	Tak
	

	7
	Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną, wartości cyfrowe i krzywa. Zakres pomiarowy częstości oddechu minimum 6-80 1/min.
	Tak/Podać
	

	8
	Pomiar wysycenie hemoglobiny tlenem. Zakres pomiarowy wysycenia 1-100%. Zakres pomiarowy tętna minimum 30-250 1/min. Czujnik na palce dla dorosłych Przewód połączeniowy w komplecie .
	Tak/Podać
	

	9
	Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny (programowanie odstępów od 1 do 180 minut ), możliwość pomiarów ciśnienia u chorych 
w różnym wieku. Zakres pomiarowy ciśnień u dorosłych minimum 30-250 mmHg. Min. 4 mankiety dla dorosłych w różnych rozmiarach Przewód połączeniowy w komplecie.
	Tak/Podać
	

	10
	Dwukanałowy pomiar ciśnienia inwazyjnego z wyposażeniem (minimum 5 szt. jednorazowych przetworników na kanał)
	Tak/Podać
	

	11
	Dwukanałowy pomiar temperatury z czujnikiem powierzchniowym (T1) i rektalnym (T2) w komplecie. Zakres pomiarowy temperatur minimum 15-45 ºC.
	Tak/Podać
	

	12
	Pomiar zwiotczenia mięśniowego w postaci modułu 
(z zestawem startowym ) sterowany z poziomu monitora parametrów hemodynamicznych .
	Tak
	

	X. Pozostałe

	1
	Min. dwa kompletne wielorazowe układy pacjenta dorosłego - rury, worek oddechowy, maska. 
Minimum 10 szt. jednorazowych układów oddechowych dla dorosłych.
	Tak/Podać
	

	2
	Przenośny moduł do pomiaru saturacji i kapnografii z krzywą pletyzmograficzną i kapnograficzną..
Pomiar następujących parametrów : SpO2, puls, całkowita hemoglobina (SpHb), methemoglibina (%SpMet), karboksyhemoglobina (% SpCO2), CO2 w strumieniu głównym. Możliwość zapamiętania do 100 pacjentów. Trendy min 72 godzinne
Zasilanie elektryczne i awaryjne (na okres min 4 godzin)
Waga poniżej 1 kg
	Tak/Podać
	

	3
	Komunikacja z urządzeniem w języku polskim
	Tak
	


	Lp
	Parametry 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 
Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.)
	

	Poz. 3 Laparoskop z histeroskopem – 1 zestaw
	

	1
	Model,typ, producent
	Podać
	
	

	2
	Rok produkcji całego zestawu i narzędzi 2016 
	Podać
	
	

	I. Procesor wideo (sterownik obrazu) 
	

	1
	Systemy telewizyjne HDTV 1920x1080i.
	Tak
	
	

	2
	Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników.
	Tak
	
	

	3
	Możliwość transmisji obrazu poprzez wyjście „SDI OUT” bez przejściowych wzmacniaczy.
	Tak
	
	

	4
	Wyjścia cyfrowe min. SDI, DVI.
	Tak/Podać
	
	

	5
	Współpraca z głowicami kamer HDTV 1CCD i 3CCD.
	Tak
	
	

	6
	Współpraca z wideolaparoskopami HD i SD z kamerą wbudowaną w końcówce wideolaparoskopu.
	Tak
	
	

	7
	Klawiatura z możliwością edycji danych na monitorze oraz kontroli funkcji menu kamery oraz menu procesora.
	Tak
	
	

	8
	Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia w źródle światła.
	Tak
	
	

	II. Ksenonowe źródło światła 
	

	1
	Moc źródła światła min. 300 W.
	Tak/Podać
	
	

	2
	Automatyczna regulacja jasności światła
	Tak
	
	

	3
	Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej. Miernik czasu pracy żarówki min 500h.
	Tak/Podać
	
	

	4
	Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego dla lepszego uwidocznienia struktur naczyń krwionośnych
	Tak
	
	

	III. Monitor medyczny min 26” 
	

	1
	Rozdzielczość ekranu 1920x1080
	Tak
	
	

	2
	Format obrazu 16:9, współczynnik kontrastu (kontrastowość) LCD 1400:1.
	Tak
	
	

	3
	Przekątna ekranu min 26”. Kąt widzenia (H/V - horyzontalnie / wertykalnie) min 1780/1780 
	Tak/Podać
	
	

	4
	Sygnał wejścia/wyjścia min. SDI ( HD i SD ), Video, DVI.
	Tak/Podać
	
	

	5
	Pracujący w standardzie HDTV, matryca 10-cio bitowa.
	Tak
	
	

	6
	Funkcja POP i PIP.
	Tak
	
	

	IV. Insuflator 
	

	1
	Ciśnienie przepływu dwutlenku węgla, 3-25mmHg (dla małych przestrzeni 3-15mmHg).
	Tak/Podać
	
	

	2
	Przepływ dwutlenku węgla max 45 l/min.
	Tak/Podać
	
	

	4
	Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia.
	Tak
	
	

	5
	Automatyczna desuflacja pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów.
	Tak
	
	

	6
	Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu w butli.
	Tak
	
	

	7
	Trzy tryby wyświetlanych informacji, możliwość ustawienia parametrów po włączeniu urządzenia.
	Tak/Podać
	
	

	V. Pompa ssąco - płucząca . Przepływ max.1,8 l/min. 
	

	1
	· Rękojeść ssąco-płucząca z oddzielnymi dźwigniami ssania i irygacji pozwalającymi na płynną regulację ssania i irygacji. 

· Możliwość wymiany kanałów ssącego i irygacyjnego przez użytkownika w rękojeści ssąco-płuczącej – dodatkowe wkłady do raczki ssąco-płuczącej

· Rurka ssąco-płucząca do montowania w rękojeści

· Dreny do ssania, minimum 2 szt.

· Dreny do płukania, minimu 2 szt.
	Tak
	
	

	VI. Wózek do zestawu 
	

	1
	Wózek z półkami na elementy zestawu, podstawą na klawiaturę oraz ramieniem na monitor (możliwość blokowania ramienia monitora na wózku podczas przewożenia zestawu) z okablowaniem 220V, statywem na butelki z płynami do płukania, statywem na butlę CO2 oraz transformatorem stabilizującym napięcie.
	
	Tak
	
	

	2
	Wykonany z materiału pozwalającego na dezynfekcję.
	
	Tak
	
	

	3
	Dwa blokowane koła jezdne. 
	
	Tak
	
	

	VII. Kamera medyczna. 
	

	1
	Kamera do prowadzenia zabiegów laparoskopowych i histeroskopowych kompatybilna z systemem.
	Tak
	
	

	VIII. Pompa do histeroskopii. 
	

	1
	Pompa rolkowa.
	Tak
	
	

	2
	Sterowanie elektroniczne, wyświetlacz sterowania dotykowy.
	Tak
	
	

	3
	Pełna kontrola nad ciśnieniem, deficytem (zadane parametry przekroczone - alarm). Menu w języku polskim (każdy ekran wyświetlany podczas zabiegu w języku polskim).
	Tak
	
	

	4
	Automatyczne rozpoznawanie narzędzi (po potwierdzeniu na panelu sterującym rozpoznanie), współpraca z narzędziami innych firm przy zachowaniu podstawowych parametrów bezpieczeństwa pacjentki.
	Tak
	
	

	5
	Dreny do pompy autoklawowalne do użycia dwudziestokrotnego (dla bezpieczeństwa pacjentek) minimum 5 szt.
	Tak
	
	

	IX. Histeroskop 
	

	1
	Płaszcz 6,5mm z przepływem ciągłym - 2 szt
	Tak
	
	

	2
	Kleszczyki chwytające, półgiętkie 5F - 2 szt
	Tak
	
	

	3
	Nożyczki, półgiętkie 5F - 2 szt 
	Tak
	
	

	4
	Kleszczyki biopsyjne półgiętkie 5F - 2 szt
	Tak
	
	

	5
	Optyka o średnicy 3mm, kąt patrzenia 300 ,w zestawie kontener do sterylizacji oraz tuba ochronna do sterylizacji - 2 szt
	Tak
	
	

	6
	Światłowód typu S. Średnica wiazki 2,8mm, długość 3m, średnica zewnętrzna 6,8mm - 2 szt.
	Tak
	
	

	7
	Optyka 00 w zestawie z kontenerem do sterylizacji – autoklawowalna – 2 szt
	Tak
	
	

	8
	Światłowód typu M dla endoskopów/optyk o średnicy większych niż 4,1 mm, średnica wiązki 4,25 mm, średnicazewnętrzna 8,4 mm, długość 3 m.- 2 szt
	Tak
	
	

	X. Narzędzia:

	1
	Kleszczyki chwytające typu Johan o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 16,5mm. Typu WA63120C. Bipolarne – 1 szt.
	Tak
	

	2
	Wkład do kleszczyków chwytających typu Johan o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 16,5mm. Typu WA64120C. Bipolarne - 1 szt.
	Tak
	

	3
	Kleszczyki chwytające typu Maryland o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 19 mm. Typu WA63360C. Bipolarne – 1 szt.
	Tak
	

	4
	Kleszczyki chwytające typu Aligator 2/3 o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 28 mm. Typu A63020A – 1 szt.
	Tak
	

	5
	Kleszczyki chwytające średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 16mm. typu A63010A. Rączka z zamkiem – 2 szt.
	Tak
	

	6
	Kleszczyki preparacyjne o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 21mm Maryland. typu A63320A. Rączka bez zamka. 1 szt.
	Tak
	

	7
	Nożyczki o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 19mm. Narzędzie monopolarne typu A63810A. Rączka bez zamka.1 szt.
	Tak
	

	8
	Wkład do nożyczek o średnicy 5mm i długości 330mm. Bransze o długości 19mm. Narzędzie monopolarne do pozycji 11 typu A60800A. 1 szt.
	Tak
	

	9
	Elektroda typu hak, o średnicy 5mm i długości 330mm – 2 szt.
	Tak
	

	10
	Imadło do szycia laparoskopowego, lewe dł 330mm o średnicy 5mm typu WA63718A 2 szt.
	Tak
	

	11
	Imadło do szycia laparoskopowego, prawe dł 330mm o średnicy 5mm typu WA63748A -1 szt.
	Tak
	

	12
	Kabel bipolarny do diatermii Valleylab, typu A60003C – 1 szt.
	Tak
	

	13
	Kabel monopolarny do połączenia narzędzi laparoskopowych z diatermią Valleylab, typu A0358 – 1 szt.
	Tak
	

	14
	Tuba trokara 11x80mm, z gwintem i zaworem TroQ, typu A5859 – 2 szt.
	Tak
	

	15
	Ostrze trokara 11x80mm, trójkątna końcówka typu A5823 – 1 szt.
	Tak
	

	16
	Tuba redukcyjna 13/11-5,5 mm typu A5837 – 2 szt.
	Tak
	

	17
	Uszczelka 7mm (10 szt./op) typu A5858 do trokara 11mm – 1 op.
	Tak
	

	18
	Zawór klapkowy (10 szt/ op) typu A5839 do trokara 11mm – 1 op.
	Tak
	

	19
	Tuba trokara 5,5x80mm, z gwintem i zaworem TroQ, typu WA 58242A - 2 szt.
	Tak
	

	20
	Ostrze trokara 5,5x80mm, trójkątna końcówka, typu A5948 – 2 szt.
	Tak
	

	21
	Uszczelka 3mm (10szt./op) typu A5857 do trokara 5,5mm – 1 op.
	Tak
	

	22
	Zawór klapkowy (10 szt/ op) typu A4559 do trokara 5,5mm – 1 op.
	Tak
	

	23
	Uszczelka do imadeł (6szt./op) do złącza luer lock typu A 0400 – 1 op.
	Tak
	

	24
	Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268mm z pokrywą i matą silikonową, typu WA05970A – 2 szt.
	Tak
	

	25
	Wkład do kontenera do sterylizacji narzędzi laparoskopowych typu WA05972A – 1 szt.
	Tak
	

	26
	Wkład do kontenera do sterylizacji trokarów, ostrzy i akcesoriów typu A5977 – 1 szt.
	Tak
	

	27
	Igła Veres’a 150mm – 1 szt.
	Tak
	

	28
	Morcelator – zestaw kompletny - 1 szt.
	Tak
	

	29
	Klipsownica 10mm – 1 szt.
	Tak
	

	30
	Klipsy tytanowe (6 szt /mag – op = 20 magazynków) – 1 op.
	Tak
	

	XI. Narzędzia jednorazowe typu Gerati:

	1
	Grasper o śr 5mm i długości 330mm- 35 szt
	Tak
	

	2
	Nożyczki o śr 5mm i długości 330mm- 15 szt
	Tak
	

	3
	Disector o śr 5mm i długości 330mm- 15 szt
	Tak
	


Uwaga: aparat Laparoskop z histeroskopem winien zawierać zapis: 
dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu. 

	Lp.
	Parametry 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

(Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 
Wskazać stronę , na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych)) 

	Poz. 4 Aparat USG – 1 szt.

	1.
	Model, typ, producent
	Podać
	

	I. Jednostka centralna

	1
	Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy, nie używany.
	TAK
	

	2
	Rok produkcji 2016
	TAK
	

	3
	Cyfrowy system formowania wiązki 
	TAK
	

	4
	Ilość kanałów procesowych Min. 500 000
	TAK/Podać
	

	5
	Ilość aktywnych gniazd dla głowic Min. 3 + 1 parkingowe
	TAK/Podać
	

	6
	Przełączenie głowic <2 sec.
	TAK/Podać
	

	7
	Dynamika systemu Min. 265 dB
	TAK/Podać
	

	8
	Odświeżanie obrazu tzw.”frame rate” Min. 650 Hz
	TAK/Podać
	

	9
	Zakres stosowanych częstotliwości pracy Min. 1.0 – 18.0 MHz
	TAK/Podać
	

	10
	Głębokość penetracji Min 36 cm
	TAK/Podać
	

	11
	Liczba regulowanych ognisk min. 5
	TAK/Podać
	

	12
	Regulacja wysokości konsoli sterowana elektronicznie (góra-dół)
	TAK
	

	13
	Regulacja pulpitu (przód-tył, lewo-prawo)
	TAK
	

	14
	Monitor wbudowany w aparat LCD z regulacją pion – poziom na regulowanym dwuprzegubowym ramieniu Min. 19 cali (Min. 220 cd/m²)
	TAK/Podać
	

	15
	Wbudowany w aparat tuch Screen Min 10 cali
	TAK/Podać
	

	16
	Wbudowany w aparat dysk twardy Min 500 GB
	TAK/Podać
	

	17
	Wbudowany w aparat wideoprinter B&W wraz z papierem min. 5 szt.
	TAK
	

	18
	Pamięć kinowa Cine - Loop
	TAK
	

	19
	Ilość klatek cine-loop Min 4000 klatek
	TAK/Podać
	

	20
	Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami 
	TAK
	

	21
	Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD,DVD.
	TAK
	

	22
	Eksport oraz zapis w formatach: JPG, AVI, Raw Data (surowe dane)
	TAK
	

	23
	Dostępne aplikacje:

a) jama brzuszna

b) ginekologia

c) położnictwo

d) małe i powierzchniowe narządy

e) tarczyca, sutki jądra

f) naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne)

g) pediatria i badania neonatalne

h) urologia

i) kardiologia (dzieci, dorośli, echo płodu)
	TAK
	

	24
	Zoom HD Min x22
	TAK/Podać
	

	25
	Rozbudowane tryby obrazowania:

a) B - Mode

b) M – Mode

c) M – Mode + kolor

d) Color Doppler

e) HD Flow

f) Power Doppler

g) Spektralny Doppler

h) Tissue Doppler Imaging – Doppler Tkankowy 

i) Triplex/duplex
	TAK
	

	26
	Uchylność bramki dopplerowskiej Min +/- 20º
	TAK/Podać
	

	27
	Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 1 – 15 mm
	TAK/Podać
	

	28
	Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku 
	TAK
	

	29
	PRF dla PW Min. 1,0 – 22,0 KHz
	TAK/Podać
	

	30
	Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, dynamiki, prędkości,i innych)
	TAK
	

	31
	Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami Min. 11 kątów
	TAK/Podać
	

	32
	Algorytm redukujący szum z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek 
	TAK
	

	33
	Obrazowanie 3D/4D z prędkością skanowania min. 46 klatek/sekundę
	TAK
	

	34
	Funkcja umożliwiająca przesuwanie płaszczyzny skanu o 90º(2D) bez przesuwania sondy
(możliwość jednoczesnej, w czasie rzeczywistym prezentacji obrazu referencyjnego 2D, oraz obrazu prostopadłego do tego obrazu)
	TAK
	

	35
	Obrazowanie metodą wizualizacji trójwymiarowej pozwalająca na realistyczne odwzorowanie struktur badanych z jakością zbliżoną do obrazu rzeczywistego i regulacją światła padającego na struktury badane
	TAK
	

	36
	Funkcja automatycznego obliczania NT
	TAK
	

	37
	Funkcja automatycznego obliczania IT
	TAK
	

	38
	Funkcja automatycznego obliczania biometrii płodu min. FL, HC, AC, BPD
	TAK
	

	39
	Tryb skanowania panoramicznego
	TAK
	

	40
	Tryb niedopplerowskiej oceny przepływów

(wizualizacja faktycznego obrazu przepływającej krwi w czasie rzeczywistym bez kodowania jakimkolwiek kolorem oznaczającym prędkość)
	TAK
	

	41
	Funkcja umożliwiająca nadawanie różnych częstotliwości dla każdego ogniska
	TAK
	

	42
	Pełne oprogramowanie badania położniczo-ginekologicznego
	TAK
	

	43
	Automatyczne przenoszenie wyników pomiarów do raportu
	TAK
	

	44
	Możliwość przenoszenia danych z urz. Typu pen – drive
	TAK
	

	45
	Gniazda USB Min. 3
	TAK/Podać
	

	46
	Intergracja z instniejącym systemem PACS/RIS
	
	

	II. Głowice ultradźwiękowe

	1.
	Głowica convexowa volumetryczna
	TAK
	

	1a
	Pasmo przenoszenia Min. 2.0-8.0 MHz
	TAK/Podać
	

	1b
	Kąt skanu 65˚ +/-2˚
	TAK/Podać
	

	1c
	Ilość elementów Min. 192
	TAK/Podać
	

	1d
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	TAK
	

	2.
	Głowica endowaginalna
	TAK
	

	2a
	Pasmo przenoszenia Min. 4.0 – 9.0 MHz
	TAK/Podać
	

	2b
	Ilość elementów Min. 192
	TAK/Podać
	

	2c
	Kąt skanu 145˚ +/-2˚
	TAK/Podać
	

	3.
	Głowica liniowa
	TAK
	

	3a
	Pasmo przenoszenia Min. 4.0 – 10.0 MHz
	TAK/Podać
	

	3b
	Ilość elementów Min. 192
	TAK/Podać
	

	3c
	Szerokość skanu Max. 40 mm
	TAK/Podać 
	

	III. Możliwości rozbudowy (opcje) 

	1.
	Elastografia z analizą
	TAK
	

	2.
	Tryb obrazowania tomograficznego Min. 9 obrazów
	TAK/Podać
	

	3.
	Obrazowanie za pomocą kontrastu
	TAK
	

	4.
	Dicom
	TAK
	

	5.
	Oprogramowanie dedykowane do obrazowania 

3D/4D serca płodu – STIC –oglądanie serca płodu bez utraty rozdzielczości czasowej
	TAK
	

	6.
	Oprogramowanie do obserwacji cienkiej warstwy obrazu, przy czym płaszczyzna mogłaby być poprowadzona po dowolnej krzywej złożonej
	TAK
	

	7.
	Automatyczne i manualne obliczanie objętości na obrazie 3D za pomocą tuch Screena
	TAK
	

	8.
	Stacja robocza z oprogramowaniem do obliczania ryzyka, archiwizacji badań i dostępem do aplikacji pomiarowych
	TAK
	

	9.
	Głowicę liniową wolumetryczną, endorektalną wolumetryczną, microconvexową wolumetryczną
	TAK
	

	
	Wymagane wyposażenie dodatkowe: Detektor tętna płodu
	TAK
	
	

	10
	Detektor tętna płodu:

· wyświetlacz LCD 2,4 " liczbowy i graficzny z podświetleniem

· wysokoczuła głowica ultradźwiękowa o niskiej i bezpiecznej wartości emisji energii, częstotliwość 1,0 MHz, 2,0 MHz, 2,5 MHz +/- 5%

· technika pomiarowa Dopplera

· zakres pomiarowy 50 – 210 BPM

· rozdzielczość 1 BPM

· wbudowany głośnik

· wbudowany akumulator ze wskaźnikiem naładowania (ładowanie poprzez port USB z sieci lub z komputera)

· automatyczne wyłączenie przy bezczyności ponad 1 min.

· Monitorowanie tętna płodu od 12 tyg.

· Model, typ, producent

· Rok produkcji 2015/2016
	Tak dla wszystkich podpunktów/Podać
	


Uwaga: aparat USG winien zawierać zapis:

 dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu. 

	Lp.
	Parametry 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

(Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 
Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych).

	Poz. 5 Aparat USG – 1 szt.

	1
	Model, typ, producent
	Podać
	

	I. Jednostka centralna

	1
	Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy, nie używany 
	TAK
	

	2
	Rok produkcji 2016
	TAK 
	

	3
	Cyfrowy system formowania wiązki 
	TAK
	

	4
	Ilość kanałów procesowych Min. 220 000
	TAK/Podać
	

	5
	Ilość aktywnych obrazowych gniazd dla głowic 

Min. 3 plus 1 parkingowe nie obrazowe
	TAK/Podać
	

	6
	Przełączenie głowic <2 sec.
	TAK/Podać
	

	7
	Dynamika systemu Min. 260 dB
	TAK/Podać
	

	8
	Odświeżanie obrazu tzw.”frame rate”Min. 740 Hz
	TAK/Podać
	

	9
	Zakres stosowanych częstotliwości pracy Min. 1.0 – 18.0 MHz
	TAK/Podać
	

	10
	Głębokość penetracji Min 30 cm
	TAK/Podać
	

	11
	Liczba regulowanych ognisk Min. 5
	TAK/Podać
	

	12
	Regulacja wysokości konsoli (góra-dół)
	TAK
	

	13
	Regulacja pulpitu ( lewo-prawo)
	TAK
	

	14
	Monitor LCD wbudowany w aparat na dwuprzegubowym ramieniu z regulacją 

pion – poziom Min. 19 cali 
	TAK/Podać


	

	15
	Wbudowany w aparat dysk twardy Min 500 GB
	TAK/Podać
	

	16
	Wbudowany w aparat wideoprinter B&W wraz z papierem min 5 szt.
	TAK
	

	17
	Pamięć kinowa Cine - Loop
	TAK
	

	18
	Ilość klatek cine-loop Min 7000 klatek
	TAK/Podać
	

	19
	Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami 
	TAK
	

	20
	Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD,DVD
	TAK
	

	21
	Eksport oraz zapis w formatach: JPG, AVI, Raw Data (surowe dane)
	TAK
	

	22
	Dostępne aplikacje:

a) ginekologia

b) położnictwo

c) pediatria i badania neonatalne

d) małe i powierzchniowe narządy

e) tarczyca, sutki jądra

f) naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne)

g) jama brzuszna

h) urologia

i) kardiologia 
	TAK
	

	23
	HD Zoom Min x22
	TAK/Podać
	

	24
	Rozbudowane tryby obrazowania:

a) B - Mode

b) M – Mode

c) M – Mode + kolor

d) Color Doppler

e) Color Doppler wysokiej rozdzielczości np. HD Flow

f) Power Doppler

g) Spektralny Doppler

h) Doppler Tkankowy Kolorowy

i) Triplex/duplex
	TAK
	

	25
	Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 1 – 15 mm
	TAK/Podać
	

	26
	Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku 
	TAK
	

	27
	Obrazowanie trapezowe na oferowanych głowicach
	TAK
	

	28
	Prędkość PW przy 0 kącie Min. 8m/s
	TAK/Podać
	

	29
	Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, dynamiki, prędkości, i inne)
	TAK
	

	30
	Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami
	TAK
	

	31
	Algorytm redukujący szum z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek 
	TAK
	

	32
	Funkcja umożliwiająca nadawanie różnych częstotliwości dla każdego ogniska
	TAK
	

	33
	Pełne oprogramowanie badania położniczo-ginekologicznego
	TAK
	

	34
	Automatyczne przenoszenie wyników pomiarów do raportu
	TAK
	

	35
	Możliwość przenoszenia danych z urz. Typu pen - drive
	TAK
	

	36
	Gniazda USB na konsoli operatora Min. 2
	TAK/Podać
	

	37
	Aparat wyposażony w min. 1 wejście HDMI wbudowane fabrycznie w aparat
	TAK
	

	38
	Intergracja z instniejącym systemem PACS/RIS
	
	

	II. Głowice ultradźwiękowe

	1.
	Głowica convexowa 
	TAK
	

	1a
	Pasmo przenoszenia Min. 2.0-5.0 MHz
	TAK/Podać
	

	1b
	Kąt skanu 69˚ +/-2˚
	TAK/Podać
	

	1c
	Ilość elementów Min. 192
	TAK/Podać
	

	1d
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	TAK
	

	2.
	Głowica endowaginalna
	TAK
	

	2a
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
	
	

	2b
	Pasmo przenoszenia Min. 4.0 – 10.0 MHz
	TAK/Podać
	

	2c
	Ilość elementów Min. 128
	TAK/Podać
	

	2d
	Kąt skanu 125˚ +/-2˚
	TAK/Podać
	

	3.
	Głowica liniowa
	TAK
	

	3a
	Pasmo przenoszenia Min. 4.0 – 12.0 MHz
	TAK/Podać
	

	3b
	Ilość elementów Min. 192
	TAK/Podać
	

	3c
	Szerokość skanu Max. 40 mm
	TAK/Podać
	

	III. Możliwości rozbudowy (opcje) 

	1
	Obrazowanie 3D/4D z prędkością skanowania min. 40 klatek/sekundę
	TAK
	

	2
	Możliwość rozbudowy o głowicę convexową volumetryczną
	TAK
	

	3
	Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną 4-9 MHz
	TAK
	

	4
	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną 1-4 MHz
	TAK
	

	5
	Możliwość rozbudowy o tryb skanowania panoramicznego
	TAK
	

	6
	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego obliczania NT
	TAK
	

	7
	Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania tomograficznego
	TAK
	

	8
	Dicom
	TAK
	

	9
	Badania na fabrycznie wbudowanym akumulatorze bez podłączenia do prądu.
	TAK
	

	
	Wymagane wyposażenie dodatkowe: Detektor tętna płodu
	
	

	3
	Detektor tętna płodu:

· wyświetlacz LCD 2,4 " liczbowy i graficzny z podświetleniem

· wysokoczuła głowica ultradźwiękowa o niskiej i bezpiecznej wartości emisji energii, częstotliwość 1,0 MHz, 2,0 MHz, 2,5 MHz +/- 5%

· technika pomiarowa Dopplera

· zakres pomiarowy 50 – 210 BPM

· rozdzielczość 1 BPM

· wbudowany głośnik

· wbudowany akumulator ze wskaźnikiem naładowania (ładowanie poprzez port USB z sieci lub z komputera)

· automatyczne wyłączenie przy bezczyności ponad 1 min.

· Monitorowanie tętna płodu od 12 tyg.

· Model, typ, producent

Rok produkcji 2015/2016
	Tak dla wszystkich podpunktów/Podać
	


Uwaga: aparat USG winno zawierać się zapis: 

dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu.
System radiografii pośredniej – komplet (skanery, stacje opisowe, monitory diagnostyczne, nagrywarki płyt, licencje)
	Lp
	Parametry 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 
Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.)

	Poz. 6 I. AUTOMATYCZNY SKANER (CZYTNIK) DO PŁYT OBRAZOWYCH WIELOSLOTOWY - 1 szt.

	
	Model, typ, producent
	Podać
	

	
	Rok produkcji 2016
	Tak/Podać
	

	1. 
	Ilość skanowanych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie min 5
	Tak/Podać
	

	2. 
	Akceptowane formaty kaset z płytami obrazowymi: co najmniej 18x24, 24x30, 35x35, 35x43 (cm),
	Tak
	

	3. 
	Skanowanie kaset o wymiarach 35x 80 cm do radiografii kości długich i kręgosłupa
	Tak
	

	4. 
	Możliwość skanowania stomatologicznych kaset pantomograficznych o wymiarach 15x 30 cm
	Tak
	

	5. 
	Minimalna rozdzielczość skanowania dla oferowanych kaset min 10 pikseli/mm
	Tak/Podać
	

	6. 
	Skala szarości surowych skanowanych obrazów min 12 bit
	Tak/Podać
	

	7. 
	Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min 12 bit
	Tak/Podać
	

	8. 
	Opcja mammograficzna 20 pikseli/mm
	Tak
	

	9. 
	Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania 10 pikseli/mm min 60 płyt/godz.
	Tak/Podać
	

	10. 
	Zasilanie awaryjne UPS dla podtrzymywanie zasilania umożliwiającego zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego.
	Tak
	

	11. 
	Możliwość automatycznego raportowania przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego poprzez internet
	Tak
	

	12. 
	Możliwość zdalnego nadzoru i serwisowania urządzenia. 
	Tak
	

	13. 
	Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego.
	Tak
	

	14. 
	Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak
	

	II. KASETY Z PŁYTAMI OBRAZOWYMI :

	1. 
	Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli skanowania) min 30 000 
	Tak/Podać
	

	2. 
	Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element)
	Tak
	

	3. 
	Kaseta z płytą obrazową rozmiar 15 x30 cm min 5 szt.
	Tak/Podać
	

	4. 
	Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43 cm min 5 szt.
	Tak/Podać
	

	5. 
	Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x35 cm min 5 szt.
	Tak/Podać
	

	6. 
	Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30 cm min 5 szt.
	Tak/Podać
	

	7. 
	Kaseta z płytą obrazową rozmiar 18x24 cm min 5 szt.
	Tak/Podać
	

	8. 
	Kaseta (ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową) 35x43 cm -min 1 szt.
	Tak/Podać
	

	9. 
	Automatyczna obróbka wymienionych powyżej formatów kaset
	Tak
	

	10. 
	Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak
	

	III. STANOWISKO TECHNIKA DO PRZYPISYWANIA DANYCH PACJENTA DO OBRAZÓW 

	1. 
	Stanowisko technika zintegrowane lub niezintegrowane ze skanerem (czytnikiem)
	Tak
	

	2. 
	Interfejs użytkownika w języku polskim 
	Tak
	

	3. 
	Przekątna ekranu monitora dotykowego min 19”
	Tak/Podać
	

	4. 
	Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego oraz przy pomocy klawiatury i myszki
	Tak
	

	5. 
	Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego
	Tak
	

	6. 
	Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST
	Tak
	

	7. 
	Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji
	Tak
	

	8. 
	Możliwość rozbudowy o Oprogramowanie uwidaczniające mikro zwapnienia w obrazach mammograficznych

Dopuszczamy alternatywnie rozwiązanie w postaci systemu CAD, który będzie posiadał wymaganą funkcjonalność uwidaczniania mikro zwapnień w obrazach mammograficznych i będzie zarejestrowany/zgłoszony w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC.
	Tak
	

	9. 
	Dostęp do stacji tylko dla osób uprawnionych przez logowanie
	Tak
	

	10. 
	Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom.
	Tak
	

	11. 
	Podstawowe oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów:

- zmiana zaczernienia i kontrastu, 

- obracanie obrazu, 

- prezentacja pozytyw – negatyw
	Tak
	

	12. 
	Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia, usuwające obraz kratki przeciwrozproszeniowej i umożliwiające ręczne blendowanie (przesłanianie) obrazu
	Tak
	

	13. 
	Oprogramowanie pediatryczne do wstępnej, dedykowanej obróbki badań dzieci (obok procedur predefiniowanych fabrycznie, możliwość definiowania własnych programów wstępnej obróbki ).
	Tak
	

	14. 
	Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej
	Tak
	

	15. 
	Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie
	Tak
	

	16. 
	Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników) min 40
	Tak/Podać
	

	17. 
	Wyświetlanie na ekranie znacznika umożliwiającego jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety
	Tak
	

	18. 
	Wydruk obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) a w przypadku wydruku na mniejszym filmie możliwość kadrowania obrazu
	Tak
	

	19. 
	Obsługa kilku skanerów jednocześnie min 2 skanery
	Tak/Podać
	

	20. 
	Prowadzenie kilku otwartych badań (procedur) jednocześnie na kilku zestawach rtg w różnych gabinetach rtg, np. podczas wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym.
	Tak
	

	21. 
	Uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku
	Tak
	

	22. 
	Transmisja obrazu przez technika do wybranych wielu miejsc docelowych
	Tak
	

	23. 
	Kompozytor wydruków i wydruk obrazów bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, podział kliszy min. 1x1, 1x2, 1x4
	Tak
	

	24. 
	Wpisywanie do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs)
	Tak
	

	25. 
	Prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników.
	Tak
	

	26. 
	Podłączenie do posiadanego przez zamawiającego systemu RIS/PACS
	Tak
	


Uwaga: urządzenia winny zawierać zapis: 

dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu. 

	Lp
	Parametry 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 
Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.)

	
	Poz. 7 Automatyczny jednoslotowy skaner ogólnodiagnostyczny 1 szt. 

	1.
	Nazwa, typ, producent
	Podać
	

	2.
	Rok produkcji 2016
	Tak/Podać
	

	3.
	Jednoslotowy skaner do radiografii cyfrowej, przeznaczony do radiografii ogólnej i mammografii – 1 szt
	Tak
	

	4
	Ilość skanowanych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie min 1
	Tak /podać
	

	5
	Głębia szarości obrazu generowanego min. 16 bitów
	Tak, podać
	

	6
	Kolorowy interfejs skanera informujący o stanie systemu
	Tak
	

	7
	Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12 bitów
	Tak, podać
	

	8
	Skanowanie wszystkich obsługiwanych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm oraz możliwość skanowania płyt mammograficznych z co najmniej 20 pikseli/mm
	Tak, podać
	

	9
	Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm oraz mammograficzne 18x24cm i 24x30cm
	Tak, podać wszystkie rodzaje i formaty
	

	10
	Możliwość skanowania kaset pantomograficznych 15x30 cm oraz możliwość uzyskania zdjęć kości długich o min. rozmiarze 43 cm x128cm
	Tak
	

	11
	Możliwość rozbudowy o skanowanie kasety 35 x 43 cm (ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową 6:1, 40l/cm)
	Tak
	

	12
	Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie
	Tak
	

	13
	Możliwość podłączenia kilku konsoli techników
	Tak, min. 5 (podać)
	

	14
	Przepustowość dla kaset 35x43 cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz.
	Tak. podać
	

	15
	Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej
	Tak
	

	16
	Możliwość kasowania kaset niezależnie od cyklu odczytywania
	Tak
	

	17
	Automatyczne raportowania przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego poprzez Internet
	Tak
	

	18
	Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak, załączyć dokumenty
	

	
	Kasety z płytami obrazowymi stanowią komplet

	1
	Rok produkcji
	Podać
	

	2
	Producent, nazwa i typ
	Podać
	

	3
	Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej 45 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu)
	Tak, podać
	

	4
	Kaseta z płytą obrazową 18x24 cm -min szt 5
	Tak /Podać
	

	5
	Kaseta z płytą obrazową 24x30 cm -min szt 5
	Tak/Podać
	

	6
	Kaseta z płytą obrazową 15x30 cm -min szt 5
	Tak/Podać
	

	7
	Kaseta z płytą obrazową 35x35 cm -min szt 5
	Tak/Podać
	

	8
	Kaseta z płytą obrazową 35x43 cm -min szt 5
	Tak/Podać
	

	9
	Kaseta (ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową ) 35x43 cm -min 1
	Tak/Podać 
	

	10
	Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą – możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset
	Tak
	

	11
	Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC
	Tak, załączyć dokumenty
	

	
	Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów - badania ogólnodiagnostyczne 

	1. 
	Producent
	Podać
	

	2. 
	Nazwa i typ urządzenia
	Podać
	

	3. 
	Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych
	Tak
	

	4. 
	Komputer, minimalne wymagania: procesor dwurdzeniowy 2 GHz, 8 GB pamięci RAM, dysk twardy SSD 120 GB, DVD RW, karta sieciowa 100/1000 Mbps, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny Windows 7 Professional x64
	Tak, podać nazwę, typ i parametry
	

	5. 
	Monitor dedykowany do zastosowań medycznych LCD kolorowy dotykowy, min. 22”, o min. parametrach: rozdzielczość 1920x1080, jasność 230 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 175/175˚
	Tak, podać nazwę, typ i parametry
	

	6. 
	Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy, klawiaturę i mysz
	Tak
	

	7. 
	Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed i po ekspozycji
	Tak
	

	8. 
	Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist
	Tak
	

	9. 
	Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku
	Tak
	

	10. 
	Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania
	Tak, podać kryteria wyszukiwania
	

	11. 
	Multisesyjność – możliwość otwarcia co najmniej 5 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie
	Tak, podać
	

	12. 
	Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji
	Tak
	

	13. 
	Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną, kolimację wielokątną, obracanie obrazu, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS, kompozycja wydruków, funkcja negatyw-pozytyw
	Tak
	

	14. 
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem
	Tak
	

	15. 
	Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu skanowania projekcji z możliwością akceptacji lub odrzucenia
	Tak
	

	16. 
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem
	Tak
	

	17. 
	Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej
	Tak
	

	18. 
	Automatycznie dodawany do obrazu marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika)
	Tak
	

	19. 
	Nanoszenie znaczników tekstowych i graficznych
	Tak
	

	20. 
	Oprogramowanie umożliwiające automatycznie i manualne (manualne przesuwanie pozycji blendy – granicy przesłanianego obrazu) blendowanie (przesłanianie) nie naświetlonych fragmentów obrazu
	Tak
	

	21. 
	Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciw rozproszeniowej
	Tak
	

	22. 
	Możliwość wydruku obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1)
	Tak
	

	23. 
	Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, pomiar kąta Cobba
	Tak
	

	24. 
	Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, strzałki, znaki graficzne
	Tak
	

	25. 
	Powiększanie obrazu, lupa
	Tak, podać
	

	26. 
	Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników)
	≥ 40
	

	27. 
	Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji
	Tak
	

	28. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pediatryczne do wstępnej, dedykowanej obróbki badań dzieci (obok procedur predefioniowanych fabrycznie, możliwość definiowania własnych programów wstępnej obróbki ).
	Tak
	

	29. 
	Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie
	Tak
	

	30. 
	Prowadzenie kilku otwartych badań (procedur) jednocześnie na kilku zestawach rtg w różnych gabinetach rtg, np. podczas wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym.
	Tak
	

	31. 
	Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print
	Tak
	

	32. 
	Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie
	Tak
	

	33. 
	Wielopoziomowy system logowania do systemu wraz z dostępem do zaawansowanych funkcji zależny od uprawnień
	Tak
	

	34. 
	UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania
	Tak, podać nazwę i typ
	

	35. 
	Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, minimum Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Mammography Image, Consistent Presentation of Images
	Tak, podać listę spełnianych profili IHE, załączyć deklarację producenta
	

	36.
	Podłączenie do posiadanego przez zamawiającego systemu RIS/PACS
	
	


Uwaga: aparat skaner wieloslotowy winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu. 

	
	Poz. 8 Ogólnodiagnostyczna Stacja Lekarska I – (komputer z dwoma monitorami medycznymi i jednym monitorem opisowym) – 1 zestaw x  3 szt.

	Lp
	Parametry 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 
Wskazać stronę,  na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.)

	1
	Nazwa ,typ ,producent
	Podać
	

	2
	Rok produkcji 2016
	
	

	3
	Komputer stacji diagnostycznej, minimalne parametry:
· Procesor min czterordzeniowy 3,7 GHz (Xeon)
· Pamięć RAM min. 12 GB
· Dwa procesory graficzne ADM D300
· Dysk twardy SSD 256 GB z magistralą PCIe
· Wbudowane dwa porty Gigabit Ethernet 10/10/1000 Base-T
· Sieć bezprzewodowa Wi-Fi (802.11ac) zgodna z IEEE 802.11a/b/g/n
· Bluetooth 4.0
· Złącza min.: 6xThunderbolt 2, 1 x HDMI 1.4 UltraHD, 4 x USB 3.0
	TAK, dla wszystkich podpunktów/podać oferowane parametry

	

	4
	Audio: 
· Wspólne optyczne wyjście cyfrowe audio/analogowe wyjście mini-jack audio
· Gniazdo słuchawkowe mini-jack z obsługą zestawu słuchawkowego
· Wbudowany głośnik
· Port HDMI obsługuje odtwarzanie dźwięku wielokanałowego

	TAK, dla wszystkich podpunktów/podać oferowane parametry

	

	5
	System operacyjny MacOS X lub równoważny
	TAK, podać
	

	6
	Akcesoria: 
· Mysz przewodowa 
· Klawiatura numeryczna
· Napęd CD/DVD
	TAK
	

	7
	Monitor opisowy min. 19 cali z interfejsem DisplayPort
	Tak, podać
	

	8
	Monitor medyczny (2 sztuki), 
Minimalne parametry:
· Rodzaj wyświetlacza: LCD z panelem IPS TFT przeznaczony do zastosowania w diagnozowaniu medycznym zgodnie ze standardem DICOM
· Rozmiar ekranu: 21.3”
· Rozdzielczość natywna: 2MP 1600 x 1200 pikseli
· Wielkość plamki: 0.270 mm
· Kontrast: 1400:1k
· Jasność: 760 cd/m2 
· Ilość wyświetlanych tonów szarości: 10 bit (1024 odcienie)
· Fabryczna kalibracja: Zgodna z DICOM GSDF przy 400 cd/m2
· Korekcja gamma: 14 bit 
· Tablica LUT (programowalna): 14 bit
· Wbudowany kalibrator (typu FRONT sensor) umożliwiający kalibrację monitora zgodnie z wytycznymi DICOM.
· Testy akceptacyjne: możliwość przeprowadzenia testu akceptacyjnego samodzielnie przez monitor bez konieczności podłączenia monitora do stacji roboczej.
· Złącza: 1xDVI-D, 1xDisplay Port
· Waga: Nie więcej niż 11,7 kg
· Kalibracja: Monitor indywidualnie kalibrowany fabrycznie zgodnie z wytycznymi DICOM GSDF.
· Możliwość kalibracji sprzętowej przez użytkownika przy użyciu oprogramowania producenta monitora, dołączone oprogramowanie tego samego producenta co monitor, umożliwiające precyzyjną kalibrację monitora wraz z raportowaniem, ustawienie automatyczne harmonogramu, realizację testów zgodności z DICOM wraz z raportowaniem, wykonywanie testów QA (kontroli jakości) zgodnych z procedurami AAPM TG18 (2005) / DIN V6868-57 / IEC 62563-1  wraz z raportowaniem, udostępniające wzorce testowe zgodne z AAPM TG18, raporty luminacji, 
· możliwość ustawienia alertów, funkcja parowania monitorów.
· Tryb monochromatyczny: predefiniowany tryb monochromatyczny 10-bitowy umożliwiający pracę monochromatyczną na całym obszarze roboczym monitora.
· Certyfikaty: CE-MDD (EN60601-1, EN60601-1-2)
· wymagany zewnętrzny kalibrator producenta monitorów wraz z oprogramowaniem

	TAK, dla wszystkich podpunktów/podać oferowane parametry

	

	
	Poz. 9 Stacja opisowa II Sprzęt komputerowy- monitor opisowy zintegrowany z jednostką główną – szt 1 

	1
	Zintegrowany z jednostką główną monitor o przekątnej min 27”
	TAK/Podać
	

	2
	Typ ekranu: IPS z podświetleniem LED
	TAK
	

	3
	Rozdzielczość naturalna: min 5120 x 2880
	TAK/Podać
	

	
	Uwaga: winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu

	
	Oprogramowanie diagnostyczne – szt 4

	1
	Oprogramowanie przechowujące lokalni dane obrazowe i bazę̨ danych wykonanych badań/pacjentów (pobranych z RIS/PACS lub przesłanych do stacji ze skanera kaset z płytami obrazowymi lub stanowiska przypisywania danych do obrazów)
	TAK
	

	2
	Odczyt i wyświetlanie wszystkich typów plików DICOM (jednoramkowych, wieloramkowych)
	TAK
	

	3
	Odczyt i wyświetlanie nowego formatu wieloramkowego MRI/CT (grupa 5200) 
	TAK
	

	4
	JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG2000, RLE 
	TAK
	

	5
	Monochrome1, Monochrome2, RGB, YBR, Planar, Palettes, 
	TAK
	

	6
	Wsparcie dla każdego (nie tylko kwadratowego) Pixel Aspect Ratio
	Tak
	

	7
	Zapis plików SC (zrzuty ekranowe) DICOM z dowolnych rekonstrukcji 2D,3D
	TAK
	

	8
	Odczyt i wyświetlanie wszystkich danych plików DICOM 
	TAK
	

	9
	Odczyt i zapis DICOM CD/DVD (wsparcie dla DICOMDIR)
	TAK
	

	10
	Eksport plików DICOM do formatu TIFF, JPEG, Quicktime, RAW, DICOM, PACS
	TAK
	

	11
	Nagrywanie płyt CD/DVD z obsługą DICOMDIR wraz z przeglądarką Weasis (umożliwiającą odczyt danych obrazowych na platformie Windows)
	TAK
	

	12
	Zintegrowana baza danych kompatybilna z SQL obsługująca nieograniczoną liczbę obrazów
	TAK
	

	13
	Wysyłanie badań (C-STORE SCU, DICOM Send) 
	TAK
	

	14
	Pobieranie badań (C-STORE SCP, DICOM Listener) 
	TAK
	

	15
	Wyszukiwanie i pobierania badań z/do PACS (C-FIND SCU, C-MOVE SCU, WADO)
	TAK
	

	17
	Konwersja w locie pomiędzy wszystkimi syntaksami transferu DICOM
	TAK
	

	18
	C-GET SCU/SCP i WADO – wsparcie dla dynamicznego transferu IP
	TAK
	

	19
	Obsługa DICOM Print
	TAK
	

	20
	Integracja z OsiriX HD dla iPhone/iPad
	TAK
	

	21
	Wsparcie dla plików innych niż DICOM, min: 
1. Pliki LSM Zeiss (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna)
2. Pliki BioRadPIC (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna)
3. TIFF (8, 12, 16, 32 bit), wielostronicowe
4. ANALYZE (8, 12, 16, 32 bit) 
5. PNG, JPEG, PDF (wielostronicowe), Quicktime, AVI, MPEG, MPEG4
	TAK
	

	
	Przeglądarka 2D
	TAK
	

	1
	Intuicyjny Interfejs
	TAK
	

	2
	Edytowalne paski narzędzi
	TAK
	

	3
	Interpolacja dwusześcienna
	TAK
	

	4
	Gruba kostka dla MR i wielowarstwowego CT (średnia, MIP, volume rendering)
	TAK
	

	5
	ROI (Obszary zainteresowania): wielokąt, owal, ołówek, prostokąt, punkt z funkcją cofnij/ponów
	TAK
	

	6
	Zaznaczanie obrazu kluczowego (Key Image) 
	TAK
	

	7
	Wsparcie dla myszy wieloklawiszowych, myszy z kółkiem i nawigatorów 3D oraz Apple Magic Trackpad 
	TAK
	

	8
	Edytowalne tablice translacji kolorów (CLUT – Color Look-Up Tables)
	TAK
	

	9
	Edytowalne filtry konwolucyjne 3x3 i 5x5 (filtry kostne itp.) 
	TAK
	

	10
	Przeglądarka 4D dla CT serca i innych serii o przebiegu czasowym 
	TAK
	

	11
	Fuzja obrazów dla PET-CT i SPET-CT z nastawialnym procentem blendingu 
	TAK
	

	12
	Subtrakcja obrazów dla angiografii 
	TAK
	

	13
	Eksport miniatur/okien magnetycznych
	TAK
	

	14
	Rejestracja dla fuzji obrazów oraz ponowne dzielenie na warstwy (reslicing)
	TAK
	

	15
	Dzielenie przestrzeni roboczej
	TAK
	

	16
	Łączenie obrazów
	TAK
	

	17
	Wsparcie dla wtyczek dostarczających funkcje zewnętrzne 
	TAK
	

	
	Post-Processing 3D
	TAK
	

	1
	Rekonstrukcje MPR (multiplanarne) z grubą kostką (Średnia, MIP, Rendering objętościowy)
	TAK
	

	2
	3D MPR po krzywej z grubą kostką
	TAK
	

	3
	3D MIP (Maximum Intensity Projection)
	TAK
	

	4
	3D Volume Rendering (Objętościowy)
	TAK
	

	5
	3D Surface Rendering (Powierzchniowy)
	TAK
	

	6
	3D ROI (Obszary zainteresowania)
	TAK
	

	7
	Rejestracja dla rekonstrukcji 3D 
	TAK
	

	8
	Stereowizja
	TAK
	

	9
	Eksport obrazów 3D do Quicktime, Quicktime VR, TIFF, JPEG 
	TAK
	

	10
	Wszystkie przeglądarki 3D wspierają fuzję obrazów dla badań PET-CT oraz tryb 4D dla CT serca.
	TAK
	

	11
	Obsługa wątków dla konfiguracji wieloprocesorowych i procesorów wielordzeniowych
	TAK
	

	12
	Odczyt asynchroniczny
	TAK
	

	13
	Obsługa OpenGL dla Przeglądarki 2D oraz 3D
	TAK
	

	14
	Obsługa akceleratorów kart graficznych z teksturowaniem 3D
	TAK
	

	15
	Obsługa architektury 32 i 64 bit
	TAK
	

	16
	Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków
	TAK
	

	17
	Funkcja dodania strzałki do obrazu badania.
	TAK
	

	18
	Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie.
	TAK
	

	19
	Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika.
	TAK
	

	20
	Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo.
	TAK
	

	21
	Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje:
- zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu),
- zapisywanie powiększenia obrazu,
- zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki).
	TAK
	

	22
	Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania.
	TAK
	

	23
	Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami:
- powierzchnia regionu zainteresowania,
- średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania,
	TAK
	

	24
	Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania.
	TAK
	

	25
	Funkcja importowania obrazów do badania, min.:
- import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG,
- import obrazu do nowej serii
	TAK
	

	26
	Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania.
	TAK
	

	27
	Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się.
	TAK
	

	28
	Subtrakcja obrazów
	TAK
	

	29
	Pomiar kątów Cobba
	TAK
	

	30
	Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji:
- funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta,
- funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu,
- funkcja podglądu wydruku,
- tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk.
	TAK
	

	31
	Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print.
	TAK
	

	32
	Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby:
- pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania,
dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania.
	TAK
	

	33
	Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań.
	TAK
	

	34
	Przeglądarka animacji, funkcje min.:
- ustawienia prędkości animacji,
- ustawienie przeglądania animacji w pętli,
	TAK
	

	35
	Funkcja powiększania obrazu, min.: lupa, 
- powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu,
- powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu),
- powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania.
	TAK
	

	36
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji.
	TAK
	

	37
	Oprogramowanie w języku Polskim i wersji 64 bitowej
	TAK
	

	38
	Oprogramowanie zintegrowane desktopowo z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS
	TAK
	

	39
	Oprogramowanie  zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa
	TAK
	

	40
	Podłączenie lekarskich stacji diagnostycznych do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS
	TAK
	

	Uwaga: aparat winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu

	Poz. 10  Monitory diagnostyczne –szt. 4

	1
	Monitor 2,3MP kolorowy z trybem monchromatycznym 10-bit podświetlenie LED
	TAK
	

	2
	Rozmiar ekranu min 24,1“
	TAK/Podać
	

	3
	Jasność min 350cd/m2
	TAK/Podać
	

	4
	Kontrast min 1000:1
	TAK/Podać
	

	5
	Złącza min.: 1xDVI-D, 1x Display Port, 1xHDMI, 1x VGA
	TAK /Podać
	

	6
	Karty vga do istniejących PC
	TAK /Podać
	


	Lp
	Parametry 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 
Wskazać stronę, na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.)

	Poz. 11. Cyfrowy negatoskop – 1 szt.

	1
	Model, typ, producent
	podać
	

	2
	Rok produkcji 2016
	Tak/podać
	

	1
	Urządzenie na statywie jezdnym z możliwością do zamontowania w ścianie, obudowa gwarantująca łatwość dezynfekcji.
	TAK
	

	2
	Klawiatura składana, podfoliowa z powłoką antybakteryjną z touchpad’em, przewody zabudowane niewidoczne, zmywalna
	TAK
	

	4
	Nagrywarka płyt stacja DVD +/-RW Lightscribe/Label flash
	TAK
	

	5
	Monitor chroniony szybą z antyrefleksem, minimum 8-krotna redukcja niepożądanych refleksów świetlnych 
	TAK/Podać
	

	6
	Min Dwa złącza USB min. 2.0 zabezpieczone przed zalaniem
	TAK/podać
	

	7
	Gniazda sygnału wejściowego min. 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Display Port
	TAK/Podać
	

	8
	Kontrola monitora poprzez złącze RJ 45 lub RS 232. 
	TAK/Podać
	

	9
	Gniazdo sieciowe LAN zabezpieczone przed zalaniem 10/100/1000MBit
	TAK
	

	10
	Zasilanie 230V;50Hz +/-10%
	TAK
	

	11
	System operacyjny: min. Windows 7 Professional
	TAK/Podać
	

	12
	Płyta główna zbudowana w oparciu o układ Intel
	TAK
	

	13
	Procesor klasy i5 min. 3,2 GHz osiągający min. 6500 punktów w teście PassMark. 
	TAK/Podać
	

	14
	Pamięć RAM min.4 GB z możliwością rozbudowy do min.8 GB
	TAK/Podać
	

	15
	Profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu
	TAK
	

	16
	Dysk twardy min. 500 GB z możliwością powiększenia przestrzeni oraz pracy w trybie RAID.
	TAK/Podać
	

	17
	Kolorowy medyczny monitor referencyjny z funkcją kalibracji zgodnie z DICOM Part 1, posiadające sprzętową kalibrację do standardu DICOM w tablicy LUT monitora, Matryca SPV-A podświetlanie W-LED
	TAK
	

	18
	Przekątna monitora min. 40” 
	TAK/Podać
	

	19
	Rozdzielczości monitora 40” min. 1920x1080 – FullHD
	TAK/Podać
	

	20
	Kąt widzenia monitora poziom/pion – min. 178º / 178º
	TAK/Podać
	

	21
	Jasność monitora 40” min. 700 cd/ m²
	TAK/Podać
	

	22
	Kontrast monitora min. 3000:1 dla min. 40”
	TAK/Podać
	

	23
	Kamera do wideo komunikacji minimum 2 Mpix
	TAK/Podać
	

	24
	Deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy medycznej MDD 93/42/EEC ze zmianami 2007/47/EC oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych
	TAK
	

	25
	Konfiguracja z RIS/PACS posiadanym przez zamawiającego
Uwaga: aparat winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu

	TAK
	

	Poz. 12. Nagrywarka płyt - 2 szt.


	Lp
	Parametry 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 
Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.)

	1
	Model, typ, producent
	Podać
	

	2
	Rok produkcji 2016
	Tak/Podać
	

	3
	Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie)min. 30 nośników CD-R,min. 15 nośników DVD
	Tak/Podać
	

	4
	Liczba pojemników wejściowych min 2
	Tak/Podać
	

	5
	Liczba pojemników wyjściowych min 1
	Tak/Podać
	

	6
	Pojemność pojemników wejściowych min 100
	Tak/Podać
	

	7
	Pojemność pojemnika wyjściowego min 50 
	Tak/Podać
	

	8
	Rozdzielczość drukowania min 1440x 1440
	Tak/Podać
	

	9
	Ilość dysz min 180 czarny + 180 kolor
	Tak/Podać
	

	10
	Liczba pojemników z tuszem max 6
	Tak/Podać
	

	11
	Zakres ustawienia średnicy zewnętrznej 119 - 70 mm
	Tak/Podać
	

	12
	Zakres ustawienia średnicy wewnętrznej 50-18mm
	Tak/Podać
	

	13
	Powierzchnia obszaru drukowania 45-116mm
	Tak/Podać
	

	14
	Liczba napędów min 2
	Tak/Podać
	

	15
	Wymiary
	Podać
	

	16
	Waga
	Podać
	

	17
	Poziom hałasu
	Podać
	

	18
	Zużycie energii
	Podać
	

	19
	Komunikacja USB 3.0
	Tak
	

	20
	Deklarowana żywotność 75.000 płyt lub 5 lat
	Tak/Podać
	

	21
	Normatywne obciążenie miesięczne min. 1200 płyt na miesiąc
	Tak/Podać
	

	22
	Konfiguracja z RIS/PACS posiadanym przez zamawiającego
Uwaga: aparat winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu
	Tak
	


	Poz. 13. Warunki dodatkowe dla Systemu radiologii pośredniej

	Lp
	Parametry
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana


	1
	Remont (adaptacja) pomieszczeń w których będą zamontowane skanery ze stacjami technika, stacje opisowe, roboty do nagrywania (malowanie, wykładziny, ewentualnie płytki ceramiczne, wymiana drzwi 90 cm) - dwie lokalizacje  Płytki klasa ścieralności min.IV, wykładzina podłogowa: homogeniczna, antystatyczna, grubość warstwy ścieralnej min. 1,5 milimetra, klasa ścieralności T. Farba lateksowa odporna na szorowanie środkami dezynfekcyjnymi z atestem PZH.
	Tak
	

	2
	Wykonanie sieci połączeń internetowych ( pomiędzy skanerami ,stacjami opisowymi, robotami do nagrywania, urządzeniami wielofunkcyjnymi, drukarkami, a serwerownią) w dwóch lokalizacjach – Zegadłowicza serwerownia – piętro niżej ~ 60m Szpitalna serwerownia -piętro wyżej ~40m

Oraz wykonanie sieci połączeń internetowych
 dla Aparat RTG ok. 60m

Dla Laparsokop z histeroskopem i Negatoskop cyfrowy ok. 120 m

Dla aparat usg I ok. 30 m

Dla aparat usg II ok. 60m

Dla monitory diagnostyczne 4 szt. ok.
	Tak
	

	3
	Konfiguracja z RIS/PACS posiadanym przez Zamawiającego

Uwaga: aparat winien zawierać się zapis, że dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu
	Tak
	

	4
	Licencja systemu PACS/RIS Alteris 6 zestawy – jest bezterminowa.
	TAK
	


	Lp
	Parametry 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 

Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.)

	Poz. 14. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 szt. 

	1
	Model, typ, producent
	podać
	

	2
	Rok produkcji 2015/2016
	Tak/podać
	

	3
	Podstawowe funkcje urządzenia:

- Drukarka

- Kopiarka

- Skaner

- Faks
	TAK
	

	4
	Maksymalna szybkość druku (mono), 40 str./min.
	TAK/Podać
	

	5
	Maks. rozmiar nośnika A4
	TAK/Podać
	

	6
	Rozdzielczość w pionie (mono), 1200 dpi
	TAK
	

	7
	Rozdzielczość w poziomie (mono), 1200 dpi
	TAK
	

	8
	Wydajność 100000 str./mies.
	TAK/Podać
	

	9
	Gramatura papieru 60-163 g/m2
	TAK/Podać
	

	10
	Pojemność podajnika papieru, kasetowy na 300szt., wielofunkcyjny na 50szt.
	TAK
	

	11
	Pojemność tacy odbiorczej 150 szt.
	TAK
	

	12
	Maks. pojemność podajników 800 szt.
	TAK/Podać
	

	13
	Zainstalowana pamięć Minimum 256 MB
	TAK/Podać
	

	14
	Maksymalna wielkość pamięci 512 MB
	TAK/Podać
	

	15
	Złącza zewnętrzne USB 2.0; karta Ethernet 10/100/1000 BaseTX
	TAK
	

	16
	Kabel RJ45 dł. Min. 30 m
	TAK/Podać
	

	17
	Obsługiwane języki drukarek (jeden z wymienionych)

PCL6; IBM Pro Printer; EPSON; SPL
	TAK
	

	18
	Emulacje

PostScript Level 3
	TAK
	

	19
	Obsługiwane systemy operacyjne, min.: 

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32-bitowe), Microsoft Windows XP (64-bitowe), Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 (32-bitowe), Microsoft Windows 7 (64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux
	TAK/Podać
	

	20
	Dodatkowe opcje:

· Automatyczny dupleks

· Możliwość zastosowania tonera o wydajności 10 000 stron zgodnie z ISO / IEC 19752

· Bęben światłoczuły zintegrowany z tonerem do drukarki.

· Toner startowy BLACK na 5000 stron
	TAK dla wszystkich podpunktów/Podać
	


Uwaga: urządzenie winno zawierać zapis, że dostarczone urządzenia będą  zintegrowane  z  istniejącym  Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healtcare 
System  HIS  jest  obecnie  zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS. 
Integracja  polega  na  dostawie  odpowiedniej  ilości  licencji  dla  systemu  PACS,  RIS  i HIS,  wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu
	Lp
	Parametry 
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

Parametr oferowany/podać zakresy lub opisać. 

Wskazać stronę w ofercie na której wymagane informacje są potwierdzone (winny być potwierdzone w katalogach wszystkie informacje warunków wymaganych i proponowanych.)

	Poz. 16. Drukarka laserowa – 2 szt. 

	1
	Model, typ, producent
	podać
	

	2
	Rok produkcji 2015/2016
	Tak/podać
	

	3
	Maksymalna szybkość druku (mono), 40 str./min.
	TAK/Podać
	

	4
	Maks. rozmiar nośnika A4
	
	

	5
	Rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi
	TAK
	

	6
	Rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi
	TAK
	

	7
	Wydajność 100000 str./mies.
	TAK/Podać
	

	8
	Gramatura papieru 60-163 g/m2
	TAK/Podać
	

	9
	Pojemność podajnika papieru kasetowy na 300szt., wielofunkcyjny na 50szt.
	TAK
	

	10
	Pojemność tacy odbiorczej 150 szt.
	TAK
	

	11
	Maks. pojemność podajników 300 szt.
	TAK/Podać
	

	12
	Zainstalowana pamięć Minimum 256 MB
	TAK/Podać
	

	13
	Maksymalna wielkość pamięci 512 MB
	TAK/Podać
	

	14
	Złącza zewnętrzne USB 2.0; karta Ethernet 10/100/1000 BaseTX
	TAK
	

	15
	Kabel RJ45 Tak; dł. min. 3.0 m
	TAK/Podać
	

	16
	Obsługiwane języki drukarek (jeden z wymienionych) PCL6; IBM Pro Printer; EPSON; SPL
	TAK
	

	17
	Emulacje PostScript Level 3
	TAK
	

	18
	Obsługiwane systemy operacyjne, min.:

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32-bitowe), Microsoft Windows XP (64-bitowe), Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 7 (32-bitowe), Microsoft Windows 7 (64-bitowe), Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux


	TAK/Podać
	

	19
	Dodatkowe opcje:

· Automatyczny dupleks

· Możliwość zastosowania tonera o wydajności 15 000 stron zgodnie z ISO / IEC 19752

· Bęben światłoczuły zintegrowany z tonerem do drukarki.

· Toner startowy BLACK na 2000 stron
	TAK dla wszystkich podpunktów/Podać
	


Parametry, których wartość określona jest w rubryce „wartość wymagana” stanowią wymagane, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. 

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

Data:
   ..............................















.............................................................. 

                                     






  (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej 

                                






 do reprezentowania Wykonawcy) 

9


