Sosnowiec, dn. 25.05.2016r.

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego

pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”.

Znak sprawy ZP-2200- 16/16

Wyjaśnienia Zamawiającego 7

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 117

dotyczy Sufitowej medycznej jednostki zasilającej dla stanowisk wzmożonego nadzoru (sala wybudzeń), pkt 14

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje głowicę zasilającą pionową o wysokości 133 cm?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian

Sufitowa lampa operacyjna

Pytanie 118

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o regulacji natężenia w zakresie 25-100%, co minimalnie odbiega od wymogów SIWZ.

Odpowiedź

Tak . Zamawiający dopuści. Pozostałe warunki  bez zmian

Kolumna anestezjologiczna

Pytanie 119

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny z konsolą o długości 125 cm, co minimalnie odbiega od SIWZ.

Odpowiedź

Tak  Zamawiający dopuści. Pozostałe warunki  bez zmian

Pytanie 120

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny bez uchwytu do podnoszenia aparatu do znieczulenia.

Odpowiedź

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 121

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny bez regulacji wysokości.

Odpowiedź

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 122

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny z uchwytami rozmieszczonymi na bocznych ścianach głowicy.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuści. Pozostałe warunki  bez zmian

Pytanie 123

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu 60 cm i udźwigu 20 kg.

Odpowiedź

Tak . Zamawiający dopuści. Pozostałe warunki  bez zmian

Kolumna chirurgiczna

Pytanie 124

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny z uchwytami do manewrowania umieszczonymi wyłącznie na bokach kolumny.

Odpowiedź:

Tak . Zamawiający dopuści. Pozostałe warunki  bez zmian

Pytanie 125

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny z konsolą o długości 1250 mm.

Odpowiedź

Tak . Zamawiający dopuści. Pozostałe warunki  bez zmian

Sufitowa jednostka zasilająca dla stanowisk Intensywnej Terapii

Pytanie 126

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny z konsolą o długości 125 cm.

Odpowiedź

Tak . Zamawiający dopuści. Pozostałe warunki  bez zmian

Pytanie 127

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w półki o wymiarach 425 / 430 mm [szer. / głęb.].

Odpowiedź

Tak . Zamawiający dopuści. Pozostałe warunki  bez zmian

Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowisk wzmożonego nadzoru (sala wybudzeń)

Pytanie 128

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w półki o wymiarach 425 / 430 mm [szer. / głęb.].

Odpowiedź

Tak . Zamawiający dopuści. Pozostałe warunki  bez zmian

Lampa sufitowa z wysięgnikiem dwuramiennym

Pytanie 129

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie lampy z regulacją natężenia w zakresie 42-100%.

Odpowiedź

Nie. Zgodnie z SIWZ

Załącznik nr 4.1.1 do SIWZ - Branża technologii medycznej – zabudowane urządzenia medyczne

Sufitowa lampa operacyjna

Pytanie 130

PKT.10.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy bez regulacji temperatury?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 131

PKT. 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy z regulacją natężenia światła w zakresie 50% - 100%?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 132

PKT. 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy ze stałą temperatury barwowej o wartości 4400 K ?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 133

PKT. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy z czaszami trzysegmentowymi, z wolną przestrzenią pomiędzy poszczególnymi segmentami, każdy segment o obłym kształcie?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 134

PKT. 10 i PKT 25

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy w której regulacja wielkości oświetlanego pola realizowana jest po przez uchwyt centralny ze strylizowalną nakładką ?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Kolumna anestezjologiczna

Pytanie 135

PKT. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny z gniazdami umiejscowionymi na frontowych i tylnych ścianach głowicy zasilającej?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 136

PKT. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny z gniazdami gazowymi umiejscowionymi wyłącznie na frontowych ścianach głowicy?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 137

PKT. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny z gniazdami elektrycznymi umiejscowionymi wyłącznie na tylnych ścianach głowicy?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 138

PKT. 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny z przyciskami do zwalniania blokady obrotu umieszczonymi na bocznych ścianach głowicy, a sterowanie ruchem windy realizowane jest za pomocą pilota kablowego?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Kolumna chirurgiczna

Pytanie 139

PKT. 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny z gniazdami gazowymi umiejscowionymi wyłącznie na frontowych ścianach głowicy?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 140

PKT. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kolumny z gniazdami elektrycznymi umiejscowionymi wyłącznie na tylnych ścianach głowicy?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Lampa sufitowa z wysięgnikiem dwuramiennym

Pytanie 141

PKT. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy o natężeniu max.: 90 000 lux?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 142

PKT. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy ze stałą temperatury barwowej o wartości 4400 K?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 143

PKT. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lampy z regulacją natężenia światła, krokowo, w zakresie 50-100%?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Branża technologii medycznej – zabudowane urządzenia medyczne

Zał. nr 4.1

Sufitowa lampa operacyjna

Pytanie 144

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której konstrukcja i parametry są zgodne z normą międzynarodową EN-60601-2-41? Oferowany dokument jest równoważny do wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści normę międzynarodową.

Pytanie 145

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której obie kopuły wyposażone są w panele sterowania umieszczone przy kopule z membranową klawiaturą, odporną na wilgoć oraz dezynfekcję?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

Pytanie 146

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą panele sterowania z następującymi funkcjami: włączenie i wyłączenie lampy, regulacja natężenia światła, regulacja temperatury barwowej światła, z wyłączeniem regulacji wielkości oświetlanego pola – które jest regulowane z centralnego uchwytu sterylizowanego?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe warunki zgodne z SIWZ

Pytanie 147

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji kopuł zwartej, w której kopuła główna i pomocnicza składa się z 6 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 148

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji kopuł zwartej, w której kopuła główna składa się z 6 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami a kopuła pomocnicza składa się z 4 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 149

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna posiada maksymalne natężenie na poziomie 160 000 lux a kopuła pomocnicza 120 000 lux?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 150

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z kamerą wideo HD bez możliwości zatrzymania obrazu – stop klatki?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 151

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną nie posiadającą dodatkowego naściennego panelu sterowania?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 152

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą zamiast panelu ściennego, pilot bezprzewodowy z następującymi funkcjami: niezależne włączanie i wyłączanie, regulacja natężenia światła, regulacja temperatury barwowej światła (niezależnie dla każdej kopuły lampy), powiększenie i pomniejszenie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom), regulacja ostrości obrazu z kamery/włączenie funkcji Autofokus, regulacja jasności obrazu z kamery wideo, rotacja kamery, włączanie/wyłączanie funkcji endo, redukcja cieni?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Kolumna anestezjologiczna

Pytanie 153

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną posiadającą z tyłu głowicy uchwyt do podnoszenia aparatu do znieczulania?

Odpowiedź:

Tak Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 154

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową kolumnę zasilającą, w której uchwyt do aparatu do znieczulania nie posiada elektronicznego systemu kontroli zawieszenia aparatu?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 155

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną posiadającą gniazda elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane tylko na tylnej ściance głowicy?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 156

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne z bolcem, bez klapki, z stopniem ochrony wynoszącym IP 22?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 157

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą z szynami montażowymi poziomymi zainstalowanymi tyko na dwóch bokach półki zamiast szyn umieszczonych na ściankach głowicy?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 158

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną, w której zasięg ramion mierzony od osi obrotu wysięgnika do osi obrotu głowicy zasilającej, wynosi 190 cm w stosunku długości: ramię pierwsze 90 cm : ramię drugie 100 cm?

Odpowiedź:

Tak Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 159

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną, w której wysięgnik pierwszy i drugi (ramię pierwsze i drugie) posiada hamulec cierny i pneumatyczny w zakresie obrotu a konsola (głowica zasilająca) posiada tylko hamulec cierny? Oferowane rozwiązanie zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny i nie pogarsza walorów użytkowych urządzenia.

Odpowiedź:

Tak Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 160

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną posiadającą regulację wysokości kolumny z aparatem do znieczulania w zakresie 40 cm?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 161

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą z hamulcami ramion oraz zmianą wysokości położenia konsoli obsługiwanymi tylko poprzez manipulatory – specjalne rączki poziome umieszczone na froncie półki, stanowiące również uchwyt, posiadające przyciski umożliwiające łatwe zwalnianie hamulców i poruszanie konsolą oraz umożliwiające zmianę jej wysokości? Dotyczy punktu 23 oraz 24 tabeli technicznej?

Odpowiedź:

Tak Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 162

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną posiadającą wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego na kolumnie, o zasięgu 40 cm?

Odpowiedź:

Nie .Zgodnie z SIWZ

Pytanie 163

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną posiadającą wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego bez wewnętrznego kanału do prowadzenia kabli?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Kolumna chirurgiczna

Pytanie 164

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną, w której zasięg ramion mierzony od osi obrotu wysięgnika do osi obrotu głowicy zasilającej, wynosi 2100 cm w stosunku długości: ramię pierwsze 120 cm : ramię drugie 90 cm?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 165

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną, w której wysięgnik pierwszy i drugi (ramię pierwsze i drugie) posiada hamulec cierny i pneumatyczny w zakresie obrotu a konsola (głowica zasilająca) posiada tylko hamulec cierny? Oferowane rozwiązanie zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny i nie pogarsza walorów użytkowych urządzenia. Dotyczy punktu 6 oraz 7 tabeli technicznej.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 166

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą z hamulcami ramion obsługiwanymi tylko poprzez manipulatory – specjalne rączki poziome umieszczone na froncie półki, stanowiące również uchwyt, posiadające przyciski umożliwiające łatwe zwalnianie hamulców i poruszanie konsolą? Dotyczy punktu 8 oraz 9 tabeli technicznej?

Odpowiedź:

Tak Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 167

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą z szynami montażowymi poziomymi zainstalowanymi tyko na dwóch bokach półki zamiast szyn umieszczonych na ściankach głowicy?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 168

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną posiadającą gniazda elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane tylko na tylnej ściance głowicy?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 169

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne z bolcem, bez klapki, z stopniem ochrony wynoszącym IP 22?

Odpowiedź:

Nie .Zgodnie z SIWZ

Pytanie 170

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą bez dodatkowego schowka na kable?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 171

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną wyposażoną w półki o wymiarach 460 x 470 mm?

Odpowiedź:

Tak Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 172

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą z szufladą posiadającą duży zakres wysuwu ułatwiający jej czyszczenie, bez możliwości jej wyjęcia nie używając narzędzi?

Odpowiedź:

Tak Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 173

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną, której dopuszczalne obciążenie wynosi 150 kg?

Odpowiedź:

Nie .Zgodnie z SIWZ

Pytanie 174

Sufitowa jednostka zasilająca dla stanowisk Intensywnej Terapii

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą posiadającą oświetlenie nocne zainstalowane w nogach pionowych mocowanych do sufitu?

Odpowiedź:

Tak Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 174

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą posiadającą oświetlenie ogólne stanowiska o łącznej mocy 4 x 12 W z źródłem światła w postaci diod LED będących odpowiednikiem świetlówek o mocy 2 x 54W?

Odpowiedź:

Nie .Zgodnie z SIWZ

Pytanie 176

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą posiadającą oświetlenie do badań stanowiska o łącznej mocy 2 x 8 W z źródłem światła w postaci diod LED?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 177

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą posiadającą oświetlenie ogólne oraz oświetlenie pacjenta do badań z stałym natężeniem, bez możliwości jego regulacji?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 178

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą z głowicą zasilającą mocowaną na stałe do belki poziomej, bez możliwości jej przesuwu, tym samym bez potrzeby stosowania blokad? Dotyczy punktu 12 oraz 14 i 15 tabeli technicznej.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 179

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą, która nie posiada zamykanego schowka na nadmiar kabli?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 180

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą bez szyny dookoła głowicy kolumny?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 181

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą z wyposażeniem opisanym w punkcie nr 28 tabeli technicznej umieszczonym na wspornikach obok konsoli zamiast pod nią?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 182

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą wyposażoną w szufladę o wysokości 80 mm?

Odpowiedź:

Tak.  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 183

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą z szufladą posiadającą duży zakres wysuwu ułatwiający jej czyszczenie, bez możliwości jej wyjęcia nie używając narzędzi?

Odpowiedź:

Tak.  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 184

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą, która nie posiada zamykanego schowka na nadmiar kabli?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 185

Sufitowa medyczna jednostka zasilająca dla stanowisk wzmożonego nadzoru (sala wybudzeń)

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą posiadającą głowicę zasilającą zamocowaną do belki za pośrednictwem uchylnego ramienia (ramię bez możliwości przesuwu względem belki) zamiast przesuwanego wózka? Dotyczy punktu 4, 5, 6 oraz 7 tabeli technicznej?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 186

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą posiadającą oświetlenie nocne zainstalowane w nogach pionowych mocowanych do sufitu?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 187

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą posiadającą oświetlenie ogólne stanowiska o łącznej mocy 4 x 12 W z źródłem światła w postaci diod LED będących odpowiednikiem świetlówek o mocy 2 x 54W?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 188

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą posiadającą oświetlenie do badań stanowiska o łącznej mocy 2 x 8 W z źródłem światła w postaci diod LED?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 189

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą posiadającą oświetlenie ogólne oraz oświetlenie pacjenta do badań z stałym natężeniem, bez możliwości jego regulacji?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 190

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą posiadającą gniazda elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane tylko na tylnej ściance głowicy?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 191

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą wyposażoną w gniazda elektryczne z bolcem, bez klapki, z stopniem ochrony wynoszącym IP 22?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 192

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą z szufladą posiadającą duży zakres wysuwu ułatwiający jej czyszczenie, bez możliwości jej wyjęcia nie używając narzędzi?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 193

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą wyposażoną w wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego bez wewnętrznego kanału do prowadzenia kabli?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 194

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sufitową jednostkę zasilającą, która nie posiada zamykanego schowka na nadmiar kabli?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Lampa sufitowa z wysięgnikiem dwuramiennym

Pytanie 195

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę sufitową z lekką kopułą posiadającą możliwość regulacji jej położenia tylko poprzez sterylny uchwyt umieszczony w centralnej części czaszy bez dodatkowych zintegrowanych uchwytów niesterylnych?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 196

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę sufitową posiadającą współczynnik oddawania barw Ra na poziomie 94%?

Odpowiedź:

Tak. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie 197

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę sufitową z kopułą wyposażoną w 4 diody LED?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ