Sosnowiec, dn. 20.06.2016r.

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Robota budowlana na wykonanie obiektu budowlanego

pn.: „Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału intensywnej opieki medycznej i przychodni przyszpitalnych wraz z rozbiórką przybudówek gospodarczych i budową fundamentu pod zbiornik ciekłego tlenu na terenie szpitala miejskiego na dz. nr 4373/2 obręb Sosnowiec 0011 przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu”.

Znak sprawy ZP-2200- 16/16

Wyjaśnienia Zamawiającego 25

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytania

INSTALACJE SANITARNE

- Prosimy o udostępnienie niezbędnych do wyceny materiałów na temat sieci ciepłowniczych (schematy, profile, zestawienia materiałów, szczegóły włączenia do istniejących punktów itp.).

Odpowiedź: Wszystkie niezbędne elementy zostały ujęte w zestawieniu materiałów projektu instalacji grzewczej i chłodniczej pawilonu szpitalnego.

PRACE WYKOŃCZENIOWE

- Na rzutach podłóg projektu architektury umieszczono informację „AKCENTY KOLORYSTYCZNE W ŁAZIENKACH WG RYS. SZCZEGÓŁOWEGO ŁAZIENEK”. W udostępnionej dokumentacji nie ma rys. szczegółowych łazienek. Prosimy o uzupełnienie sposobu wykończenia łazienek.

Odpowiedź: Sposób wykończenia łazienek podano na rysunkach rzutów podłóg z dyspozycją wykończenia ścian i w opisie architektury. Akcenty kolorystyczne w łazienkach zostaną zaproponowane z wydanych w projekcie płytek, a ich szczegółowa kolorystyka zostanie uściślona w trakcie realizacji.

- W projekcie nie określono sposobu wykończenia schodów zewnętrznych i posadzki rampy. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: Należy wykonać wg opisu architektury.

- Prosimy o określenie sposobu wykończenia wnęk dla szaf wnękowych i przelotowych. Czy powierzchnie te należy wykończyć płytkami tak jak powierzchnie ścian?

Odpowiedź: Powierzchnie wnęk dla szaf wnękowych i przelotowych należy otynkować i pomalować jak pozostałe ściany pomieszczeń, w których występują. Szafy w całości wykonać w konstrukcji stalowej i zabudować do wnęk.

4. Z uwagi na liczne odpowiedzi na pytania oferentów, wymagające szczegółowej weryfikacji dotychczas przyjętych rozwiązań i ilości przedmiarowych oraz istotne uzupełnienia dokumentacji w zakresie konstrukcji, geologii, opisu wyburzeń, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 08.07.2016.

Odpowiedzi: Zamawiający termin składania ofert dostosowuje do warunków faktycznych i prawnych.

5. Załącznik nr 1.2 do SIWZ „Opis Warunków Finansowania i Zabezpieczeń” w pkt. nr 10 na stronie 3 stanowi: „Bank/Instytucja finansująca nie może scedować wierzytelności wobec Zamawiającego na inne podmioty bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego”. Prosimy o potwierdzenie, że przytoczone ograniczenie nie dotyczy przelewu zwrotnego na Wykonawcę, tj. przypadku, w którym wierzytelności wobec Zamawiającego zostaną przelane przez Bank/Instytucję finansującą na Wykonawcę tak, że będą przysługiwać Wykonawcy na warunkach określonych w Umowie o zamówienie publiczne.

Odpowiedź: Pisemna zgoda Zamawiającego na dokonanie przez Bank/Instytucję Finansującą cesji wierzytelności jest wymagana bez względu na podmiot nabywający wierzytelność, a zatem obejmuje też przypadki tzw. przelewu zwrotnego.

- Dotyczy UPS 27kW. Czy wymagają Państwo serwisowego bypassu bezprzerwowego w układzie 1+1? Czy zapis bypass serwisowy hot swap dotyczy bypassu serwisowego zewnętrznego?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje przyjęte rozwiązanie projektowe.

- Jaki jest standard systemu BMS, który należy rozbudować? W oparciu o urządzenia jakiego producenta jest wykonany istniejący system? Na bazie jakiego oprogramowania? Kto był wykonawcą istniejącego systemu BMS?

Odpowiedź: System istniejący u Zamawiającego: Profesjonalne Systemy Automatyki Psa S c S Badocha W Bujalski , ul. Przytycka 1 , 26-610 Radom, tel. 48 331 20 57 ,  tablice synoptyczne , komunikacja, moduły rozszerzeń firmy EATON np. XNE CWBR canopen, XIOc -BP-XC , easycontrol EC4P.

8. Prosimy o informację kto był wykonawcą systemu sygnalizacji pożaru w istniejącej części Szpitala?

Odpowiedź: Wykonawcą systemu sygnalizacji pożaru jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOTAL w Sosnowcu., ul. Opolska 8.

7. dotyczy kolumny anestezjologicznej - pkt 21, 23, 24
dotyczy kolumny chirurgicznej - pkt 6, 8, 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy sterowanie zwalnianiem blokady 3 przegubów ma się odbywać za pomocą dwóch przycisków umieszczonych w uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance oraz na panelu na ściance bocznej kolumny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

8. dotyczy kolumny anestezjologicznej - pkt 6, 22

Prosimy o wyjaśnienie, czy podczas podnoszenia aparatu do znieczulania gniazda elektryczne i gazowe do których podłączony jest aparat, powinny nie zmieniać swojego położenia względem aparatu?

Odpowiedź: Tak. Ppodczas podnoszenia aparatu gniazda elektryczne powinny poruszać się razem z aparatem – nie zmieniać swojego położenia względem aparatu.

9. dotyczy kolumny anestezjologicznej - pkt 11
dotyczy kolumny chirurgicznej - pkt 17
dotyczy sufitowej jednostki zasilającej dla stanowisk Intensywnej Terapii

Prosimy o wyjaśnienie, czy gniazda elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy mają być obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy, tak aby przewody elektryczne nie zasłaniały sąsiednich gniazd elektrycznych?

Odpowiedź: Tak. zamawiający wymaga, aby gniazda elektryczne wyposażone w klapki  były obrócone pod kątem 45 stopni w stosunku do osi wzdłużnej głowicy tak aby przewody elektryczne nie zasłaniały sąsiednich gniazd elektrycznych.

10. dotyczy kolumny anestezjologicznej - pkt 10, 11

Prosimy o potwierdzenie, że na bocznych ściankach kolumny mają być symetrycznie rozmieszczone gniazda gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia) oraz gniazdka elektryczne (min. 2 szt. z każdej strony).

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

11. dotyczy kolumny chirurgicznej - pkt 18

Prosimy o wyjaśnienie, czy gniazda gazów medycznych (sprężone powietrze, próżnia) mają być rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach głowicy, podobnie jak w kolumnie anestezjologicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie

12. dotyczy kolumny chirurgicznej - pkt 24

Prosimy o wyjaśnienie, czy zintegrowany schowek na całej długości głowicy powinien być wyposażony w elastyczną osłonę chroniącą wnętrze schowka przed zabrudzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rozwiązanie

13. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kolumny na sale operacyjne, salę wybudzeń oraz stanowiska intensywnej terapii pochodziły od jednego producenta?
Pozwoli to na zachowanie kompatybilności i możliwości przenoszenia akcesoriów (półki, wysięgniki, uchwyty, itp.) między wszystkimi urządzeniami.

Odpowiedź Tak. Zamawiający wymaga aby kolumny na sale operacyjne, salę wybudzeń oraz stanowiska intensywnej terapii pochodziły od jednego producenta.

14.

Odpowiedź: Mając na uwadze możliwość integracji, Zamawiający oczekuje dostawę sprzętu i urządzeń medycznych, które spełniają ten warunek bez dodatkowej rozbudowy urządzeń. Zamawiający oczekuje jednorodnego standardu produkcji.

15. Z uwagi na ukazujące się na bieżąco liczne i wciąż, w naszym przekonaniu, jeszcze nie wszystkie odpowiedzi na zapytania prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty o 14 dni.

Odpowiedź: Jak poniżej.

16. Modyfikacja odpowiedzi na pytanie: Odpowiedzi 18, pytanie 2.

Czy zamawiający wymaga aby w dostawie lampy operacyjnej była kamera HDoraz monitor medyczny 26’’ z wbudowanym enkonderem IP?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania kamery HD oraz monitora medycznego 26’ z wbudowanym enkonderem IP.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na:

12.07.2016r. godz. 10.00 – miejsce bez zmian,

otwarcie ofert 12.07.2016r. godz. 10.30 – miejsce bez zmian.