Załącznik nr 3. do Zaproszenia

Szczegółowy opis aparatu USG i wymagane warunki

| Lp | Aparat USG Opis i wskazane parametry stanowią wymóg. | Parametry wymagane | Oferowany parametr: tak lub tak/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA SPRZĘTOWE |  |  |
|  | Aparat mobilny umieszczony na czterech skrętnych kołach, z możliwością blokady oraz ustawienia do jazdy na wprost każdego koła. | tak |  |
|  | Cyfrowe formowanie wiązki ultradźwiękowej, min. 192, fizyczne kanały nadawcze TX | tak/podać |  |
|  | Liczba kanałów odbiorczych min. 15000 | tak/podać |  |
|  | Monitor kolorowy, min. 15” LCD, na ruchomym ramieniu, zapewniającym swobodę ustawienia monitora. Rozdzielczość min. 1280 x 1024 | tak/podać |  |
|  | Min. 3 identyczne aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | tak/podać |  |
|  | Dotykowy panel do sterowania funkcjami aparatu min. 10” umieszczony ma panelu sterowania z możliwością programowania i dodawania funkcji i pomiarów | tak/podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek | tak/podać |  |
|  | Wymagana dynamika aparatu min. 200dB | tak/podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 100 GB | tak/podać |  |
|  | Maksymalna długość pojedynczej pętli obrazowych zapisywanych bezpośrednio na dysk twardy ultrasonografu min. 30 sekund | tak/podać |  |
|  | Nagrywarkę DVD/CD R/RW wbudowana w aparat do archiwizacji badań i danych, port USB obsługujący standardowe pamięci typu Flash z przodu aparatu | tak |  |
|  | Częstotliwość pracy ultrasonografu (podać częstotliwość pracy emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia w chwili obecnej) min. 1 do 14 MHz | tak/podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | tak |  |
|  | Maksymalna wyświetlana na ekranie głębokość obrazowania min. 28 cm | tak/podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. Min. 5 zmienne częstotliwości dla każdej zaoferowanej głowicy | tak/podać |  |
|  | Doppler pulsacyjny (spektralny), zmienne częstotliwości dla każdej głowicy min. 3 zmienne częstotliwości dla każdej głowicy. Min. 16 m/sek dla zerowego kąta | tak/podać |  |
|  | Doppler ciągły, min. 2 częstotliwości. Min. 20 m/sek dla zerowego kąta. | tak/podać |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczenie parametrów przepływu na zatrzymanym i ruchomym spektrum z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. Ri, Pi, S/D) | tak/podać |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum | tak |  |
|  | Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | tak |  |
|  | Color Doppler, zmienne częstotliwości dla każdej głowicy min. 4 zmienne częstotliwości dla każdej głowicy | tak/podać |  |
|  | Kąt pochylenia ramki Dopplera kolorowego min. +/- 25 stopni | tak/podać |  |
|  | Power Doppler (PD) | tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej (SV) min. 1 – 20 mm | tak/podać |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | tak |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) Niezależna regulacja prędkości min. 12 m/sek dla zerowego kąta | tak/podać |  |
|  | Składanie wiązki ultradźwiękowej z wielu kierunków dla głowic w pełni elektronicznych. Aktywne w trybie min. 2D, 2D/CD | tak/podać |  |
| OPROGRAMOWANIE: PAKIETY OBLICZENIOWE, RAPORTY Z BADAŃ |  |  |
|  | Badania jamy brzusznej | tak |  |
|  | Badania naczyniowe + raport | tak |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne | tak |  |
|  | Małych narządów | tak |  |
| FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |
|  | Powiększanie obrazu w czasie rzeczywistym na obrazie zatrzymanym i zamrożonym min 15 razy | tak/podać |  |
|  | Pomiar odległości, min. 15 par pomiarowych | tak/podać |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów | tak |  |
|  | Wykonywanie pomiarów dla pakietu kardiologicznego na obrazach zarchiwizowanych | tak |  |
|  | Możliwością tworzenia nowych pomiarów i własnych formuł matematycznych | tak |  |
|  | Archiwizacja obrazów na CD/DVD oraz USB | tak |  |
|  | Zapis obrazów w standardzie DICOM, AVI, TIFF, JPG | tak |  |
| GŁOWICE |  |  |
|  | Głowica sektorowa 2D | tak |  |
| 39.1 | Szerokopasmowa o częstotliwości pracy min. 1,5 – 4,5 MHz | tak/podać |  |
| 39.2 | Liczba elementów min. 90 | tak/podać |  |
| 40 | Głowica convex 2D | tak |  |
| 40.1 | Szerokopasmowa o częstotliwościach pracy min. 2 – 6 MHz | tak/podać |  |
| 40.2 | Kąt widzenia w zakresie min. 65 stopni | tak/podać |  |
| 40.3 | Liczba elementów min. 190 | tak/podać |  |
| 41 | Głowica liniowa 2D do badań małych narządów | tak |  |
| 41.1 | Szerokopasmowa o częstotliwości pracy min. 4 – 12 MHz | tak/podać |  |
| 41.2 | Liczba elementów min. 190 | tak/podać |  |
| 41.3 | Długość głowicy (FOV) 60 mm +/- 5 mm | tak/podać |  |

Oświadczamy, że oferowany aparat USG spełnia wszystkie parametry.

Data:	   ..............................		                 	 ..............................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej)