Załącznik nr 3

ZP-2200-85/2014

………………………………………

(pieczęć firmowa )

Zestawienie parametrów do opisu i oceny jakościowej przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:      Tomograf komputerowy min 64-warstwowy

Producent:                      ………………………………………………………

Typ aparatu:                   ……………………………………………………….

Rok produkcji:   	            2014

| Lp. | Parametry graniczne i oceniane | Warunek | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Skala oceny punktowej za parametry poddane ocenie | *, - wskazać stronę i nazwę dokumentu potwierdzającego oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |
| 1 | Aparat wyprodukowany w 2014 roku, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 2 | Wszystkie pozostałe elementy zestawu fabrycznie nowe, rok produkcji 2014. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 3 | Aparat umożliwiający jednoczesne (w trakcie jednego obrotu układu lampa-detektor) uzyskiwanie min. 64 przylegających (nie nakładających się) warstw akwizycyjnych Aparat umożliwiający jednoczesne (w trakcie jednego obrotu układu lampa-detektor) uzyskiwanie min. 64 przylegających (nie nakładających się) submilimetrowych warstw akwizycyjnych | ≥ 64 |  | Nie podlega ocenie |  |
| 4 | Certyfikaty CE i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu - certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną - zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu tomografu albo kopie powiadomienia Prezesa URPL,WM i PB o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na terytorium, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r.. | Tak, załączyć do oferty |  | Nie podlega ocenie |  |
| 5 | Certyfikaty CE i świadectwa dla konsoli lekarskiej dopuszczające do obrotu zgodnie z aktualnymi wymaganiami. | Tak, załączyć do oferty |  | Nie podlega ocenie |  |
| 6 | Certyfikaty i świadectwa dla pozostałych oferowanych produktów zgodnie z aktualnymi wymaganiami. | Tak, załączyć do oferty |  | Nie podlega ocenie |  |
| 7 | Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu 1 kpl. wraz z dostawą w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 8 | Wykonanie testów akceptacyjnych dla oferowanego urządzenia. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 9 | Wymagana moc podłączeniowa [kVA] | Podać |  | Nie podlega ocenie | * |
| 10 | Zakres temperatur pracy systemu | Podać |  | Nie podlega ocenie | * |
| 11 | Zainstalowanie tablicy rozdzielczej | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| B. Gantry i stół pacjenta |
| 1 | Minimalny czas pełnego obrotu | ≤ 0,35s |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Średnica otworu gantry | ≥ 70 cm |  | Najmniejsza -0 pkt,Największa 10 pkt pozostałe proporcjonalnie ** | * |
| 3 | Możliwość sterowania ruchami stołu ze wszystkich czterech stron gantry | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Długość skanu topograficznego | ≥ 170 [cm] |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5 | Dopuszczalne obciążenie blatu stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ±0,25mm | ≥220kg |  | Nie podlega ocenie | * |
| 6 | Wyposażenie stołu pacjenta (min.): materace, podgłówki bez elementów metalowych, pasy stabilizacyjne, mata chroniąca stół przed zalaniem ,zestaw do pozycjonowania | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| C. Układ rentgenowski |
| 1 | Maksymalna moc generatora rtg rozumiana jako iloczyn napięcia [kV] i prądu anody lampy [A] możliwych do jednoczesnego zaprogramowania w protokole klinicznym przez użytkownika. | ≥100kW |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Maksymalne napięcie używane w protokołach klinicznych | ≥135kV |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Minimalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych | ≤ 80 [kV] |  | Najmniejsze-30 pkt, Największe- 0pkt,Pozostałe proporcjonalnie *** | * |
| 4 | Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym | ≥ 600 [mA] |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5 | Pojemność cieplna lampy lub jej równoważnik w przypadku lampy o bezpośrednim chłodzeniu | ≥ 7,0 [MHU] |  | Najmniejsza -0 pkt Największa 30 pkt, Pozostałe proporcjonalnie ** | * |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody lampy | ≥ 1300 kHU/min |  | Najnmiejsza -0 pkt,Największa -30 pkt Pozostałeproporcjonalnie ** | * |
| 7 | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy i narządów miąższowych przy pojedyńczym podaniu kontrastu | ≥ 80mm |  | Najmniejsza -0 pkt Największa 30 pkt, Pozostałe proporcjonalnie ** | * |
| 8 | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłaniajności badanej anatomii.Modulacja we wszystkich trzech osiach | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 9 | Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| D. Parametry badania |
| 1 | Grubość najcieńszej warstwy akwizycyjnej | ≤ 0,625 [mm] |  | Najmniejsza -30pkt, największa -0 pkt pozostałe proporcjonalnie *** | * |
| 2 | Największe dostępne pole obrazowe (FOV) | ≥ 50 [cm] |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Maksymalna długość badania spiralnego (heliakalnego) bez elementów metalowych w stole i bez konieczności przekładania pacjenta | ≥ 170 [cm] |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z | ≤ 0,35 [mm] |  | Najmniejsza wartość -30pkt Największa wartość -0pkt pozostałe proporcjonalnie *** | * |
| 5 | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa (pl/cm) w czasie pełnego skanu w matrycy 512x512 w płaszczyźnie x,y w punkcie 2% charakterystyki MTF (pl/cm) | ≥ 15pl/cm |  | Nie podlega ocenie | * |
| 6 | Wartość dawki promieniowania CTDI 100 dla pojedynczej warstwy dla minimalnej wartości napięcia pomiaru, przy użyciu fantomu CATPHAN ( 16cm-głowa i 32 cm- jama brzuszna): -głowa parametr 1.- W centrum parametr 2. - 1 cm poniżej powierzchni -jama brzuszna parametr 3.- W centrum parametr 4 -. 1cm poniżej powierzchni Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44 | Tak | Parametr 1 Parametr 2 Parametr 3 Parametr 4 | Za każdy parametr 1,2,3,4,: 5pkt –wartość najmniejsza, 0pkt- wartość największa pozostałe proporcjonalnie W sumie maksymalnie 20pkt *** | * |
| 7 | Automatyczny dobór współczynnika pitch w zależności od rytmu serca pacjenta. | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| E. Parametry jakości obrazu |
| 1 | Szybkość rekonstrukcji obrazów [obrazów/sekundę] | ≥ 30obrazów/s |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Matryca rekonstrukcji obrazu [pikseli] | ≥ 512x512 |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Matryca prezentacyjna obrazu [pikseli] | ≥ 1024x1024 |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Dostępne maksymalne pole diagnostyczne obrazowania FOV [cm] – P | ≥ 50 cm |  | Nie podlega ocenie | * |
| F. Konsola operatorska |
| 1 | Konsola operatorska dwumonitorowa umożliwiająca jednoczesną pracę technika operatora i lekarza diagnosty (w zakresie jednoczesnego wykonywania badań lub innych serii bieżącego badania | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Przekątna kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | ≥ 19” |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Pojemność dysku twardego dla obrazów TK 512x512 bez kompresji wyrażona liczbą obrazów | ≥ 240 000 |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań dla jednego protokołu skanowania | ≥ 8 |  | Nie podlega ocenie |  |
| 5 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Storage Print Querty/Retrieve Modality Worklist Management Modality Performance Procedure | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 6 | Reformowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 7 | Niskodawkowy, interakcyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 40% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 8 | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego impulsami EKG | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 9 | Korekta miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych ( eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 10 | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego ( pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 11 | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 12 | Aktywizacja dwuenergetyczna umożliwiająca uzyskanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla różnych energii promieniowania | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 13 | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu srodka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 14 | Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu . Możliwość programowanie i zapamiętywania parametrów środka kontrastowego bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej | Tak/Nie |  | Tak- 10pkt Nie-0pkt | * |
| 15 | Automatyczne ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta i protokołu badania na podstawie znaczników anatomicznych | Tak/Nie |  | Tak-20pkt Nie-0pkt | * |
| 16 | Automatyczny dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania | Tak/Nie |  | Tak- 10pkt Nie-0pkt | * |
| 17 | Automatyczne powiadamianie obsługi tomografu przez wyświetlenie komunikatu , o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu oraz wymuszenie podania przyczyny w przypadku kontynuacji takiego badania | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 18 | Oprogramowanie do automatycznego tworzenia , anatomicznie zorientowanych płaszczyzn rekonstrukcji kręgów ( prostopadłych do kanału kręgowego) i automatycznego ich oznaczania , w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa | Tak/Nie |  | Tak-30pkt Nie-0pkt | * |
| 19 | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 20 | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościowa i jakościową (mapy barwne) co najmniej parametrów : rBF (miejscowy przypływ krwi) oraz TTP ( czas do szczytu krzywej wzmocnienia ) i MTT ( średni czas przejścia) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 21 | Dwukierunkowy intercom do komunikacji głosowej z pacjentem | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 22 | Pomiary geometryczne(długości, kątów, powierzchni i objętości) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 23 | Pomiary analityczne (pomiar poziomu,gęstości, profile gęstości, histogramy analiza skanu dynamicznego, inne) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 24 | Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i substrakcja obrazów, inne) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 25 | MIP | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 26 | VRT | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 27 | Archiwizacja badań pacjentów na CD i DVD w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| G. Serwer aplikacji |
| 1 | Parametry serwera: Liczba procesorów: min 2 Pamięć RAM min 36GB Wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 Pojemność macierzy min 0,8TB Ilość kart grafiki min 1 ( Nvidia GPU lub równoważny Redundantne zasilanie Hot-plug Chłodzenie zestawem wentylatorów redundantnych Napęd optyczny DVD RW Serwer umożliwiający jednoczesny rendering min 20000 warstw | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Dwa stanowiska lekarskie, każde wyposażone w dwa diagnostyczne monitory kolorowe o przekątnej min 24” i jeden min 19” do pracy tekstowej | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Możliwość zdalnej pracy stacji lekarskich | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send/Receive Basic Print Retrieve Storage commitment | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| H .Aplikacje podstawowe i zaawansowane dla min dwóch jednoczesnych użytkowników |
| 1 | Jednoczesna prezentacja i odczyt z synchronizacją przestrzenną danych obrazowych CT, MR, PET | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Jednoczesne ładowanie min dwóch zestawów danych tego samego pacjenta , również z różnych modalności ( np. z CT, MR, PET ) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Możliwość jednoczesnej edycji badań min 4 różnych pacjentów | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Funkcjonalność 2D,3D dla obrazów w stardardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5 | Rekonstrukcje MIP, VRT | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 6 | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 7 | Rekonstrukcje 3D typu MPR ( Multi Planar Reconstruction ) W tym wzdłuż dowolnej prostej ( równolegle lub promieniste) lub krzywej | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 8 | Konsola lekarska tego samego producenta co tomograf komputerowy | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 9 | Identyczna obsługa konsoli operatorskiej i konsoli lekarskiej w zakresie wspólnych funkcji postprocesingowych (oprogramowanie od jednego producenta) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 10 | Archiwizacja badań pacjentów na CD i DVD w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 11 | Oprogramowanie do pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość). | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 12 | Zapamiętanie wykonanych pomiarów i adnotacji wraz z towarzyszącymi im informacjami w rejestrze znalezisk badania wraz z wykonanymi pomiarami i towarzyszącymi obrazami | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 13 | Wizualizacja badań : CT, MR, PET, USG, RTG, NM | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 14 | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym bez udziału użytkownika konsoli | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 15 | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 16 | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badań. Możliwość synchronicznego wyświetlania min 4 serii badania | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 17 | Fuzja badań z różnych modalności jak CT/MR, CT/SPECT, CT/PET | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 18 | Automatyczne usuwanie struktur kostnych typu Bone Removal | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 19 | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 20 | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-0pkt | * |
| 21 | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-0pkt | * |
| 22 | Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie obrazów monoenergetycznych o ściśle określonej energii (wybór ze skokiem max 1 keV z zakresu min 60-140keV0 ) pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej | Tak/ Podać zakres energii |  | Nie podlega ocenie | * |
| 23 | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z wyznaczeniem parametrów : max średnicy, objętości, średniej gęstości zgodnie z kryteriami WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1 | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 24 | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych w 3D dla płuc, wątroby i węzłów chłonnych z automatycznym wyznaczaniem parametrów : max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1, CHOI | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 25 | Oprogramowanie do wykonywania badań porównawczych CT zmian ogniskowych narządów miąższowych z synchronizacją przestrzenną badania aktualnego z poprzednim .Możliwość załadowania i prezentacji min 4 badań CT tego samego pacjenta. | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 26 | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru , w badaniach porównawczych CT zmian ogniskowych narządów miąższowych , w tym płuc, wątroby i węzłów chłonnych, różnicy parametrów ; RECIST 1.0 oraz 1.1 WHO i objętości danej zmiany ogniskowej z badania aktualnego i poprzedniego ( w jednostkach miary i procentowo) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 27 | Pakiet oprogramowania do wirtualnej kolonografii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Interaktywna zmiana położenia kursora i automatyczna korelacja obrazu wnętrza jelita z badania pacjenta na plecach i brzuchu | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 28 | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania miejsc o charakterze polipów zintegrowane z oprogramowaniem do kolonografii | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 29 | Oprogramowanie do automatycznego oznaczania i usuwania reszt kałowych z jelita grubego | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 30 | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach , z automatycznym wyszukiwaniem i identyfikacja zmian guzkowych w miąższu przyopłucnowych przez program komputerowy , z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnieniem charakteru guza ( np. lity, nielity ) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 31 | Oprogramowanie do oceny tętnic obwodowych ( rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, automatyczne wyznaczanie stenozy) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 32 | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 33 | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in. : objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacji w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 segmentowego diagramu AHA | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 34 | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcją: automatycznej izolacji mięśnia serca, rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiaru średnicy, pola przekroju, światła naczynia i automatycznego pomiaru stopnia stenozy | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 35 | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF ( miejscowy przepływ krwi), rBV .(miejscowa objętość krwi), oraz TTP ( czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 36 | Oprogramowanie do oceny perfuzji narządów miąższowych umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF ( miejscowy przepływ krwi), rBV .(miejscowa objętość krwi), | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 37 | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą porównawczą typu DSA na bazie dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka konstrastującego | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 38 | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber z rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie z automatyczną detekcją zmian w kręgosłupie | Tak/Nie |  | Tak-10kt Nie-0pkt | * |
| 39 | Oprogramowani e umożliwiające automatyczną wizualizację z kodowaniem w kolorze, zmian szpiku kostnego,( stłuczenie kości, rozsianie guza) bazujące na dekompozycji materiałowej z wykorzystaniem danych uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej | Tak/Nie |  | Tak-10pkt Nie-0pkt | * |
| I. Wyposażenie dodatkowe |
| 1 | Kardiomonitor z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania badań TK kardiologicznych, zintegrowany z gantry lub na wózku jezdnym -wyposażenie tomografu | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2 | Zawieszana pod sufitem dwugłowicowa automatyczna strzykawka do iniekcji kontrastu lub zawieszana bezwkładowa pompa infuzyjna Zawieszany pod sufitem wstrzykiwacz bezwkładowy 3 kanałowy- wyposażenie tomografu. |  |
| 2a | Wstrzykiwacz bezwkładowy, 3 kanałowy do skanera CT (2 źródła kontrastu i 1 NaCl) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2b | Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza rodzaju (Marki) i stężenia środka kontrastowego (z uwagi na różne parametry lepkości i osmotyczności środków cieniujących w celu obliczenia optymalnych parametrów podaży środka, prędkości podania). | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2c | Możliwość wyboru z menu wstrzykiwacza rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta (w celu dostosowania optymalnych parametrów podania środka kontrastowego, prędkości, co zabezpiecza pacjenta przed wynaczynieniem) | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2d | Dwie konsole sterujące z interfejsem w języku polskim, z możliwością wprowadzenia wszystkich parametrów badania (prędkość, czas opóźnienia, stężenie kontrastu, rozmiar wkłucia) w pokoju badań i sterowni. | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2e | Możliwość wprowadzenia do pamięci strzykawki min. 50 dedykowanych programów (protokołów) podawania kontrastu i roztworu NaCl. | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2f | Wstrzykiwacz na statywie z kołami jezdnymi z możliwością zablokowania co najmniej 2 z nich. | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 2g | Pakiet elementów zużywalnych pozwalający na wykonanie min. 400 badań w czasie 20 dni roboczych z użyciem dostarczonego wstrzykiwacza (dzienny czas pracy 24 godz., dziennie używane są różne kontrasty, głównie w pojemności 200 ml) |  |  | Nie podlega ocenie | * |
| 3 | Zestaw fantomów służących do prawidłowego wykonywania testów podstawowych wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r. a w szczególności: - zestaw fantomów do kalibracji tomografu - zestaw fantomów do kontroli jakości tomografu komputerowego umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości wysoko i niskokontrastowej oraz grubości warstwy itp.- wyposażenie tomografu | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 4 | Komplet osłon radiologicznych dla pacjenta i operatora: - osłony na gonady - osłony na tarczyce - półfartuch ołowiany - osłony na piersi - osłony na oczy - okulary ołowiane -wyposażenie tomografu | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5 | Urządzenie umożliwiające automatyczne wypalanie płyt CD/DVD z wynikiem badania dla pacjenta |  |
| 5a | Pojemność zasobnika na płyty czyste / wypalone | ≥ 100 / 100 |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5b | Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5c | Wbudowana nagrywarka płyt DVD | Tak |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5d | Jakość wydruku | min 1200 dpi, |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5e | Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s, Wake on LAN lub dostęp przez komputer sterujący |  | Nie podlega ocenie | * |
| 5f | Warunki gwarancji | Minimum 3 lata gwarancji na miejscu u Zamawiającego, licząc od dnia akceptacji. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia awarii. |  | Nie podlega ocenie |  |
| 5g | Pakiet startowy | płyt 3000 + tusze odpowiednio |  | Nie podlega ocenie |  |
| J. Teleserwis |
| 1 | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów | Tak, opisać procedurę |  | Nie podlega ocenie |  |
| K. Serwis i gwarancja (Tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem ) ,inne |
| 1 | Okres pełnej gwarancji tomografu komputerowego i wyposażenia liczony od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania w pracowni tomografii komputerowej w tym okres gwarancji lampy rtg (bez limitu skanów) ≥ 24miesięcy] | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 2 | Ilość bezpłatnych przeglądów tomografu komputerowego i wyposażenia w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta ( nie mniej niż dwa na rok) i ostatni na zakończenie gwarancji | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 3 | Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 4 | Czas przystąpienia serwisu do naprawy zdalnej, w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii unieruchamiającej działanie aparatu TK ≤ 24 godzin, a w przypadku konieczności dojazdu ≤ 48 godzin w dni robocze | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 5 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego wydłuża się okres gwarancji o czas przestoju max. 7 [dni roboczych] | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 7 | Dostępność części zamiennych w określonym przez producenta czasie użytkowania, min. 10 [lat] | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 8 | Dokumentacja techniczna potwierdzająca wymagane i oceniane parametry techniczne, dołączona do oferty | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 9 | Wykonanie projektu osłon stałych dla oferowanego tomografu wraz z jego zatwierdzeniem przez Sanepid | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 10 | W przypadku potrzeby odprowadzenia ciepła z tomografu, urządzeń zasilających i komputerów należy dostarczyć i zainstalować odpowiedni system klimatyzacji w pomieszczeniach sterowni, a także sali badań i serwerowni. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 11 | W ramach ceny oferty- szkolenie w siedzibie przyszłego użytkownika dla 12 lekarzy radiologów i 18 techników RTG w zakresie obsługi urządzenia (min.6 godzin dziennie przez 5 dni roboczych) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 12 | W ramach ceny oferty -drugie szkolenie, po około 2 miesiącach od uruchomienia tomografu, w siedzibie przyszłego użytkownika dla 12 lekarzy radiologów i 18 techników RTG (min.6 godzin dziennie przez 4 dni robocze) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 13 | Wykonanie niezbędnych prac podłączenia tomografu (tablica zasilająca, kanały, itp) wynikających z zaoferowanego urządzenia. | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 14 | Wymiana (renowacja) drzwi wjazdowych (szerokość140 cm) do pracowni zgodnie projektem osłon stałych | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 15 | Wymiana wykładziny pomieszczenia ok. 65m2 (antyelektrostatyczna, atest potwierdzający możliwość zastosowania w pomieszczeniach służby zdrowia, klasa ścieralności min IV, odporność na środki dezynfekcyjne) | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 16 | Integracja z istniejącym systemem PACS | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 17 | Integracja z istniejącym systemem RIS | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |
| 18 | Malowanie pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej 225m2 (farba zmywalna , odporna na promienie UV). | Tak |  | Nie podlega ocenie |  |

** liczba podpunktów Ppt1 zostanie wyliczona według poniższego wzoru matematycznego:

Ppt1= (PtBO/Ptmax x max.ilość pkt.

gdzie:

Ppt1- oznacza liczbę podpunktów jakie uzyskała oferta oceniana za dany parametr techniczny

Pt max - wartość najkorzystniejsza spośród badanych ofert

PtBO - wartość badanej oferty

*** liczba podpunktów Ppt2 zostanie wyliczona według poniższego wzoru matematycznego:

Ppt2= (Ptmin/ PtBO) x max.ilość pkt.

gdzie:

Ppt2- oznacza liczbę podpunktów jakie uzyskała oferta oceniana za dany parametr techniczny

Pt min - wartość najkorzystniejsza (najniższa) spośród badanych ofert

PtBO - wartość badanej oferty